## 标包1设备类
检验实验室标包1设备类清单
序号 | 实训室名称 | 所需设备 | 品牌 | 型号 | 尺寸 | 参数 | 单位 | 数量 | 参数响应 | 单价（元） | 小计（元） | 图片
1 | 临床检验基础实验室 | 冰箱 |  |  | 300L | 结构设计： 1、箱体外壳采用优质喷涂钢板； 温度控制： 1、采用微电脑控制系统，温度数字显示，确保精确稳定运行； 2、精准的电子温度控制，调节增量为1℃； 3、箱内温度稳定在2℃~30℃范围内； 4、可选配本地远程监控模块； 制冷系统： 1、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求； 2、高密度保温发泡层采用环保聚氨酯发泡剂，保温效果好。 人性化设计： 1、宽电压带； 2、静音设计，适合安静环境； 3、安全门锁设计，确保存放物品安全； 4、大屏幕数字显示便于观察； 5、可选配测试孔，方便用户监测或实验采集数据； 6、高度可调节搁架设计，适用于存储不同高度的物品； 7、万向脚轮设计，独立调平地脚，方便用户移动设备； 8、双层中空电加热膜玻璃门，设备运行时无凝露； 9、内置LED节能照明灯，开关门自动点亮或熄灭，方便观察箱内物品。 | 台 | 1 |  |  | 0
2 | 临床检验基础实验室 | 显微镜 |  |  |  | 显微镜具有优质的成像质量和成熟的机械稳定性。 1、光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离为国际标准≤45mm。 2、物镜转换器：4孔物镜转盘，内倾式，便于上样和滴加镜油。 3、聚光镜：阿贝聚光镜（带孔径光阑 N.A.1.25）。 4、目镜：10×（视野数≥20），屈光度可调。 5、观察镜筒：双目观察筒， 倾斜角度30°，带屈光度调节，360°可旋转，铰链式，宽眼点调节范围，满足378mm-427mm的眼点调节范围 。 6、物镜：平场消色差物镜4只，且须符合以下参数 ： 4X（数值孔径 ≥0.10,工作距离≥27.8mm）； 10X（数值孔径≥0.25,工作距离≥8.0mm）； 40X（数值孔径≥0.65,工作距离≥0.6mm）； 100X（数值孔径≥1.25,工作距离≥0.13mm）。 7、照明系统：内置LED，寿命长。 | 台 | 32 |  |  | 0
3 | 临床检验基础实验室 | 血沉架 |  |  | 10管 | 1 与魏氏血沉法相比，有较好兼容性 2从标本采集到检测全过程，均为密闭式操作，无生物污染 3设计有水平校准装置，保证了血沉架水平无倾斜 | 个 | 1 |  |  | 0
4 | 临床检验基础实验室 | 微量移液器 |  |  | 1000ul | 移液杆可360旋转,可卸下121℃高温灭菌。 符合人体工程学的外型设计，使用寿命长 手感舒适，吸排液操作力轻，避免重复性肌劳损 有较高的精度，低误差系数，移取液更准确 移液器使用寿命长，维护成本低 量程范围：100-1000μl 允许误差%：±1.5（100ul）、±0.7（500ul)、±0.6（1000ul） 重复性%：≤0.70（100ul）、≤0.25（500ul)、≤0.20（1000ul） 增量:5ul | 把 | 10 |  |  | 0
5 | 临床检验基础实验室 | 微量移液器 |  |  | 200ul | 移液杆可360旋转,可卸下121℃高温灭菌。 符合人体工程学的外型设计，使用寿命长 手感舒适，吸排液操作力轻，避免重复性肌劳损 有较高的精度，低误差系数，移取液更准确 移液器使用寿命长，维护成本低 量程范围：20-200μl 允许误差%：±3.00（20ul）、±0.8（100ul)、±0.6（200ul） 重复性%：≤1.00（20ul）、≤0.30（100ul)、≤0.15（200ul） 增量 1ul | 把 | 10 |  |  | 0
6 | 临床检验基础实验室 | 微量移液器 |  |  | 50ul | 移液杆可360旋转,可卸下121℃高温灭菌。 符合人体工程学的外型设计，使用寿命长 手感舒适，吸排液操作力轻，避免重复性肌劳损 有较高的精度，低误差系数，移取液更准确 移液器使用寿命长，维护成本低 量程范围：5-50μl 允许误差%：±2.00（5ul）、±0.90（25ul)、±0.60（50ul） 重复性%：≤2.00（5ul）、≤0.60（25ul)、≤0.30（50ul） 增量 0.5ul | 把 | 10 |  |  | 0
7 | 临床检验基础实验室 | 移液枪挂架 |  |  | 20-1000ul | 材质：ABS塑料 放置数量：9支移液器 | 个 | 10 |  |  | 0
8 | 临床检验基础实验室 | 拖把池 |  |  |  | 45*55 | 个 | 1 |  |  | 0
9 | 临床血液学检验实验室 | 冰箱 |  |  | 300L | 结构设计： 1、箱体外壳采用优质喷涂钢板； 温度控制： 1、采用微电脑控制系统，温度数字显示，确保精确稳定运行； 2、精准的电子温度控制，调节增量为1℃； 3、箱内温度稳定在2℃~30℃范围内； 4、可选配本地远程监控模块； 制冷系统： 1、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求； 2、高密度保温发泡层采用环保聚氨酯发泡剂，保温效果好。 人性化设计： 1、宽电压带； 2、静音设计，适合安静环境； 3、安全门锁设计，确保存放物品安全； 4、大屏幕数字显示便于观察； 5、可选配测试孔，方便用户监测或实验采集数据； 6、高度可调节搁架设计，适用于存储不同高度的物品； 7、万向脚轮设计，独立调平地脚，方便用户移动设备； 8、双层中空电加热膜玻璃门，设备运行时无凝露； 9、内置LED节能照明灯，开关门自动点亮或熄灭，方便观察箱内物品。 | 台 | 1 |  |  | 0
10 | 临床血液学检验实验室 | 显微镜 |  |  |  | 显微镜具有优质的成像质量和成熟的机械稳定性。 1、光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离为国际标准≤45mm。 2、物镜转换器：4孔物镜转盘，内倾式，便于上样和滴加镜油。 3、聚光镜：阿贝聚光镜（带孔径光阑 N.A.1.25）。 4、目镜：10×（视野数≥20），屈光度可调。 5、观察镜筒：双目观察筒， 倾斜角度30°，带屈光度调节，360°可旋转，铰链式，宽眼点调节范围，满足378mm-427mm的眼点调节范围 。 6、物镜：平场消色差物镜4只，且须符合以下参数 ： 4X（数值孔径 ≥0.10,工作距离≥27.8mm）； 10X（数值孔径≥0.25,工作距离≥8.0mm）； 40X（数值孔径≥0.65,工作距离≥0.6mm）； 100X（数值孔径≥1.25,工作距离≥0.13mm）。 7、照明系统：内置LED，寿命长。 | 台 | 32 |  |  | 0
11 | 临床血液学检验实验室 | 血凝仪 |  |  |  | 全自动血凝分析仪接受进口或国产品牌 1、 PT≥60个测试/小时；D-Dimer测试速度≥20个测试/小时 2、 检测通道≥6个 3、 有试剂冷藏功能15℃±2℃ 4、 自动连续进样、吸样温育、吸试剂、分析检测。仪器具备旋涡振荡式混匀功能 5、 具有独立的凝固法、发色底物法和免疫法通道 6、 具有最多5个项目包括凝固法和发色底物法参数的随机组合检测能力 7、 可选配SNCS实时在线质量管理网络功能，不仅提供室内质控和室间质控功能，而且可实现实时的仪器功能监控和远程维护。 8、 仪器拥有PT演算纤维蛋白原与Clauss法实测纤维蛋白原两种方法 9、 内置质控文件可以手工输入质控范围,自动提示质控情况 10、 双重清洗通道，避免携带污染。 11、 仪器内置打印机，能直接打印检测结果，标准曲线，质控图和结果 12、 封闭式检测系统，能原始管上机，确保操作者的安全 | 台 | 1 |  |  | 0
12 | 临床血液学检验实验室 | 低速离心机 |  |  |  | 1、最高转速：6000r/m; 最大相对离心力：5000×g 2、水平转子配置：4×100ml圆吊杯、4×100ml、4×50ml、 12×15ml、16×5真空采血管 3、定时范围：1分～99时59分59秒; 噪音：≤55 dB 4、转速精度：±10 rpm; 温升指标：≤8℃（最高转速运行20分钟） 5、微电脑控制、LCD液晶显示，交流变频电机驱动 6、门盖采用双锁杆设计，磁感应门锁，电动开门，运行更加安全可靠 7、10种升/降速率选择；10种自定义工作模式选择 8、两种计时模式可选：运行开始时计时和到达设定转速开始计 时，切换方便 9、独特的风冷排风设计，温升低，噪音小 10、生产企业通过ISO9001：2015质量管理体系认证和 ISO13485：2016医疗器械质量管理体系认证，以及CE认证 | 台 | 2 |  |  | 0
13 | 临床血液学检验实验室 | 水浴锅 |  |  | 47*30*12 | 输入电源 AC220V 50Hz 输出功率 800W 显示方式 LED数码管 孔数 4 温控范围 室温～100℃ 控温精度 ≤ ±1℃ | 台 | 4 |  |  | 0
14 | 临床血液学检验实验室 | 微量移液器 |  |  | 1000ul | 移液杆可360旋转,可卸下121℃高温灭菌。 符合人体工程学的外型设计，使用寿命长 手感舒适，吸排液操作力轻，避免重复性肌劳损 有较高的精度，低误差系数，移取液更准确 移液器使用寿命长，维护成本低 量程范围：100-1000μl 允许误差%：±1.5（100ul）、±0.7（500ul)、±0.6（1000ul） 重复性%：≤0.70（100ul）、≤0.25（500ul)、≤0.20（1000ul） 增量:5ul | 把 | 10 |  |  | 0
15 | 临床血液学检验实验室 | 微量移液器 |  |  | 200ul | 移液杆可360旋转,可卸下121℃高温灭菌。 符合人体工程学的外型设计，使用寿命长 手感舒适，吸排液操作力轻，避免重复性肌劳损 有较高的精度，低误差系数，移取液更准确 移液器使用寿命长，维护成本低 量程范围：20-200μl 允许误差%：±3.00（20ul）、±0.8（100ul)、±0.6（200ul） 重复性%：≤1.00（20ul）、≤0.30（100ul)、≤0.15（200ul） 增量 1ul | 把 | 10 |  |  | 0
16 | 临床血液学检验实验室 | 微量移液器 |  |  | 50ul | 移液杆可360旋转,可卸下121℃高温灭菌。 符合人体工程学的外型设计，使用寿命长 手感舒适，吸排液操作力轻，避免重复性肌劳损 有较高的精度，低误差系数，移取液更准确 移液器使用寿命长，维护成本低 量程范围：5-50μl 允许误差%：±2.00（5ul）、±0.90（25ul)、±0.60（50ul） 重复性%：≤2.00（5ul）、≤0.60（25ul)、≤0.30（50ul） 增量 0.5ul | 把 | 10 |  |  | 0
17 | 临床血液学检验实验室 | 移液枪挂架 |  |  | 20-1000ul | 材质：ABS塑料 放置数量：9支移液器 | 个 | 10 |  |  | 0
18 | 临床血液学检验实验室 | 拖把池 |  |  |  | 45*55 | 个 | 1 |  |  | 0
19 | 检验诊断学实验室1 | 显微镜 |  |  |  | 生物显微镜 1、大视野目镜：EW10×/20mm； 2、镜筒：铰链式双目镜筒，30°倾斜，瞳距调节范围≥48mm-75mm； 3、N.A.1.25阿贝聚光镜，带可变光栏及滤色片托架。 4、转换器：内倾四孔转换器，增加载物台可操作面积。 5、精密同步带传动载物台:同步带传动, 防割伤设计，无突出齿条结构的载物台,活动范围为X轴向75mm × Y轴向52mm, 精度0.1 mm，焦距调节：粗微调同轴，单边指式精密微调结构方便操作，在任何位置都带载物台定位装置，限位装置防挤压切片；微调最小读数值2um； 6、焦距调节：左右手粗微调同轴装置，上限位装置防挤压切片；带任意位置可上限位扳手装置，方便快速对焦。松紧可调装置；微调最小读数值2μm 7、照明:原装长寿命S-LED冷光源照明系统，光源外部需有保护装置，防止人体接触，采用复眼照明技术，灯泡寿命长。 8、无限远平场消色差（有∞ PLAN标识）物镜 9、4X物镜成像圆直径不小于14.5mm。 10、10X物镜成像圆直径不小于14.5mm； 11、40X（弹簧）物镜成像圆直径不小于14mm。 12、100X物镜（弹簧、油）成像圆直径不小于10.5mm 13、转换器定位稳定性≤0.005mm 14、倾斜式目镜筒做360度旋转时目镜焦平面上像中心的位移≤ 0.05mm。 15、左右两系统放大率差≤0.03％ 16、零视度时，左右系统的目镜端面位置差0.08mm 17、可升级为比较显微镜，同时观察2个切片，通过对接、切割和重叠对2个物体比较。 | 台 | 32 |  |  | 0
20 | 检验诊断学实验室1 | 教师示教显微镜（含电脑） |  |  |  | 一、显微镜部分： 1、研究级生物显微镜，可做明场观察，后期可添加荧光、暗场、相差、DIC、偏光等观察方式。 2、光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离为国际标准≤45mm。 3、调焦：载物台垂直运动方式距离不小于25mm，带聚焦粗调限位器，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米。 4、观察镜筒：三目观察筒，倾角为30°。 5、照明装置：新一代高亮度LED光源，寿命≥50000小时，带光强管理功能，带色彩矫正滤光片，镜下可得到卤素灯相同的色彩，消除蓝光影响、减少眼睛疲劳和伤害。 6、平场消色差物镜： 4X（N.A.≥0.10，W.D.≥18.5） 10X（N.A.≥0.25，W.D.≥10.6） 20X（N.A.≥0.4，W.D.≥1.2 spring） 40X（N.A.≥0.65，W.D.≥0.6 spring） 100X（N.A.≥1.25，W.D.≥0.15 spring） 7、载物台：右手载物台，带有旋转装置和扭矩调节装置，高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台，带手柄延长炳，手不离开桌面可实现操作，减少手部疲劳。 8、目镜：10X宽视野目镜，带屈光度校准。 9、物镜转换器：≥6孔编码型物镜转换器，与软件连接后能够保存物镜信息，随物镜转换能够自动校准标尺、自动切换物镜光强亮度。 10、聚光镜：阿贝聚光镜，NA≥1.1。 11、可升级荧光：要求将来可本地化升级增加荧光装置，单层荧光激发块转盘位置≥8，具备复眼荧光照明技术。 12、后期可本地化升级≥26人共揽显微镜。 二、成像部分 1、芯片规格：1/2.3 inch (6.140 mm × 4.605 mm)，彩色CMOS。 2、最大图像分辨率：≥1800万。 3、像素大小：1.25 × 1.25 μm。 4、A/D转换（位深）：12位。 5、曝光时间：22 μs - 1s。 6、实时帧速：3,840 × 2,160 pixels (4K UHD 16:9)：≥25 fps；1,920 × 1,080 pixels (Full HD 16:9)：≥31 fps；1,224 × 688 pixels (16:9)：≥59 fps。 7、数据传输: USB 3.0 8、色彩配置: 真实色彩ICC配置 9、部分读出：支持 10、其他要求：支持4K UHD and Full HD, 16:9 比例 自动白平衡 峰值聚焦，手动聚焦辅助 OSIA -智能图像平均技术(积极降噪) 快速预览 (弱光下保持高帧速)； 11、光学接口：C型接口。 12、电脑配置：操作系统：win10， 推荐：四核；内存：16GB ，如需高速图像采集；显卡：高清显卡，满足4K高新分辨率。硬盘：至少1T空闲空间。如需高速图像采集，USB 3.0扩展插槽；超高清显示屏。 | 台 | 1 |  |  | 0
21 | 检验诊断学实验室1 | 移液枪挂架 |  |  | 20-1000ul | 材质：ABS塑料 放置数量：9支移液器 | 个 | 10 |  |  | 0
22 | 检验诊断学实验室1 | 拖把池 |  |  |  | 45*55 | 个 | 1 |  |  | 0
23 | 检验诊断学实验室2 | 移液枪挂架 |  |  | 20-1000ul | 材质：ABS塑料 放置数量：9支移液器 | 个 | 10 |  |  | 0
24 | 检验诊断学实验室2 | 拖把池 |  |  |  | 45*55 | 个 | 1 |  |  | 0
25 | 准备室+库房 | 冰箱 |  |  | 300L | 结构设计： 1、箱体外壳采用优质喷涂钢板； 温度控制： 1、采用微电脑控制系统，温度数字显示，确保精确稳定运行； 2、精准的电子温度控制，调节增量为1℃； 3、箱内温度稳定在2℃~30℃范围内； 4、可选配本地远程监控模块； 制冷系统： 1、制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求； 2、高密度保温发泡层采用环保聚氨酯发泡剂，保温效果好。 人性化设计： 1、宽电压带； 2、静音设计，适合安静环境； 3、安全门锁设计，确保存放物品安全； 4、大屏幕数字显示便于观察； 5、可选配测试孔，方便用户监测或实验采集数据； 6、高度可调节搁架设计，适用于存储不同高度的物品； 7、万向脚轮设计，独立调平地脚，方便用户移动设备； 8、双层中空电加热膜玻璃门，设备运行时无凝露； 9、内置LED节能照明灯，开关门自动点亮或熄灭，方便观察箱内物品。 | 台 | 1 |  |  | 0
26 | 准备室+库房 | 高压蒸汽灭菌器 |  |  |  | 一、产品技术参数. 容积：100L 提篮数：2 二、产品技术特点 1、额定工作压力不小于0.2Mpa; 2、额定工作温度不小于130度； 3、使用温度105--135度 4.产品符合YY/T 1007-2010标准，并可提供经国家食品药品监督管理局认可检验中心的检测报告。 5.灭菌腔体、灭菌提篮均为优质不锈钢SUS304材质制成，内部抛光处理，汽水内循环。 6.手轮式平移门结构，并具有门安全联锁装置及门检测装置，有压力时门无法打开，门关闭不到位程序不能运行。 7.具有防干烧报警、超压自泄、超温保护、电力安全保护，所有报警具有声光警示。 8.LED数字显示灭菌腔内温度、时间和故障报警代码。 9.自胀式硅橡胶密封圈，密封效果好，使用寿命长。 10.微电脑控制，具有器械、敷料、液体等五项固定程序，两项自定义程序，并具有干燥功能。 11.设备注水、升温、灭菌、排气、干燥整个流程全自动运行，灭菌完成后声光提醒。 12.灭菌腔体温度均匀性：≤2℃，干燥温度范围：50~120℃。 13.脉动排气技术，确保蒸汽饱和度。 14.全防护式门罩，铰链、转轴均不外露。 15.具有快速排气和慢速排气功能，避免灭菌液体溢出。 16.具有快速维修窗口，电气部分维护无需拆解外罩。 | 台 | 1 |  |  | 0
27 | 准备室+库房 | 烘干箱 |  |  |  | 1箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用优质钢板，造型美观、新颖。 2采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠。 3热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成，提高工作室内温度均匀度。 4采用新型的合成硅密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换。 5可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小 电源电压 AC220V 50HZ 控温范围 RT+10～300℃ 恒温波动度 ±1.0℃ 温度分辨率 0.1℃ 工作环境温度 +5～40℃ 输入功率 ≥2000W 容积 ≥220L 载物托架 2块 定时范围 0~9999min | 台 | 1 |  |  | 0
28 | 准备室+库房 | 微量电子秤 |  |  |  | 大称量100g 可读性0.01g 重复性±0.01g 线性±0.02g | 台 | 3 |  |  | 0
29 | 准备室+库房 | 磁力搅拌器 |  |  |  | 最大搅拌容量：6*1000毫升 控温范围： 常温~100℃ 调速范围：0~2000r/min 加热功率：≥6*150W | 台 | 3 |  |  | 0
30 | 准备室+库房 | 纯水仪 |  |  | 30L | 实验室纯水机招标参数 进水要求： 市政自来水，工作时进水水压 0.1-0.3Mpa,水温 5-45℃，水质符合 GB5749 规定 系统流程：PF+AC+RO+DI 纯化系统：10"PP 滤芯×1 + 10"活性炭滤芯×1+300GPD RO 反渗透膜×1+去离子 交换柱×1 出水水质符和国标 GB/T6682-2008 符和一级水要求 DI 去离子水指标 电导率：0.055-0.1us/cm 电阻率：10-18.25MΩ.cm 重金属离子：<0.1ppb 细菌：<0.1cfu/ml 颗粒物：<1/ml RO 反渗透水指标 离子截留率：96-99% 有机物截留率：>99% 颗粒和细菌截留率：>99% 产水量（25℃）≥30 升/小时 瞬间出水量：≥1750ml/min 出水口：1 个 RO 反渗透水（标配），1 个 DI 去离子水（标配） 使用环境:温度：15-35℃ 相对湿度：≤80% 额定电压和频率：220V±10%，50/60Hz 标准配置：主机+水桶+附件 | 台 | 1 |  |  | 0
31 | 准备室+库房 | 拖把池 |  |  |  | 45*55 | 个 | 1 |  |  | 0
32 | 准备室+库房 | 仓储货架 |  |  | 1200*600*2000mm | 四层储物；金属，带防潮板 | 套 | 2 |  |  | 0
33 | 准备室+库房 | 折叠式手推车 |  |  | 90*60*88 |  | 个 | 1 |  |  | 0
34 | 准备室+库房 | 双层小推车 |  |  | 90*60*94 |  | 个 | 1 |  |  | 0
合计 | [10 empty] | 0

## 标包2实验台类
检验实验室标包2实验台类清单
序号 | 实训室名称 | 所需设备 | 品牌 | 型号 | 尺寸（mm） | 参数 | 单位 | 数量 | 参数响应 | 单价（元） | 小计（元） | 图片
1 | 临床检验基础实验室 | 滴水架 |  |  | 400*120*550或相近 | 1.材质：采用高密度PP材质，轻质量，高强度，容易组装和拆卸，单面。 2.滴水棒：创新锁紧结构专利设计：滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动，极好地保护实验器具。 | 个 | 8 |  |  | 0
2 | 临床检验基础实验室 | 中央实验台（带水槽水龙头） |  |  | 6000*1500*800（含水槽） | 一、全钢中央台、边台 1、台面必须采用≥12.7mm厚度的国际知名品牌耐腐蚀实芯耐蚀理化板，参照边缘加厚至25.4mm. 实验台面技术要求如下：满足防酸碱、防腐、抗静电、抗菌等要求，符合国家标准。 2.柜 体： 主体钢框架：采用优质方型钢管，管型40*60*1.2mm冷轧钢管，表面经酸洗、磷化、均匀耐酸碱EPOXY环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化处理，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好。其他采用1.0mm厚冷轧钢板；表面经清洗、除油、去锈、磷化等工序，环氧树脂粉末喷涂，喷涂厚度60-80微米； 3.结 构：柜体为钢制活动柜，整体承重性能好。 4.柜门及抽屉：均为双层隔音设计，内外部的钢板表面须经环氧树脂喷涂； 5.抽屉和柜门开合时均设有防撞缓冲垫，有效减少噪音。抽屉内外部钢板表面须经环氧树脂静喷涂； 6.层 板：层板采用1.0mm厚冷轧钢板，表面须经环氧树脂喷涂。 7.所有活动柜内置活动层板，可自由上下调节高度；层板由四个不锈钢层板扣支撑，承重为大于50kg。材质同柜体。 8.合 页：采用105度以上合金铰链，弹性好，外形美观，最大承重力达 45Kg，开合最少达十万次以上， 使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长； 9.拉 手：铝合金一字型拉手。 10.导 轨：采用三节静音导轨，抽屉导轨隐藏，外表美观，承重力好。承载重量≥25kg，耐腐蚀，并保证抽屉拉出2/3，下垂度不大于20mm。 11.万向轮：采用优质尼龙材质，行驶阻力小。加厚支架一体成型，整体承重抗压力好。 12.塔式电源： 1.2mm厚优质电解镀锌冷轧钢板，环氧静电喷涂，岛式电源盒，220V国标五孔插座。 二、水槽 1.材质：高强度PP，耐强酸碱及有机溶剂 2.表面纹理：皮纹槽沿，耐刮刻，与大部分台面板表面纹理一致 3.标配附件：高强度PP去水，含阻水盖、PP过滤提笼 4.颜 色：黑色 三、三口水龙头 1.主 体：优质铜材 2.涂 层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，防紫外线辐射 3.阀 体：陶瓷阀芯，可90°旋转 4.水 嘴：可拆卸清洗，具有缓压作用，材质为铜制 5.鹅颈管：可360°旋转 6.旋钮把手：高强度PP，耐腐蚀，人体工学设计，手感舒适。 | 个 | 4 |  |  | 0
3 | 临床检验基础实验室 | 多功能试剂架 |  |  | 5200*350*460或相近 | 1.试剂架：试剂架立柱采用1.5mm冷轧钢板，采用冷轧钢板制造经过数控冲床开孔，用于挂接层板，并可以活动调节层板。 2.层板为12mm厚钢化玻璃，分上下2层，层板外缘采用12mm不锈钢护栏。 3.每个中央台试剂架配置220V 16个五眼插座，试剂架夹层内有足够空间供插座配线隐藏铺设。 | 个 | 4 |  |  | 0
4 | 临床检验基础实验室 | 教师讲台 |  |  | 1500*600*800 | 1、台面必须采用≥12.7mm厚度的国际知名品牌耐腐蚀实芯耐蚀理化板，参照边缘加厚至25.4mm. 实验台面技术要求如下：满足防酸碱、防腐、抗静电、抗菌等要求，符合国家标准。 2.柜 体： 主体钢框架：采用优质方型钢管，管型40*60*1.2mm冷轧钢管，表面经酸洗、磷化、均匀耐酸碱EPOXY环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化处理，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好。其他采用1.0mm厚冷轧钢板；表面经清洗、除油、去锈、磷化等工序，环氧树脂粉末喷涂，喷涂厚度60-80微米； 3.结 构：一柜二抽结构。 4.柜门及抽屉：均为双层隔音设计，内外部的钢板表面须经环氧树脂喷涂； 5.抽屉和柜门开合时均设有防撞缓冲垫，有效减少噪音。抽屉内外部钢板表面须经环氧树脂静喷涂； 6.柜子内置活动层板，可自由上下调节高度；层板由四个不锈钢层板扣支撑，承重为大于50kg。材质同柜体。 7.合 页：采用105度以上合金铰链，弹性好，外形美观，最大承重力达 45Kg，开合最少达十万次以上， 使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长； 8.拉 手：铝合金一字型拉手。 9.导 轨：采用三节静音导轨，抽屉导轨隐藏，外表美观，承重力好。承载重量≥25kg，耐腐蚀，并保证抽屉拉出2/3，下垂度不大于20mm。 10.万向轮：采用优质尼龙材质，行驶阻力小。加厚支架一体成型，整体承重抗压力好。 | 台 | 1 |  |  | 0
5 | 临床检验基础实验室 | 药品柜 |  |  | 900*450*1800 | 柜体结构牢固，不会因热胀冷缩而引起的变形。 具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性。对储存一些酸碱试剂及药品具有一定的安全性。 柜体四周有立边，立边整体焊接成型，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板正反均可放置，四周立边可获得一定程度防溢效果。 | 个 | 1 |  |  | 0
6 | 临床血液学检验实验室 | 滴水架 |  |  | 400*120*550或相近 | 1.材质：采用高密度PP材质，轻质量，高强度，容易组装和拆卸，单面. 2.滴水棒：创新锁紧结构专利设计：滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动，极好地保护实验器具。 | 个 | 6 |  |  | 0
7 | 临床血液学检验实验室 | 中央实验台（带水槽水龙头） |  |  | 6000*1500*800（含水槽） | 一、全钢中央台、边台 1、台面必须采用≥12.7mm厚度的国际知名品牌耐腐蚀实芯耐蚀理化板，参照边缘加厚至25.4mm. 实验台面技术要求如下：满足防酸碱、防腐、抗静电、抗菌等要求，符合国家标准。 2.柜 体： 主体钢框架：采用优质方型钢管，管型40*60*1.2mm冷轧钢管，表面经酸洗、磷化、均匀耐酸碱EPOXY环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化处理，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好。其他采用1.0mm厚冷轧钢板；表面经清洗、除油、去锈、磷化等工序，环氧树脂粉末喷涂，喷涂厚度60-80微米； 3.结 构：柜体为钢制活动柜，整体承重性能好。 4.柜门及抽屉：均为双层隔音设计，内外部的钢板表面须经环氧树脂喷涂； 5.抽屉和柜门开合时均设有防撞缓冲垫，有效减少噪音。抽屉内外部钢板表面须经环氧树脂静喷涂； 6.层 板：层板采用1.0mm厚冷轧钢板，表面须经环氧树脂喷涂。 7.所有活动柜内置活动层板，可自由上下调节高度；层板由四个不锈钢层板扣支撑，承重为大于50kg。材质同柜体。 8.合 页：采用105度以上合金铰链，弹性好，外形美观，最大承重力达 45Kg，开合最少达十万次以上， 使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长； 9.拉 手：铝合金一字型拉手。 10.导 轨：采用三节静音导轨，抽屉导轨隐藏，外表美观，承重力好。承载重量≥25kg，耐腐蚀，并保证抽屉拉出2/3，下垂度不大于20mm。 11.万向轮：采用优质尼龙材质，行驶阻力小。加厚支架一体成型，整体承重抗压力好。 12.塔式电源： 1.2mm厚优质电解镀锌冷轧钢板，环氧静电喷涂，岛式电源盒，220V国标五孔插座。 二、水槽 1.材质：高强度PP，耐强酸碱及有机溶剂 2.表面纹理：皮纹槽沿，耐刮刻，与大部分台面板表面纹理一致 3.标配附件：高强度PP去水，含阻水盖、PP过滤提笼 4.颜 色：黑色 三、三口水龙头 1.主 体：优质铜材 2.涂 层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，防紫外线辐射 3.阀 体：陶瓷阀芯，可90°旋转 4.水 嘴：可拆卸清洗，具有缓压作用，材质为铜制 5.鹅颈管：可360°旋转 6.旋钮把手：高强度PP，耐腐蚀，人体工学设计，手感舒适。 | 个 | 3 |  |  | 0
8 | 临床血液学检验实验室 | 多功能试剂架 |  |  | 5200*350*460或相近 | 1.试剂架：试剂架立柱采用1.5mm冷轧钢板，采用冷轧钢板制造经过数控冲床开孔，用于挂接层板，并可以活动调节层板。 2.层板为12mm厚钢化玻璃，分上下2层，层板外缘采用12mm不锈钢护栏。 3.每个中央台试剂架配置220V 16个五眼插座，试剂架夹层内有足够空间供插座配线隐藏铺设。 | 个 | 3 |  |  | 0
9 | 临床血液学检验实验室 | 教师讲台 |  |  | 1500*600*800 | 1、台面必须采用≥12.7mm厚度的国际知名品牌耐腐蚀实芯耐蚀理化板，参照边缘加厚至25.4mm. 实验台面技术要求如下：满足防酸碱、防腐、抗静电、抗菌等要求，符合国家标准。 2.柜 体： 主体钢框架：采用优质方型钢管，管型40*60*1.2mm冷轧钢管，表面经酸洗、磷化、均匀耐酸碱EPOXY环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化处理，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好。其他采用1.0mm厚冷轧钢板；表面经清洗、除油、去锈、磷化等工序，环氧树脂粉末喷涂，喷涂厚度60-80微米； 3.结 构：一柜二抽结构。 4.柜门及抽屉：均为双层隔音设计，内外部的钢板表面须经环氧树脂喷涂； 5.抽屉和柜门开合时均设有防撞缓冲垫，有效减少噪音。抽屉内外部钢板表面须经环氧树脂静喷涂； 6.柜子内置活动层板，可自由上下调节高度；层板由四个不锈钢层板扣支撑，承重为大于50kg。材质同柜体。 7.合 页：采用105度以上合金铰链，弹性好，外形美观，最大承重力达 45Kg，开合最少达十万次以上， 使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长； 8.拉 手：铝合金一字型拉手。 9.导 轨：采用三节静音导轨，抽屉导轨隐藏，外表美观，承重力好。承载重量≥25kg，耐腐蚀，并保证抽屉拉出2/3，下垂度不大于20mm。 10.万向轮：采用优质尼龙材质，行驶阻力小。加厚支架一体成型，整体承重抗压力好。 | 台 | 1 |  |  | 0
10 | 临床血液学检验实验室 | 药品柜 |  |  | 900*450*1800 | 柜体结构牢固，不会因热胀冷缩而引起的变形。 具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性。对储存一些酸碱试剂及药品具有一定的安全性。 柜体四周有立边，立边整体焊接成型，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板正反均可放置，四周立边可获得一定程度防溢效果。 | 个 | 1 |  |  | 0
11 | 检验诊断学实验室1 | 滴水架 |  |  | 400*120*550或相近 | 1.材质：采用高密度PP材质，轻质量，高强度，容易组装和拆卸，单面. 2.滴水棒：创新锁紧结构专利设计：滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动，极好地保护实验器具。 | 个 | 6 |  |  | 0
12 | 检验诊断学实验室1 | 中央实验台（带水槽水龙头） |  |  | 6000*1500*800（含水槽） | 一、全钢中央台、边台 1、台面必须采用≥12.7mm厚度的国际知名品牌耐腐蚀实芯耐蚀理化板，参照边缘加厚至25.4mm. 实验台面技术要求如下：满足防酸碱、防腐、抗静电、抗菌等要求，符合国家标准。 2.柜 体： 主体钢框架：采用优质方型钢管，管型40*60*1.2mm冷轧钢管，表面经酸洗、磷化、均匀耐酸碱EPOXY环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化处理，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好。其他采用1.0mm厚冷轧钢板；表面经清洗、除油、去锈、磷化等工序，环氧树脂粉末喷涂，喷涂厚度60-80微米； 3.结 构：柜体为钢制活动柜，整体承重性能好。 4.柜门及抽屉：均为双层隔音设计，内外部的钢板表面须经环氧树脂喷涂； 5.抽屉和柜门开合时均设有防撞缓冲垫，有效减少噪音。抽屉内外部钢板表面须经环氧树脂静喷涂； 6.层 板：层板采用1.0mm厚冷轧钢板，表面须经环氧树脂喷涂。 7.所有活动柜内置活动层板，可自由上下调节高度；层板由四个不锈钢层板扣支撑，承重为大于50kg。材质同柜体。 8.合 页：采用105度以上合金铰链，弹性好，外形美观，最大承重力达 45Kg，开合最少达十万次以上， 使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长； 9.拉 手：铝合金一字型拉手。 10.导 轨：采用三节静音导轨，抽屉导轨隐藏，外表美观，承重力好。承载重量≥25kg，耐腐蚀，并保证抽屉拉出2/3，下垂度不大于20mm。 11.万向轮：采用优质尼龙材质，行驶阻力小。加厚支架一体成型，整体承重抗压力好。 12.塔式电源： 1.2mm厚优质电解镀锌冷轧钢板，环氧静电喷涂，岛式电源盒，220V国标五孔插座。 二、水槽 1.材质：高强度PP，耐强酸碱及有机溶剂 2.表面纹理：皮纹槽沿，耐刮刻，与大部分台面板表面纹理一致 3.标配附件：高强度PP去水，含阻水盖、PP过滤提笼 4.颜 色：黑色 三、三口水龙头 1.主 体：优质铜材 2.涂 层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，防紫外线辐射 3.阀 体：陶瓷阀芯，可90°旋转 4.水 嘴：可拆卸清洗，具有缓压作用，材质为铜制 5.鹅颈管：可360°旋转 6.旋钮把手：高强度PP，耐腐蚀，人体工学设计，手感舒适。 | 个 | 3 |  |  | 0
13 | 检验诊断学实验室1 | 多功能试剂架 |  |  | 5200*350*460或相近 | 1.试剂架：试剂架立柱采用1.5mm冷轧钢板，采用冷轧钢板制造经过数控冲床开孔，用于挂接层板，并可以活动调节层板。 2.层板为12mm厚钢化玻璃，分上下2层，层板外缘采用12mm不锈钢护栏。 3.每个中央台试剂架配置220V 16个五眼插座，试剂架夹层内有足够空间供插座配线隐藏铺设。 | 个 | 3 |  |  | 0
14 | 检验诊断学实验室1 | 教师讲台 |  |  | 1500*600*800 | 1、台面必须采用≥12.7mm厚度的国际知名品牌耐腐蚀实芯耐蚀理化板，参照边缘加厚至25.4mm. 实验台面技术要求如下：满足防酸碱、防腐、抗静电、抗菌等要求，符合国家标准。 2.柜 体： 主体钢框架：采用优质方型钢管，管型40*60*1.2mm冷轧钢管，表面经酸洗、磷化、均匀耐酸碱EPOXY环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化处理，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好。其他采用1.0mm厚冷轧钢板；表面经清洗、除油、去锈、磷化等工序，环氧树脂粉末喷涂，喷涂厚度60-80微米； 3.结 构：一柜二抽结构。 4.柜门及抽屉：均为双层隔音设计，内外部的钢板表面须经环氧树脂喷涂； 5.抽屉和柜门开合时均设有防撞缓冲垫，有效减少噪音。抽屉内外部钢板表面须经环氧树脂静喷涂； 6.柜子内置活动层板，可自由上下调节高度；层板由四个不锈钢层板扣支撑，承重为大于50kg。材质同柜体。 7.合 页：采用105度以上合金铰链，弹性好，外形美观，最大承重力达 45Kg，开合最少达十万次以上， 使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长； 8.拉 手：铝合金一字型拉手。 9.导 轨：采用三节静音导轨，抽屉导轨隐藏，外表美观，承重力好。承载重量≥25kg，耐腐蚀，并保证抽屉拉出2/3，下垂度不大于20mm。 10.万向轮：采用优质尼龙材质，行驶阻力小。加厚支架一体成型，整体承重抗压力好。 | 台 | 2 |  |  | 0
15 | 检验诊断学实验室1 | 药品柜 |  |  | 900*450*1800 | 柜体结构牢固，不会因热胀冷缩而引起的变形。 具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性。对储存一些酸碱试剂及药品具有一定的安全性。 柜体四周有立边，立边整体焊接成型，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板正反均可放置，四周立边可获得一定程度防溢效果。 | 个 | 1 |  |  | 0
16 | 检验诊断学实验室2 | 滴水架 |  |  | 400*120*550或相近 | 1.材质：采用高密度PP材质，轻质量，高强度，容易组装和拆卸，单面. 2.滴水棒：创新锁紧结构专利设计：滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动，极好地保护实验器具。 | 个 | 6 |  |  | 0
17 | 检验诊断学实验室2 | 中央实验台（带水槽水龙头） |  |  | 6000*1500*800（含水槽） | 一、全钢中央台、边台 1、台面必须采用≥12.7mm厚度的国际知名品牌耐腐蚀实芯耐蚀理化板，参照边缘加厚至25.4mm. 实验台面技术要求如下：满足防酸碱、防腐、抗静电、抗菌等要求，符合国家标准。 2.柜 体： 主体钢框架：采用优质方型钢管，管型40*60*1.2mm冷轧钢管，表面经酸洗、磷化、均匀耐酸碱EPOXY环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化处理，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好。其他采用1.0mm厚冷轧钢板；表面经清洗、除油、去锈、磷化等工序，环氧树脂粉末喷涂，喷涂厚度60-80微米； 3.结 构：柜体为钢制活动柜，整体承重性能好。 4.柜门及抽屉：均为双层隔音设计，内外部的钢板表面须经环氧树脂喷涂； 5.抽屉和柜门开合时均设有防撞缓冲垫，有效减少噪音。抽屉内外部钢板表面须经环氧树脂静喷涂； 6.层 板：层板采用1.0mm厚冷轧钢板，表面须经环氧树脂喷涂。 7.所有活动柜内置活动层板，可自由上下调节高度；层板由四个不锈钢层板扣支撑，承重为大于50kg。材质同柜体。 8.合 页：采用105度以上合金铰链，弹性好，外形美观，最大承重力达 45Kg，开合最少达十万次以上， 使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长； 9.拉 手：铝合金一字型拉手。 10.导 轨：采用三节静音导轨，抽屉导轨隐藏，外表美观，承重力好。承载重量≥25kg，耐腐蚀，并保证抽屉拉出2/3，下垂度不大于20mm。 11.万向轮：采用优质尼龙材质，行驶阻力小。加厚支架一体成型，整体承重抗压力好。 12.塔式电源： 1.2mm厚优质电解镀锌冷轧钢板，环氧静电喷涂，岛式电源盒，220V国标五孔插座。 二、水槽 1.材质：高强度PP，耐强酸碱及有机溶剂 2.表面纹理：皮纹槽沿，耐刮刻，与大部分台面板表面纹理一致 3.标配附件：高强度PP去水，含阻水盖、PP过滤提笼 4.颜 色：黑色 三、三口水龙头 1.主 体：优质铜材 2.涂 层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，防紫外线辐射 3.阀 体：陶瓷阀芯，可90°旋转 4.水 嘴：可拆卸清洗，具有缓压作用，材质为铜制 5.鹅颈管：可360°旋转 6.旋钮把手：高强度PP，耐腐蚀，人体工学设计，手感舒适。 | 个 | 3 |  |  | 0
18 | 检验诊断学实验室2 | 多功能试剂架 |  |  | 5200*350*460或相近 | 1.试剂架：试剂架立柱采用1.5mm冷轧钢板，采用冷轧钢板制造经过数控冲床开孔，用于挂接层板，并可以活动调节层板。 2.层板为12mm厚钢化玻璃，分上下2层，层板外缘采用12mm不锈钢护栏。 3.每个中央台试剂架配置220V 16个五眼插座，试剂架夹层内有足够空间供插座配线隐藏铺设。 | 个 | 3 |  |  | 0
19 | 检验诊断学实验室2 | 教师讲台 |  |  | 1500*600*800 | 1、台面必须采用≥12.7mm厚度的国际知名品牌耐腐蚀实芯耐蚀理化板，参照边缘加厚至25.4mm. 实验台面技术要求如下：满足防酸碱、防腐、抗静电、抗菌等要求，符合国家标准。 2.柜 体： 主体钢框架：采用优质方型钢管，管型40*60*1.2mm冷轧钢管，表面经酸洗、磷化、均匀耐酸碱EPOXY环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化处理，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好。其他采用1.0mm厚冷轧钢板；表面经清洗、除油、去锈、磷化等工序，环氧树脂粉末喷涂，喷涂厚度60-80微米； 3.结 构：一柜二抽结构。 4.柜门及抽屉：均为双层隔音设计，内外部的钢板表面须经环氧树脂喷涂； 5.抽屉和柜门开合时均设有防撞缓冲垫，有效减少噪音。抽屉内外部钢板表面须经环氧树脂静喷涂； 6.柜子内置活动层板，可自由上下调节高度；层板由四个不锈钢层板扣支撑，承重为大于50kg。材质同柜体。 7.合 页：采用105度以上合金铰链，弹性好，外形美观，最大承重力达 45Kg，开合最少达十万次以上， 使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长； 8.拉 手：铝合金一字型拉手。 9.导 轨：采用三节静音导轨，抽屉导轨隐藏，外表美观，承重力好。承载重量≥25kg，耐腐蚀，并保证抽屉拉出2/3，下垂度不大于20mm。 10.万向轮：采用优质尼龙材质，行驶阻力小。加厚支架一体成型，整体承重抗压力好。 | 台 | 1 |  |  | 0
20 | 检验诊断学实验室2 | 药品柜 |  |  | 900*450*1800 | 柜体结构牢固，不会因热胀冷缩而引起的变形。 具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性。对储存一些酸碱试剂及药品具有一定的安全性。 柜体四周有立边，立边整体焊接成型，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板正反均可放置，四周立边可获得一定程度防溢效果。 | 个 | 1 |  |  | 0
21 | 准备室+库房 | 边台（带水槽水龙头） |  |  | 6000*750*800（含水槽） | 一、全钢中央台、边台 1、台面必须采用≥12.7mm厚度的国际知名品牌耐腐蚀实芯耐蚀理化板，参照边缘加厚至25.4mm. 实验台面技术要求如下：满足防酸碱、防腐、抗静电、抗菌等要求，符合国家标准。 2.柜 体： 主体钢框架：采用优质方型钢管，管型40*60*1.2mm冷轧钢管，表面经酸洗、磷化、均匀耐酸碱EPOXY环氧树脂粉末静电喷涂，高温固化处理，化学防锈处理，耐酸碱腐蚀，承重性能好。其他采用1.0mm厚冷轧钢板；表面经清洗、除油、去锈、磷化等工序，环氧树脂粉末喷涂，喷涂厚度60-80微米； 3.结 构：柜体为钢制活动柜，整体承重性能好。 4.柜门及抽屉：均为双层隔音设计，内外部的钢板表面须经环氧树脂喷涂； 5.抽屉和柜门开合时均设有防撞缓冲垫，有效减少噪音。抽屉内外部钢板表面须经环氧树脂静喷涂； 6.层 板：层板采用1.0mm厚冷轧钢板，表面须经环氧树脂喷涂。 7.所有活动柜内置活动层板，可自由上下调节高度；层板由四个不锈钢层板扣支撑，承重为大于50kg。材质同柜体。 8.合 页：采用105度以上合金铰链，弹性好，外形美观，最大承重力达 45Kg，开合最少达十万次以上， 使用过程中无噪音，耐腐蚀，使用寿命长； 9.拉 手：铝合金一字型拉手。 10.导 轨：采用三节静音导轨，抽屉导轨隐藏，外表美观，承重力好。承载重量≥25kg，耐腐蚀，并保证抽屉拉出2/3，下垂度不大于20mm。 11.万向轮：采用优质尼龙材质，行驶阻力小。加厚支架一体成型，整体承重抗压力好。 12.塔式电源： 1.2mm厚优质电解镀锌冷轧钢板，环氧静电喷涂，岛式电源盒，220V国标五孔插座。 二、水槽 1.材质：高强度PP，耐强酸碱及有机溶剂 2.表面纹理：皮纹槽沿，耐刮刻，与大部分台面板表面纹理一致 3.标配附件：高强度PP去水，含阻水盖、PP过滤提笼 4.颜 色：黑色 三、三口水龙头 1.主 体：优质铜材 2.涂 层：高亮度环氧树脂涂层，耐腐蚀，防紫外线辐射 3.阀 体：陶瓷阀芯，可90°旋转 4.水 嘴：可拆卸清洗，具有缓压作用，材质为铜制 5.鹅颈管：可360°旋转 6.旋钮把手：高强度PP，耐腐蚀，人体工学设计，手感舒适。 | 个 | 1 |  |  | 0
23 | 准备室+库房 | 凳子(实验室3、4) |  |  |  | 实验台柜凳子，可移动，可调节高度。 | 把 | 102 |  |  | 0
24 | 准备室+库房 | 滴水架 |  |  | 400*120*550或相近 | 1.材质：采用高密度PP材质，轻质量，高强度，容易组装和拆卸，单面. 2.滴水棒：创新锁紧结构专利设计：滴水棒卡扣与主板卡槽紧密契合，不易松动，极好地保护实验器具。 | 个 | 1 |  |  | 0
25 | 准备室+库房 | 药品柜 |  |  | 900*450*1800 | 柜体结构牢固，不会因热胀冷缩而引起的变形。 具有耐强酸、强碱与抗腐蚀的特性。对储存一些酸碱试剂及药品具有一定的安全性。 柜体四周有立边，立边整体焊接成型，整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。层板正反均可放置，四周立边可获得一定程度防溢效果。 | 个 | 1 |  |  | 0
合计（元） | [10 empty] | 0