[image: image1.png]ol

ﬂU

L.H





招

标

文

件

安徽医科大学临床医学院

实验室设备采购项目
编    号：ZBCG-2026-0022
电    话：0551-65872629

地    址：安徽省合肥市望江西路555号

目 录

第一部分 招标项目内容

第二部分 投标人资质要求

第三部分 项目需求说明

第四部分 投标文件制作要求（要求必须装订、密封）

第五部分 招标文件获取、答疑、标书送达时间及送样

第六部分 投标人须知

第七部分 重要提示

安徽医科大学临床医学院实验室设备采购项目招标文件
新华集团创办于1988年，总部位于中国合肥。30多年来，集团始终肩负“新华教育、兴国为民”的崇高使命，秉承“团结、务实、开拓、奉献”的新华精神，现已发展成为以教育为主，集科技、投资和金融于一体的国际化、现代化企业集团。

新华集团专注教育事业，成绩斐然，涵盖高等教育、职业教育、基础教育和教育培训服务等领域，拥有中国新华教育（02779.HK）和中国东方教育（00667.HK）两家上市公司。集团旗下院校有安徽新华学院、安徽医科大学临床医学院、南京财经大学红山学院、安徽新华学校等。
因单位需求，现对集团旗下院校安徽医科大学临床医学院实验室设备采购项目进行招标，欢迎全国有资质的供应商前来投标。
第一部分 招标项目内容
1.项目编号：ZBCG-2026-0022
2.项目名称：安徽医科大学临床医学院实验室设备采购项目

3.项目地址：合肥市
4.招标内容：见附件一
第二部分 投标人资质要求
1.投标人必须是中华人民共和国境内有效存续的独立法人，注册资本不少于人民币300万元且经营范围须包括招标采购项目内容（以营业执照为准）；

2.投标人应具有三年以上（包括三年）生产厂家或授权销售招标项目内设备、服务的商家，需具有优秀工作经验和良好售后服务经验；

3.投标人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.投标人有依法缴纳税金和社会保障资金的良好记录；

5.信用资格要求：截止投标截止时间，投标人不得出现以下情况，否则投标无效（提供承诺）：

（1）投标人被人民法院列入失信被执行人的（以最高法“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”、“信用中国”网站查询为准）；

（2）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的（以“信用中国”网站查询为准）；

（3）投标人被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（以“中国政府采购网”网站查询为准）；

（4）投标人被列入严重违法失信企业名单的（以“国家企业信用信息公示系统”网站查询为准）。

6.投标人在三年内具有类似本项目的案例3家及以上，并赢得良好口碑的单位；

7.具有履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力；

8.投标产品必须为成熟产品且有相应成功案例；

9.投标人须具备所投设备相关资质，依法享有知识产权或合法授权，并提供相关资质证书复印件，原件备查；

10.不接受联合体投标；
11.满足《中华人民共和国招标投标法》及其它相关法律、法规、管理办法中规定的其它条件。

第三部分 项目需求说明
一、项目及报价要求
1.总体要求：需满足采购方招标参数中各项功能需求。能够确保采购方相关教学管理及科研实践需求；

2.包装及环境要求：中标方货物包装应严格按照采购方要求包装，确保无裸露、确保运输过程中无磕碰损伤等情况存在。外包装应规范无污染，到货及安装过程中如发现有表面损伤，中标方应予以及时更换并确保不影响交付日期。安装、施工结束后需及时清理安装、施工所产生的各项垃圾，确保不损坏现场环境并做到安装、施工后现场的环境清洁；

3.报价要求：本招标项目的产品报价包含标的物的价格、辅材、保险、税费、包装、运输、卸货、上楼、上下车力资费、设备安装调试、检测、培训、验收费用、成品保护、管理费、差旅费和售后服务等全部费用。除非双方另有约定，否则，采购方为履行本采购无需支付其他任何费用。

二、质保期限
中标方承诺所有项目自采购方验收合格之日起免费质保一年以上（全国联保产品按联保政策执行）、软件产品免费质保三年以上。质保期内设备系统或配件出现故障，中标方免费上门维修、免费提供配件；软件系统质保期内免费提供升级服务，质保期结束，质保期内最终升级的版本确保可以继续使用。
三、故障检修
1.故障响应：中标方在接到采购方电话或书面的检修通知后，必须指定技术人员在24小时内到达故障现场或远程服务。
2.故障修复：中标方应在接到采购方电话或书面的检修通知后，在48小时内修复，如不能及时修复，质保期内的无条件更换全新产品或重新施工。
第四部分 投标文件制作要求
投标文件应含以下材料，并按要求加盖公章（附件没有提供格式的部分内容由投标单位根据项目需求自拟）

一、商务标内容（独立封装）：

企业简介；

投标函；

分项报价表；

法定代表人身份证明及身份复印件；

投标授权委托书及受委托人身份证复印件；

经年审合格的营业执照（三证合一）复印件；

信用资格承诺书；
不高于市场价格承诺书；

《廉政承诺书》（附件四）；

招标文件中要求提供的其他相关资料及投标人认为需要提供的其他材料。

二、技术标要求内容（★不得体现价格，独立封装）：

企业简介；

投标产品品牌及生产（开发）企业介绍；

★投标产品主要功能、性能参数说明（软件要求展示操作界面、硬件要求提供产品图片）；

★技术参数偏离表；

供货及施工周期承诺书；

售后服务承诺书；

投标企业获得的相关资质证书或技术等级证书复印件；

第三方专业检测机构出具的相关产品、零部件检测报告复印件（如有）；

主要产品厂家品牌授权(此项为可选项，可提供经销商授权、项目授权，也可中标后提供原厂授权，自有品牌可不提供授权）；

最近一期的财务报表、依法缴纳税收和社会保障资金证明复印件；

近三年相似类型主要业绩（需提供3家以上合同复印件）；

招标文件中要求提供的其他相关资料及投标人认为需要提供的其他材料。

★以上投标文件装订成册并在封面标明投标项目名称、投标公司名称及联系人联系方式等信息。

技术标可编辑电子版发送至新华集团采购部邮箱：xhjtcgb01@xinhuaedu.com（不得含有报价）。

三、标书制作
本次招标投标书须要一式贰份：正本一份、副本一份，正副本统一密封（商务标、技术标分开密封）。
第五部分 招标文件获取、答疑、标书送达时间及送样
一、招标文件获取

各投标单位于2026年3月20日前，通过招标公告自行下载或联系项目负责人获取招标文件。

二、标书费

此次投标，招标方不收取标书费。
三、答疑

2026年3月30日11时前（投标单位根据投标需要自行对接）。
四、投标书送达时间（投标文件送达地点：安徽新华学院内）

2026年3月30日11时前，过期不予接收，投标单位进校递交投标文件需要提前2个小时联系项目负责人，报备后方可入校（也可邮寄，邮寄地址见第六部分联系方式）。
五、样品

本次招标投标单位提交的样品经双方确认后将作为项目验收依据，投标单位务必严格按照样品标准供应产品或组织施工（如有）。
第六部分 投标人须知
一、投标保证金及履约保证金
本次招标不收取投标保证金，中标单位自收到中标通知书之日起2个工作日内，交纳不高于中标金额的5%作为合同履约保证金，履约保证金于项目供货、安装结束并调试完毕，达到具备使用条件后10个工作日内无息退还。如果中标单位不按照合同履约，采购方不予退还合同履约保证金。
二、项目付款方式
本项目无预付款及进度款，项目完工并经验收合格、决算完成后一个月内付总货款的95%，剩余5%作为质量保证金，于验收合格之日起满一年无质量问题或其他扣款情形，期满相关手续办理完毕后一次性付清。付款采用转账形式，付款前中标单位须提供符合采购方要求的正规发票（全额），否则采购方可暂缓支付货款且不因此承担任何责任。

三、投标人的义务
投标人必须对其投标书的真实性与准确性负责。投标人一旦中标，其投标书将作为合同的重要组成部分。

投标书中的所有承诺，将作为合同承诺的一部分，与合同具有同等效力。

投标人必须自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

需要现场勘测的项目，中标单位须到实际施工场地进行现场勘测。如因中标单位没有勘测现场，对后期施工、产品制作产生影响，责任由中标单位自行承担，对招标人造成损失的，中标单位应承担赔偿责任。

四、投标人须知

投标人中标后，不得转包或分包，所投的品种必须符合国家标准，杜绝串货和假冒伪劣行为；招标参数供参考并非要求完全一致，但需满足使用功能需求。
投标人中标后必须响应采购方在招标范围内产品所提出的开票要求。

本次采购项目招标无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与准备递交投标文件有关的费用。

投标人依据招标清单报价表所述要求，进行分项及总项报价。

招标所需的任何项目若未有明确加在所列价款中，该部分有关费用应视作包括在投标报价之内（如投标、运送、开票等全部费用）。

投标人的报价一旦为招标人所接受，则不会受任何因素变化而调整。

各投标人需具备充足的补需能力、仓储条件及稳定合理的供货机制。

本项目具体建设位置、规模、现场情况、货物进出路线、场地施工难易情况等需自行勘察了解，若投标人因未现场勘查出现偏差自行承担所有损失。

因本项目专业性特点，招标方有权根据项目所需对各分包项目进行再次分包采购。
五、下列情况将会造成投标人投标无效
未按规定时间递交标书；
未按招标书规定的内容制定投标书；
标书未封闭并加盖单位公章；
因投标人的恶意行为，使招标人遭受损失。
六、联系方式
（一）现场及技术咨询联系人：刘老师159 5695 5540
（二）业务联系人：谢老师189 5606 7518  杨老师136 1569 5143
联系电话：0551-65872629

电子邮箱：xhjtcgb01@xinhuaedu.com
联系地址：中国·合肥国家高新技术开发区望江西路555号安徽新华学院内新华集团采购部

第七部分 重要提示

投标人对本招标文件中涉及对产品、服务等描述的技术参数、技术标准、产品配置等认为包含指定性、倾向性的内容，欢迎投标人向招标人提出质疑或咨询。

投标人对本项目的质疑、咨询等需要招标人解释、答疑的，应当在答疑截止时间前，以投标人法定代表人或其授权代表签字的书面方式向招标人提出质疑文件并提供电子版（发至招标人电子邮箱xhjtcgb01@xinhuaedu.com，并电话告知）。

本项目的澄清、答疑及相关补充文件通过招标人电子邮箱发出，招标人不再另行书面通知，投标人应及时关注、查阅。因未及时查看导致不利后果的，责任自负。

附件一：临床医学院实验室设备采购清单

附件二：投标主要标准文件格式

附件三：保证承诺书

附件四：廉政承诺书
安徽新华集团投资有限公司采购部

2026年3月17日
附件一

临床医学院实验室设备采购清单

第一包：药学实验教学中心二期
	序号
	仪器设备名称
	数量
	单位
	技术参数及要求

	1
	热板仪
	6
	台
	1.仪器用于大鼠、小鼠的在不同温度下的行为学测试，恒温模式可对动物特定行为的潜伏期进行测量

2.配备IPS高清医用触摸屏，尺寸≥7英寸，触控式调节和控制仪器参数

3.配备全透明大鼠、小鼠通用型测试筒，尺寸：直径≥20cm，高度≥25cm

4.配备脚踏开关，操作方便，具备开关双击识别功能，可防止误操作，保障数据的准确

5.配备热敏打印机，可随时打印实验数据

6.采用阳极镀层工艺的耐腐蚀均匀加热板

7.热板实际直径：≥20cm；热板有效直径：≥19cm

8.温控范围：室温-70℃

9.温控精度：优于0.1℃

10.25℃升至55℃时间：＜5分钟

11.计时范围：0.01-5000s；计时精度：≤0.01s

12.外形尺寸：≤35*27*30cm

13.额定功率：≤800W

	2
	足趾容积测量仪
	6
	台
	1.测量容积范围≥15ml

2.测量误差≤±10μl

3.分辨率≤1μl

4.校零误差≤±5μl

5.石英测量杯内径≤40mm，支持拆卸清理

6.测量杯最大盛水量≥70ml

7.内电池式时钟，连续使用≥5年

8.时钟误差＜0.083秒／小时

9.配水面探针联动装置

10.配脚踏控制开关

11.配大鼠固定筒架

12.带内置微型打印机，至少支持两种打印方式：即时打印和存储打印

13.带有长寿高效背光照明光源板

14.带有手腕托架

15.系统内存≥25组≥512个历史数据

16.带有USB接口，可将数据存入PC机中进行处理

	3
	悬尾实验系统（硬件）
	6
	套
	1.材质：有机玻璃侧板与铝合金支架；

2.悬尾测试箱，大鼠型≥26cm×26cm×48cm，小鼠型≥21cm×21cm×40cm；

3.背板提供可调节光源；

4.摄像系统长期监测动物行为情况并传输至行为学软件，稳定可靠；

5.信号传输方式：信号电源一体线；视频采集模块：USB采集卡；

6.影像传感器总像素为≥1280(H)×1024(V)，摄像传感器≥1/3”CMOS；

7.摄像头采用PAL制式，摄像帧速率≥28/30帧；

8.采用内同步系统，最低照度0.001 Lux(F1.2,5600K) ；

9.水平解析度:≥1200线，可进行感红外拍摄，适用于黑暗环境；

10.自动追踪白平衡模式，白平衡范围≥3200-10000K；

11.信噪比≥48dB(最小)/52dB(最大)(自动增益关闭)；

12.电子快门≥1/50~1/100,00秒连续(PAL制式)；

13.配备2.8mm焦距无畸变镜头，畸变率:<1%(无畸变)，光圈:F4.0；

	4
	天平（千分之一）
	7
	台
	1.最小读数（g）：0.001

2.重复性误差（g）：0.002

3.线性误差（g）：0.003

4响应时间：≤3秒

5.秤盘尺寸：Φ90mm

6.使用环境温度：5～25℃

7.校准砝码：100g-200g

	5
	电子天平（万分之一）
	2
	台
	1.量程（g）
200

2.可读性（g）
0.0001

3.最小称重（g）
0.0004

4.重复性误差(g)
0.0002

5.线性误差(g)
0.0003

6.响应时间
≤3秒

7.秤盘尺寸
Φ80mm

8.使用环境温度
5-25℃

9.防风罩尺寸
240mmx190mmx265mm

10.外形尺寸
365x205x350mm

	6
	迷你离心机
	1
	台
	可同时离心8个1.5离心管

最高转速7000r/min

最大离心力约2500G

按钮控制，无刷电机，开盖即停

	7
	涡旋振荡器
	1
	台
	最高转速：3000rpm

工作模式：具备点动和连续

周转直径：4.0mm

可震荡试管和离心管直径：30mm

工作电压：12v

环境温度：5-40℃

产品重量：2.6Kg

	8
	超声仪器
	1
	台
	1.内槽：300*240*150mm

2.容量：10L

3.频率：40Khz

4.功率：250W

5.时间可调：1—99min

6.数显累计时：99999min

7.降音盖：有

8.网篮：有

9.排水：有

10.净重：7kg

11.包装尺寸：450*325*375mm

	9
	水平摇床
	1
	台
	运行模式：回旋式

转速范围：0-200rpm

托盘尺寸：317X245mm

定时范围：0-999h

重量：4.5Kg

	10
	移液枪
	2
	台
	适配 10 µL吸头；

量程0.1–2.5 µL

	11
	移液枪
	2
	台
	适配 5 mL 吸头；

量程0.5-5 mL

	12
	移液枪
	7
	台
	适配 1,000µL吸头；

量程100-1,000 µL

	13
	移液枪
	5
	台
	适配200 µL吸头；

量程20-200 µL

	14
	移液枪
	2
	台
	适配 20 µL吸头；

量程2-20 µL

	15
	移液枪
	5
	台
	适配20 µL吸头；

量程0.5-10 µL

	16
	移液器
	22
	台
	符合人体工程学设计，轻触推杆设计，宽大的支撑设计，使移液更轻松；

量程：100-1000微升；

增量：5μL

机型：单道可调式；

数字视窗，所设量程一目了然；

分液精准，实验无忧；

下半只可高温高压消毒，可抗强化学腐蚀；

可拆卸式组件便于维护，使用附件工具，能方便快捷的进行校准和维修。

（共含4支三角支架）

	17
	不锈钢栓剂模具
	15
	套
	栓模开模方式为左右开模。

模具所生产的栓剂表面光滑，无裂痕，粒重均匀，栓剂不粘模。栓模采用铝合金材质制作，抗腐蚀性能好，模具使用时间长。

子弹头形模具孔数：10孔。

剂量重量：0.6g、0.7g、1g、1.2g、1.5g、1.8g、2g、2.5g、3g（学校常用1.2g）可选。

	18
	磁力加热搅拌器
	10
	台
	304不锈钢内胆、外壳，耐腐蚀、耐高温，加热部分与电气箱之间采用散热板隔离。

强力搅拌，直流永磁电机、强磁力磁铁。

PID控温，外置PT100传感器，水油两用，精度可靠。

定时功能，LED高清显示。

内置超温保护功能，超过设定温度上限报警指示灯亮，仪器自动断加热。

搅拌量：800ml

转速范围：0-2400r/min

控温范围：室温+5-300℃

控温精度：±1℃

	19
	可反复使用过滤器装置
	1
	台
	颜色：透明色

材质：Polysulfone（聚砜）

应用：用于灭菌或分析。过滤器支架配有灭菌和分析膜支撑板。

主要部件由耐用、透明、可高压灭菌的聚砜制成。

带刻度的腔室，便于操作。

GL45口径可接蓝盖瓶

含真空泵、抽滤瓶、可高温高压灭菌Polysulfone材质过滤器

	20
	电脑一体机
	1
	台
	显卡类型：集成显卡

CPU型号：i5-13420H

屏幕尺寸：23.8英寸

分辨率：1920*1080dpi(全高清）

屏幕比例：16：9

硬盘容量：512GB SSD

内存容量：16GB

处理器：intel i5

系统：Windows11

颜色：黑色

	备注
	“技术参数及要求”提供的内容为公共类技术参数，并非招标方唯一指定，投标单位需满足招标方教学及管理需求即可；
因本包专业性特点，招标方不排除根据使用需求及设备性质进行再次分包采购可能，最终结算以实际采购数量为准。
实际采购数量根据实际发生为准。


第二包：生物制药实验室
	序号
	仪器设备名称
	数量
	单位
	技术参数及要求

	1
	-80℃超低温冰箱
	2
	台
	1、产品样式：立式。

2、有效容积：≥420L，2ml标准冻存管可存储3万份。

3、产品外形尺寸（宽×深×高/mm)：(宽×深×高)≤750×1000×1980。

4、产品内胆尺寸（宽×深×高/mm）：≥465×710×1310。

5、控制系统：采用微电脑控制，配置≥10英寸LCD液晶显示屏，-40℃--86℃可自由设定温度，温度显示精度和显示精度0.1℃；屏幕可显示查询系统运行状态，包括箱内温度、设置温度、环境温度、电源电压、账号登陆状态、系统时间、网络状态、开关门状态，温度曲线等信息。

6、多重报警功能：具备高低温报警、传感器故障报警、电压超标报警，电池电量低报警、断电报警、环温超标报警、过滤网脏报警、开门报警，可选配远程报警。

7、多重防护功能：具备宽电压保护，开机延时保护，保护压缩机及内部电路系统，显示屏密码保护，断电恢复记忆数据保护，降低安全隐患；

8、箱体材质：使用航空真空绝热材VIP和聚氨酯整体发泡。

9、内胆材质：采用304不锈钢材质，耐腐蚀、易清洁。（提供产品内胆实物图片）

10、门体：采用高密度聚氨酯发泡外门，配置2个聚氨酯发泡不锈钢内门并配有一层密封，外门6层密封，整机共计7层密封。

11、门锁配置：采用一体式指纹手把门锁设计，单手即可用指纹解锁开门，同时配备暗锁和外挂锁孔；标配电磁锁、NFC解锁模块（至少配置5张NFC卡片）。（提供投标产品门把手图片进行佐证）
12、配备可加热压力平衡阀模块，可满足短时间内连续开门；

13、制冷系统：采用双机复叠制冷技术，内藏式铜管蒸发器和翅片冷凝器，制冷高效、节能。

13、要求投标产品必须使用两个进口变频压缩机，提供带有压缩机型号的产品检测报告及变频压缩机规格书佐证。

14、采用碳氢制冷剂，根据低温保存箱国家标准GB/T 20154-2024要求，低温保存箱铭牌或标签上要标注制冷剂的详细名称及装入量。（需提供所投型号的产品铭牌）
15、产品符合《低温保存箱节能环保认证技术规范》要求，并取得中国质量中心节能认证证书和环保认证证书；

16、耗电量：产品稳定运行，实测节能评价值耗电量≤6.5 kw·h/24h。（提供具备第三方检测机构出具的检测报告）

17、温度均匀性：设备稳定运行时，箱内温度均匀性≤2℃。（提供省级及以上医疗器械质量检测机构出具的检验报告证明）

18、温度波动度：设备稳定运行时，箱内温度波动度≤2℃。（提供省级及以上医疗器械质量检测机构出具的检验报告证明）

19、25℃环境下，设备箱内温度从室温降至-80℃所需时间≤155min。（提供省级及以上医疗器械质量检测机构出具的检验报告证明）

20、25℃环境下正常开门1min后关门，设备箱内温度恢复至-75℃时间≤30min。（提供省级及以上医疗器械质量检测机构出具的检验报告证明）
21、标配≥12V后备电池，保证冰箱在失去电力保护的情况下，温度显示与报警功能正常运行。

22、至少配置6个温度传感器，保证运行安全。

23、具备2个测试孔，方便实验使用和监控箱内温度。

25、数据导出：标配USB接口，可导出箱内温度存储数据，可选PDF或EXCEL格式。

26、具有留言/记事本/视频留言功能，方便多用户分级管理一台冰箱，相互之间分级分权限进行留言，也可直接记录实验结果（提供视频留言功能的操作系统功能界面图）。

27、产品具备WIFI接口，可用于设备的数据交互。

28、配备样本库管理软件：具有样本出入库操作、统计、记录等功能，且样本可管理至冻存盒内具体单支样本位置。（提供可管理至单支样本操作界面图片）

	2
	上层2-8℃ 下层-20℃冰箱
	1
	台
	1、产品样式为立式，用上下双间室设计；

2、箱内容积：≥300L（冷藏室≥205L，冷冻室≥95L）。（提供产品单页证明）

3、外部尺寸（宽×深×高/mm）≤750×630×1890。

4、内胆尺寸（宽×深×高/mm）：冷藏≥570*480*720；冷冻≥500*450*410.

5、冷藏室温度设置范围2—8℃，冷冻间室温度设置范围-10—-26℃，LED数字显示温度，冷藏温度和冷冻温度同时显示，无需切换即可同时读取冷藏室和冷冻室温度值。

6、外壳材质：预涂钢板。

7、内胆材质：采用HIPS耐低温高强度复合材料，耐脏易清洁。

8、门体配备：冷藏配备发泡玻璃门体，冷冻采用高密度聚氨酯发泡门体。

9、双锁结构设计,自带暗锁，同时可用挂锁，保证用户存储物品安全性。

10、配置4个脚轮和2个支脚方便移动和固定。

11、25℃时，产品稳定运行，实测耗电量≤2kW·h/24h。（提供省级及以上医疗器械质量检测机构出具的检验报告证明）。

12、采用宽电压设计，在187V～242V范围内正常使用；防止因供电不稳导致设备故障。

13、采用双压缩机设计，冷藏室和冷冻室各配置一个压缩机，一个制冷系统故障不会影响另一制冷系统，稳定性、安全性更高。（提供产品整机铭牌证明）

14、设备冷藏室采用吹胀板式蒸发器和冷冻室采用钢丝冷凝器，高效制冷。

15、冷藏室和冷冻室均采用碳氢无氟单制冷剂，节能环保。（提供带制冷剂标注的产品铭牌证明）

16、冷藏及冷冻室温度均匀性均需≤1℃，冷藏室温度波动度≤2.5℃（提供省级及以上医疗器械质量检测机构出具的检验报告证明）。

17、产品具备多重报警功能及报警方式：包括传感器故障报警，高低温报警，断电报警等，以及声音蜂鸣，灯光闪烁两种报警方式。

18、多重保护功能：压缩机开机延时启动保护；压缩机停机间隔保护；控制器密码保护，防止参数随意调整；宽电压设计保护；断电记忆保护功能。

19、配置后备电池，保障断电情况下，可显示箱内温度和报警信息。

20、测试孔：标配两个测试孔，冷藏室和冷冻室各一个。

21、至少配置 2个温度传感器。

	3
	显微镜成像系统
	1
	台
	1、相机类型：单芯片彩色CMOS

2、芯片尺寸：1英寸 

3、有效图像分辨率：≥ 2000万像素

4、像素大小：2.4*2.4um

5、帧速：≥15fps@ 5440*3648；50fps@2736*1824；60fps@1824*1216；

6、曝光时间：0.1ms-15s

7、正版中文软件：具备图像处理功能，可测量，添加标尺，多通道图像叠加，图像拼接，景深扩展，高动态范围报告，细胞计数，综合测量，视频重叠，数字像素合并，平场/暗场矫正，多语言机制支持随意语言切换，能给专业软件开发人员提供不同平台的标准SDK。

	4
	倒置生物显微镜
	1
	台
	1.三目观察筒，30°倾斜，360°旋转，瞳距48-75mm，±5视度调节光路：目镜/成像端口=0:100/100:0，通过拉杆切换
2.调焦机构：使用粗/微调焦旋钮控制物镜转盘垂直移动，行程：14mm，配有限位装置和锁紧装置，低手位粗微调同轴调焦手轮，每圈调焦旋钮行程：20mm（粗调），0.1mm（微调）.
3.光源：采用大功率长寿命LED光源5W大功率LED即开即用，开机无须预热；

4.聚光镜：超长工作距离聚光镜，转盘式调制相衬装置，调制相衬观察适应，数值孔径：0.30；工作距离：72mm，适用物镜：2倍至60倍，带有孔径光阑

5.移动式机械载物台：平板式载物台：200mm(L) x 266mm(W)，配有可替换的水滴载物片（φ110）
6.目镜 ：高眼点平场目镜10X/Φ20mm
7.物镜：明场物镜：10X数值孔径0.25，工作距离9.5mm

                 20×数值孔径0.40，工作距离7.97mm

                 40×数值孔径0.60.工作距离3.77mm

  相衬物镜：20X，数值孔径0.40mm，工作距离7.97mm

物镜转换器：5孔物镜转换器

9.光学系统：无限远色差独立校正光学系统

配置清单：

倒置显微镜1台

电源线1条

说明书1份

合格证1份

包装箱1个

	5
	电脑
	2
	台
	机箱：国产品牌商用台式电脑，立式机箱，体积8L 

1、主板：英特尔HM770 芯片组或以上

3、处理器：Intel i5-13500HX (十四核二十线程，最高睿率4.7GHz，三级缓存24MB)或以上；

4、内存：16GB DDR4 3200 UDIMM或以上（双内存插槽，最大支持64G）

5、硬盘：1TB PCIe NVMe SSD，支持1×M.2 插槽+2×SATA 3.0接口

6、网卡：Intel AX 211 Wi-Fi模组；RJ45有线网口；蓝牙

7、显卡：集成显卡 

8、接口：

前面板：4×USB 3.2 Gen2高速接口（10Gbps）、1×3.5mm耳机、1×3.5mm麦克风、1×USB 3.2 Gen2 Type-C高速接口（10Gbps）

后面板：1×HDMI、1×DP 1.2、4×USB 2.0、1×LAN接口、1×3.5mm耳机、1×3.5mm麦克风

9、扩展槽: 1个PCI-E*16插槽，1个PCI-E*1插槽；

10、电源：额定功率200W                                                                         

11、配置同品牌23.8寸显示器

	6
	多功能酶标仪
	1
	台
	显示：≥10寸高分辨电容触摸屏（提供彩页证明材料）

光源：氙闪灯/闪烁次数>109 

波长范围：200 - 1000 nm

光栅单色器：1nm步进

检测系统：≥2个硅光电检测管

拥有FTP文件传输功能，可在相同局域网下，实时将仪器数据传至电脑(需提供软件相应功能截图）

板位支持：适用96和384孔板

读数范围：0-4OD

准确性@450nm：± (1.0% + 0.003A) , (0 - 2.0];± 2.0% , (2.0 - 2.5]

重复性@450nm：CV < 0.5%  精度模式；CV < 1.0%  快速模式

终点法测量速度：96孔板：快速模式<9秒， 精确模式<28秒（提供彩页证明材料）

独立的比色皿模块，可以进行比色皿上样检测，可直接用于终点法、动力学、光谱扫描与标准曲线建立（提供产品彩页证明材料）

振荡：线性振荡，3种速度可调，动力学过程可执行首次震荡或每次震荡，也可连续或间隔震荡，

温度范围及均匀性：室温+4℃ 至 45℃；±0.5℃在37℃下，孔间差（有盖96孔板）

操作系统：兼顾安卓及Windows双系统，用户管理系统，仪器可设置≥20个用户，独立账户与密码，单个运行程序可一次性生成49条标曲，仪器带有深度校准功能，包括位置自动校准、光栅自动校准及光强自动增益功能，用户可手动开启，阶段性对仪器进行检查(需提供软件相应功能截图）

机器具有运行，停止，板进板出三个物理按钮，与显示屏内三个运行，停止，板进板出三个虚拟按钮相对应（提供带有品牌标识的机器实拍图）

拥有该产品CE证书、ISO9001证书、计量证书

同类产品上市时间≥6年，保证仪器性能稳定(需提供产品上市证明）。

★为了确保设备功能稳定可靠和售后服务，中标供应商应在签订合同前提供制造商针对本项目售后服务承诺书的原件；使用老师有权要求提供样机验证仪器设备各项指标，如性能不达标，有权拒绝签订合同。

	7
	磁力搅拌水浴锅
	5
	台
	输入电源:AC220V 50HZ.输出功率W:1500,显示方式:LCD液晶显示,孔数:6,

控温范围:RT～100℃,控温精度:±0.5℃,温度均匀性:≤0.5℃,温度显示精度:0.1℃,定时范围:99h59min,是否带搅拌功能:是，内胆材质：304不绣钢，盖圈材质：高温PVC,外壳材质：冷钢喷塑，工作室尺寸（L×W×H）mm：610×160×130

	8
	多功能超声波清洗机
	1
	台
	内槽长*宽*高：300*240*150mm,容量：10L,频率：40KHZ,功率：240W加热功率：800W,温度可调：室温~80度，时间可调：1-999，网架：有，降音盖：有，排水：有

	9
	电磁炉
	2
	台
	面板材质：微晶面板

控制方式：旋钮式

特色功能：定时功能

电磁炉炉头：1个

能效等级：三级能效

额定电压：220伏特

额定功率：2100瓦
面板是否整板：是
上市时间（月）：2023-06
安装方式：台式
风机数量：1个
净重：1.6千克


	10
	普通 pH计
	8
	台
	主要特点与参数：

1. 带背光高清液晶显示屏，轻触式按键操作；

2. 支持断电保护和恢复出厂设置等功能；支持IP54防护等级；

3. 智能判别终点，支持平衡测量模式和连续测量模式；

4. 自动识别GB 4. 00pH、6. 86pH、9. 18pH三种pH标准缓冲溶液，

5. 支持自定义pH缓冲溶液·支持1-2点pH 电极标定·

6. 标配复合pH电极、电极支架、防尘罩和校准缓冲粉剂。 

7. 支持手动温度补偿；

仪器级别：0.02级，测量参数; mV,测量范围:（－1800~1800) mV,最小分辨率:1mv;电子单元示值误差:±0. 1%FS或±1mv,pH值:测量范围:（0~14.00) pH,最小分辨率:0. 01pH,电子单元示值误差:±0. 01pH,电源适配器供电:AC100-240V/DC9V/1A尺寸、重量:200*250*70 mm、1.5kg

	11
	进口 pH计
	1
	台
	技术指标

1.1、PH

     测量范围 -1.99至19.99、可读性 0.01

准确度 ±0.005

1.2、mV

     测量范围 -1999.9至1999.9、可读性 0.1

 准确度 ±0.3 mV (0.05%, 如果<-400 mV或>+400 mV)

1.3、温度

     测量范围 -5.0至105.0、可读性 0.1

     准确度 ±0.2

1.4、校准点 最多三种缓冲液

     自动识别16种缓冲液

1.5、电极校准斜率范围 90% - 105%

1.6、自动/手动温度补偿（ATC/MTC）

1.7、可选的测量单位 pH、 mV 和 RmV（相对mV值）

2、特点：

2.1、彩色触摸屏显示

2.2、自动/手动温度补偿功能。

2.3、三点校准，自动识别三组校准缓冲液。

2.4、定时校准提醒功能。

2.5、自动保存校准电极数据10组（包含测量时间，校准缓冲液，校准mV，温度补偿，电极斜率等）

2.6、历史测量数据 500组（包含包含测量时间，电极序列号，测量值pH/mV，温度补偿等）

2.7、密码保护功能，避免仪器设置被修改。

2.8、多接口数据输出存储

2.9、GLP 打印

3、数据接口（2个）

3.1、RS232接口，可接针式打印机打印机YDP20-0CEV1

3.2、USB接口 SBI数据传输，电子Excel表格数据输入，热转印标签纸打印机打印机YDP30

	12
	循环水抽滤泵
	10
	台
	1.两个抽气嘴可单独或同时抽气作业，每个抽气嘴各装有一个真空表，方便独立观察真空度。2. 抽气通路上安装止回阀，可防止抽真空作业意外停机时，循环水回流到真空设备中。

3.泵体及叶轮采用304不锈钢材料，三通、止回阀为PP材料，耐酸碱腐蚀，无污染。

4.特制的流体消音器，减少气液摩擦，噪音低。

5.（仅限VWP-2）体积小、重量轻，可置于工作台，便于操作观察。真空度（Mpa）;0.098Mpa(一个标准大气压，循环水温度0～25℃）;泵排量（L/min）:80;单嘴抽气率（L/min）:10;水箱容积（L）:15;电机功率（W）:180;工作电压（V）:220V±10% 50Hz;外形尺寸（mm）:385×285×420;噪音（dB）:＜50;自重（kg）:11

	13
	恒温振荡培养箱
	1
	台
	电源：AV220V 50HZ，振荡频率：40~300 rpm，振幅：20mm，控温范围:RT+5 ～ 65 ℃,温度波动度:±0.2℃（测试点为37℃）,温度均匀度:±0.6℃（测试点为37℃）,定时范围0～5999min,输入功率:750W,托盘尺寸:400×340,外形尺寸:635×714×1055

	14
	分析天平（千分之一）
	2
	台
	1.采用镀金陶瓷可变电容式传感器。 
2.应用了高精度的湿度传感器，有效降低环境湿度对称量的影响。 
3.应用了高灵敏度的温度传感器，有效降低温度变化的敏感度。 
4.采用LCD液晶显示屏，屏幕清晰明亮，布局合理,方便用户读取称量结果。

5.透明玻璃防风罩，使称量过程中的样品多方位可见，也可进行拆卸、清洗，实现快速清洁。 

6.多种称量单位转换功能：克(g)、克拉(Ct)、盎司(oz)等单位自由切换。

7.多种称量模式：基本称重、计数称重、百分比称重、检重模式。

8.优化的产品结构设计，整机采用流线型设计，强度提升,具有抗渗漏、抗静电、抗腐蚀的特性,适用于多种场合使用。 

9.内置RS232双向通讯接口 ，可实现天平与电脑、微型打印机的连接。也可将称量结果传输至PC等其他开放式应用程序。 

10.可选配件1.选配便捷式微型打印机    2.选配USB转串口连接线    3.选配底部称量装置    4.选配密度测量组件

11.技术参数：

最大量程(Max)：220g

分度值(d)：1mg

重复性误差(≤)：±1mg

线性误差(≤)：±1mg

操作温度范围：13℃~25℃

操作湿度范围：10%RH~70%RH
典型稳定时间 ：≤2.5秒

秤盘尺寸：Φ115mm

外形尺寸：210mm×310mm×315mm

称量室高度：210mm
开机预热时间：30-60分钟

工作电源：输入：220VAC/50HZ；输出：7.5VDC/600mA

波特率：300、600、1200、2400、4800、9600

精准等级：Ⅱ级

	15
	分析天平（万分之一）
	1
	台
	1.独特的后置式电磁力传感器，高精度、高分辨率；确保称重结果的准确性、稳定性和快速响应。
2.独特的分体式设计，显示单元与称量单元分离，避免操作按键时对天平造成震动影响，可多角度监测测量过程。

3.优化的微小加样称量功能，采用最新的数字处理技术，在保持天平读数稳定性的同时，大大提高对微量加样的响应速度；使客户的加样量和天平的读数保持一致，适用于粉末和液体微量加样，具有卓越的准确性。

4.可拉伸式的LCD液晶显示屏，采用LCD液晶显示屏，屏幕清晰明亮，布局合理，方便用户读取称量结果。 

5.透明玻璃防风罩，使称量过程中的样品多方位可见，也可进行拆卸、清洗，实现快速清洁。 

6.多种称量模式：基本称重、百分比称重、计数称重。

7.多种称量单位转换功能：克(g)、克拉(Ct)、盎司(oz)、英镑(lb)等单位自由切换。

8.内置RS232双向通讯接口，可实现天平与电脑、微型打印机的连接。也可将称量结果传输至PC等其他开放式应用程序。

9.全自动校准系统，确保称量准确，当温度变化1.5℃或者距上次校准时间超过2小时，天平自行启动校准功能，避免了未进行定时校准或者外部砝码不准确的潜在因素，使用户的称量结果更准确可靠，并减少不必要的操作（仅限内校型天平）。

10.可选配件：1.便捷式微型打印机    2.USB转串口连接线    3.底部称量装置    4.密度测量组件

11.技术参数： 

最大量程(Max)：120g

分度值(d)：0.1mg

重复性误差(≤)：±0.1mg

线性误差(≤)：±0.2mg

校准方式：全自动内校

操作温度范围：10℃~30℃

操作湿度范围：20%RH~80%RH

典型稳定时间：≤2.5秒

样品盘尺寸：Φ90mm

外形尺寸：470mm×310mm×320mm

显示屏尺寸：185mm×100mm

称量室高度：230mm

开机预热时间：30-60分钟

工作电源：输入：220V AC/50HZ；输出：12V DC/2A

波特率：300、600、1200、2400、4800、9600

精准等级：Ⅰ级

	16
	数显恒温水浴锅
	6
	台
	仪表采用LCD液晶显示屏，显示内容清晰美观，准确可靠，PID控温技术，升温快，控温准确；
2、外壳采用加厚钣金喷漆，坚硬可靠，表面采用高强度的静电喷涂，美观且防静电。方形散热孔可加快散去仪器运行产生的热量，延长仪器使用寿命；
3、内胆选用优质不锈钢，一次冲压而成，耐高温，密封性好，坚固耐用；
4、优质不锈钢载物架，结构稳定，不易氧化，耐高温，导热性能好；
5、采用优质温度传感器，测温准确，寿命长；
6、环形上盖，适配多种规格容器，搭配不锈钢锅盖，可提高保温性能；
7、标配定时和防干烧功能，安全可靠；
8、内胆连接排水管，打开阀塞可自动排水；
9、带搅拌功能，加速水温均匀。

输入电源:AC220V 50HZ.输出功率W:1000,显示方式:LCD液晶显示,孔数:4,控温范围:RT+5～100℃,控温精度:±1℃,温度均匀性:≤1℃,温度显示精度:0.1℃,定时范围:99h59min,是否带搅拌功能:否，工作室尺寸（L×W×H）mm：300×300×100，内胆尺寸（L×W×H）mm：300×300×138，排水管：有，净重kg：5.6，产品尺寸（L×W×H）mm：345×345×215


最大搅拌量（H2O，L）:15,电机输出功率（W）:60,电机类型:直流无刷电机,显示类型:LCD液晶屏,转速范围（rpm）:30~2000,最大粘度（cP）:10000,搅拌轴最大输出功率（W）:60,转速控制:无级调速.转速设置精度（rpm）:±1,搅拌桨固定方式;手紧式钻夹头，转夹头直径范围（mm）：0.5~10，空心轴内径（mm）：11，支架固定：延长臂夹头固定，外壳材质：铸铝涂层，尺寸（W×D×H，mm）：188×78×208防护等级DIN EN60529：IP42，主机.支架，配件：4叶片螺旋桨叶1个

	

	18
	电热鼓风干燥箱
	1
	台
	箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用钢板，造型美观、新颖;采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成，提高工作室内温度均匀度;采用新型的合成硅密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换;可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小;

电源电压:AC220V 50H2,控温范围:RT+10~200C/RT+10~300C,温度波动度:±1℃,温度分辨率:0.1C,温度均匀度:±3%(测试点为100C),工作环境温度：~5-40C，输入功率：1100W，容积：50L,内胆尺寸：(mm)WxDxH：420x395x350，外胆尺寸：(mm)WxDxH：720x530x520

	19
	紫外可见分光光度计
	2
	台
	1、测光方式：单光束

2、波长范围：195.0～1050.0nm
3、波长准确性：±0.8nm
4、波长重复性：≤0.4nm
5、光谱带宽：4nm
6、光度准确性：±0.5％
7、光度重复性：≤0.15％T
8、杂散光：≤0.2%T(360nm NaNO2)
9、显示方式：≥5寸，彩色LCD触感屏（无需电容笔）
10 、主机具有双波长比/差法定量测试功能、标准曲线有标样校正、系数输入法、OD值输入三种定量法（提供软件功能照片）
11、仪器样品池内的底部，设计有漏夜孔，可以不小心洒落的液体可通过该孔自动流出
12、主机外壳上，有换灯的小窗口，换灯时避免拆卸整体罩壳（提供实物照片）

	20
	96 孔 PCR 扩增仪
	1
	台
	性能指标：
样本通量：96；

适用耗材：0.2mL 96孔PCR板, 0.2mL PCR单管, 0.2mL PCR 8联管；

反应体系：10-100 μL；

控温技术：半导体制冷器，采用高性能挤压半导体材料，高性能基板材料，长寿命连接工艺，确保制冷片的高性能、高一致性，从而保证温控系统的稳定性和长寿命。（投标文件中需提供制冷器彩页扫描件佐证）；

温控方式：BLOCK、TUBE模式；（投标文件中需提供软件截图证明）；

模块控温范围：4.0～105.0℃（最小可设置0.1℃）；

最大升降温速度：≥6℃/s；

模块温度均匀性：≤±0.2℃；

温控精度：≤±0.1℃；

热盖温度范围：30℃～110℃；

自动热盖：热盖可根据实际使用状态调整高度和压力以适应不同反应管，有效防止试剂蒸发和污染；

热盖压紧方式：一次压紧热盖，无需反复调节；

热盖自动关闭：样品台温度低于用户设定值或程序结束时，热盖自动关闭；

风道设计：独特的前进风后出风设计，大大的节约仪器摆放空间的同时起到防尘的效果；（投标文件中需提供仪器实物图片证明）
变速温度可调：0.1℃ ～ 5℃；

低温保存功能：具有SOAK低温保存功能；

最大步骤：100个，可做二重嵌套循环；

最大循环数：标准循环99（嵌套2级）可做巢式PCR；

梯度温度范围：30-99.9℃；

梯度温差范围：1-42 ℃；

时间递增/递减：0-9分59秒可做Long PCR；

温度递增/递减：0-9.9℃可做Touchdown PCR；

液晶显示：10.1英寸全彩液晶显示屏，实时图文显示运行状态；（投标文件中需提供仪器实物图片证明）
APP功能：手机移动端同步app，实时监控设备运行情况，并可远程操控多台联网设备的OFF功能；（投标文件中需提供手机端APP界面截图）
实验运行过程中，同一界面可查看当前运行程序的相关信息（如总运行时间、运行剩余时间、运行温度、热盖温度等）及加热模块的各列样品的实时温度（投标文件中需提供仪器实物图片证明）
连接电脑：轻松实现一台电脑控制多达150台仪器得远程控制及管理工作；

程序存储数：≥2000，可通过U盘无限拓展存储；

具备断电保存功能；

具备程序运行报告记录功能；

具备文件加密功能；

具备Tm计算功能；

语言设置功能：中英文；

信息接口：USB2.0、 LAN、 wifi；

尺寸和净重：420mm * 269mm *254mm，12kg；

认证：生产厂家通过相关质量管理体系认证

	21
	制冰机
	1
	台
	1、电源电压:220V

2、制冰方式： 双螺旋挤压式  

3、制冰量 (kg/24h) :40

4、储冰量 (kg) :15

5、冷凝方式 :风冷

6、耗水量(L/H) ≤1.6

7、压缩机/制冷剂 ：进口无氟/R134a

8、箱体外壳 :304不锈钢

9、 输入功率(w) :280

10、箱体外形尺寸 (长X宽X高)(mm)380X543X722

11、包装外净尺寸 (长X宽X高)(mm)457X621X770

12、净 重(Kg) :40

13、冰型 :不规则的细小颗粒状的雪花碎冰

14、采用优质不锈钢外壳，防腐耐用，独立型一体式结构，紧凑简洁，节省空间。

15.箱体隔热层保温效果好，延缓冰块融化。

16.采用优质高效R134a无氟压缩机，运行稳定。

17.制冰过程采用全电脑程序控制， 控制可靠，运行平稳。

18.采用直角中空减速器电机，噪音低，运行平稳可靠。制冰机顶部设有散热孔及风机，保证减速器电机在高温恶劣条件下也能可靠运行。

19.螺旋滚刀挤压式制冰型式，结构紧凑，实现冰、水自动分离。冰刀刃口的优化设计，使得所制冰形细小实用。

20.独特的水箱浮球式进水系统，保证无残水余水，无除冰过程、无水损耗，无残水、节水节能。

21.有冰满显示，缺水显示，故障会显示故障代码等保护性停机功能。制冰机冰满缺水时会自动停机，当来电来水时会自动开机，具有自动记忆恢复功能。

22.所制冰形为不定形的细小颗粒状雪花碎冰，冰形小，能渗入较窄间隙， 冷却速度快，冰浴效果好。

23.前部设有电源开关和功能指示灯，使用方便，各项安全指标均经电性能测试通过。

	22
	全自动样品快速研磨仪
	1
	台
	采用“多种物质粉碎提取”和“快速研磨功能的细胞粉碎装置”技术，对于将任何来源(包括土壤、植物和动物的组织/器官、细菌、酵母、真菌、孢子、古生物标本等样本进行研磨粉碎。进而可以对的原始DNA、RNA和蛋白质进行提取和纯化

支持直接将离心管置于适配器内，支持离心管直接预冷冻

样本零污染：研磨过程全封闭，样品之间独立运动，避免交叉污染

内置程序控制器，可设置频率、间歇、停止、总运行时间等实验参数；仪器可存储50组数据，快速调取使用。

固定研磨管的部分，采用了“简便式试管压紧”技术，降低破管的风险，再配以可靠的压紧技术对于高强度的研磨工作，能保证研磨管的完整度高于99.995%。

低噪音：采用静音设计，减少对周围环境的干扰

安全性高：配备安全门锁；具备开盖停转保护功能，紧急制动功能,机盖只有处于闭合状态下仪器才能启动。

研磨平台数：可接纳研磨罐≥2

防震原理：上下垂直的运动及研磨珠运动方式，上下夹具行程为34mm，保证样品处理的最大化和瞬间的粉碎效果

采用“双层减震结构”技术进行仪器整体减震，降低仪器噪音，噪音等级：<55db，延长仪器性能；

高通量：可快速对24个样品进行快速研磨

最终出料粒度：～5µm

转速/频率设定范围广：300-2100转/分（10-70HZ），可在2秒内达到最高或最低速度

时间设定: 1-9999s

支持的适配器种类多：可支持24孔 2ml适配器，12孔 5ml适配器，10ml研磨罐，15ml研磨罐，25ml研磨罐，冷冻适配器等6种适配器

配套离心管开盖工具，可以快速的协助工作人员打开离心管，避免污染。

带自动中心定位的紧固装置

支持使用研磨珠种类多：标配φ3mm不锈钢钢球（1000颗与φ6mm不锈钢钢球（1000颗），可选配氧化锆等不同大小不同材质的研磨珠

研磨方式多样，支持湿磨、干磨、预冷冻磨

采用“双层减震结构”技术进行仪器整体减震，降低仪器噪音，噪音等级：<55db，延长仪器性能；

显示方式: 4.3寸TFT触摸屏，可以方便直观的操作

额定功率:80W，电源: 220v/50HZ

外形尺寸：L360*W320*H500mm

	23
	荧光定量 PCR仪
	1
	台
	1、光学系统：4通道的配置，一体化设计，更少的部件移动，非移动式扫描头，保证长期使用结果的稳定性，且保证激发光束平行均匀的照到反应板上，孔与孔之间不存在时间差（本参数为重要技术指标，需原厂彩页对照)

2、热循环系统：帕尔贴效应系统

3、光源：采用可高亮度白光半导体光源（光源寿命不低于60000个小时）、无光纤类易损部件方便维护。
4、检测器：高灵敏度的通道式光电倍增管（CPM），有效降低背景噪音信号，检测灵敏度高

5、检测方式：具有参比荧光功能，可校正仪器外的物理误差，包括耗材、加样、反应体系等，使结果更加精准，但也可根据实验需要关闭此功能。

6、检测灵敏度：能检测到单拷贝DNA模板，能清晰区分1000拷贝和2000拷贝的质粒DNA

7、检测线性范围：10个数量级

8、检测样品量：96个样品，可使用标准的96孔PCR板、8联管或单管

9、样品反应体系：反应体积10-80µl

10、支持耗材：0.2ml模块型号：常规96孔 (0.2 mL) 反应板与光学盖膜；8 连管 (0.2mL) 条带与光学平盖；单管 (0.2 mL) 与光学平盖
11、温度范围：4-99 ℃

12、高分辨熔解曲线分辨率：小至0.015 ℃ 

13、支持云端服务器： 可以用网络打开浏览器，使用云端服务器查看、分析、共享数据
14、云端服务器支持10GB的免费存储空间

15、检测速度：40分钟完成QPCR反应

16、支持HRM、蛋白溶解曲线分析和蛋白表达分析，并提供原厂试剂盒及分析软件

17、仪器是专为定量PCR仪的一体化设计，不是从普通PCR仪上升级而来

18、控制系统：通过电脑软件控制

19、必须出具厂家提供的光路质保书

	24
	微量移液器
	50
	台
	0.5-10ul,50-200ul,100-1000ul

	25
	微量移液器
	2
	台
	0.5-10ul,50-200ul,100-1000ul

	26
	发酵罐配件
	1
	台
	发酵罐全套罐体，不含电机：BioCore QF-5L(轴径15.5mm)，外径170，外形尺寸约φ250xH500，最大刻度3500mL,全容积5.36L，高径比1.75；

加长电极底座 2套：M22X1.5-PG13.5-L105 316L；

伺服电机：MHMF 042L1U2M/松下/400W松下伺服电机；1米延长线；

伺服驱动器：伺服驱动器A MBDLN25SE/400W通用型/松下

	27
	正置光学显微镜
	2
	台
	1、光学系统：无限远光学矫正系统，齐焦距离必须为国际标准≤45mm。

2、低位载物台：钢丝传动，无齿条结构，载物台高度≤140mm，双手不离开桌面即可进行载物台的XY移动，移动范围 (X×Y)≥76 mm × 52 mm，可单手快速滑入滑出样品。

3、调焦机构：载物台高度调节 ( 粗调: 15 mm )；细调焦旋钮最小调节幅度≤2.5μm。

4、明场/暗场聚光镜：内置孔径光阑， NA≥1.25，具备明场和暗场两种观察方式。

5、照明系统：内置LED透射光照明系统；LED光源寿命≥60000小时。

6、三目观察筒：瞳距调整范围48-75mm，倾斜角度30°；目镜：10X，视场数≥20。

7、物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本。

8、物镜：平场消色差物镜，满足以下参数，提供原厂彩页供核对

4X（N.A.≥0.1 W.D≥27.8mm）

10X（N.A.≥0.25 W.D≥8.0mm）

40X（N.A.≥0.65 W.D≥0.6mm）

100XO（N.A.≥1.25 W.D≥0.13mm）

9、人机工程学载物台和目镜位置：从眼点位置可大范围观察载物台表面，使用户舒适放置和查看载物台上样品。载物台旋钮和调焦旋钮靠近，可在调焦同时单手轻松控制载物台移动。

10、定位销锁定功能：载物台 XY 移动可锁定、孔径光阑可锁定；切换放大倍率无需调整聚光镜 

所采用光学元件均为环保无铅玻璃。

配套2000万像素显微成像系统，含软件和接口。

	28
	化学发光成像系统（含电脑）
	1
	台
	1.相机

1.1 进口高分辨率高灵敏度制冷CCD相机

1.2 传感器大小：12.49x9.99mm

1.3 感光芯片: CCD芯片：Sony ICX695

1.4 像素大小：4.54X4.54μm

1.5 读出燥声: 5.5e- RMS at 12 MHz

1.6 暗电流: <0.0005 e-/pixel/sec. @ -40º C

1.7 动态范围: ﹥4.6个数量级

1.8 物理分辨率：605万像素，2750*2200

1.9 像素密度： 16bit(真实65536灰阶)

1.10 量子效率： >78%

1.11 制冷：三级半导体热电式(TEC)制冷, 常温以下-65℃

2.镜头

2.1 4/3英寸大靶面25mm F0.95快速镜头

2.2 软件控制实现电动聚焦与光圈控制

3.暗箱

3.1 密闭无光泄露控制暗箱，尺寸43x36x70cm

3.2 全开式门，抽拉式样品台，无需拿出样品托盘就可摆放样品

3.3预留四层样品台，可升级为多功能成像系统

4.光源

4.1LED反射灯*2

5.样品台

5.1 化学发光样品台：四层化学发光载样台，可直接进行加样，无需拆卸下来，满足客户不同要求

6 图像采集软件

6.1无需软件加密装置即可运行，避免因加密装置遗失、损坏造成实验无法进行

6.2多语言界面，具有实时图像采集功能，可用于核酸、蛋白电泳凝胶图像和化学发光图像的采集,GLP功能，记录图像的拍照时间，拍照参数等信息

6.3采用先进的像素合并技术1X1，2X2，3X3，4X4等选项，同等时间内提高数倍灵敏度，使弱条带也显而易见

6.4 灰阶自动调整，无须手动调整显示参数，可自动将图片有效信号完美呈现

6.5实时显示制冷CCD相机温度，确保在相机最佳性能条件下完成样品图片拍摄

6.6 自动多帧拍摄功能，一次设置可自动完成多帧(2~999)样品图片的采集，三种累积模式(时间累积、灰度累积、时间序列)总能拍摄出您需要的样品图片

6.7 拍摄完成后自动完成Marker图与暗场图的叠加，省去手动叠加的麻烦

6.8 多种伪彩色叠加，将明亮条带以不同颜色显示，方便查看样品的强弱表现

6.9 数据库管理样品图片，可查看过往任意时刻拍摄的样品图片信息，还原拍摄时的各种参数设置，方便追溯

6.10 自动曝光功能，以大量样品图片为样本设计的自动曝光算法，可涵盖大多数样品，计算出准确的曝光时间，无需担心弱条带无法识别或强条带过爆。在拍摄中可显示图像曝光过度，数字提示样品曝光时间够不够，保证精确定量

6.11 具有加注功能，可添加各种格式的文字注释或符号

6.12 通过一个高速USB3.0接口完成对相机、光源、紫外台等所有硬件的控制、数字图像采集

7.图像分析软件

7.1 无需软件加密装置即可运行软件，避免因加密装置遗失、损坏造成实验无法进行，实现了同一个实验室多人同时使用，大大增加了实验室的工作效率

7.2 适用于微软 Windows 及 苹果Mac 系统，宽广的操作系统适用范围，让用户不因为操作系统而更换电脑，为用户带来便捷的同时，为实验室节省经费

7.3 可进行自动条带检测，自动分子量测算，自动条带浓度测算，相对含量百分数分，绝对浓度、密度计算

7.4 支持16bit图像的旋转，裁切，等处理功能，调整最好的图像视野进行分析

7.5 方便实用的图像导航浏览功能，通过调整窗宽，窗位，获取最佳图像显示效果

7.6自动手动两种方式识别泳道条带，可以根据样品选择最适合的方式分析结果，添加、删除，调整泳道，实现泳道的精确分离。自动手动两种方式计算泳道中各条带的密度、积分和峰值，更精准计算条带光密度分子量大小及条带的迁移率

7.7 可以对化学发光条带、荧光、可见光、96孔板、微孔盘等进行光密度计算及定量分析

7.8 对指定区域进行光密度计算，适用于蛋白定量分析

7.9 去除背景模式，以获取优化的高清晰图像

7.10 彩色图像合成：应能显示不同调色板图像；应能根据荧光发射光谱将多个通道荧光图像合成为彩色图像；应能进行序列图像的合成

7.11 分析结果可根据选择范围输出至Excel文件

8 应用范围

化学发光检测

Western Lightning, ECL, ECL plus, CDP Star, SuperSignal, CSPD, LumiGlo等发光底物

	29
	超高压低温细胞破碎仪
	1
	台
	采用变频流量控制系统，通过变频器进行流速调节，满足不同的处理量需求，最大处理量在6-12升/小时之间直接调节；

最小单批处理≤30mL；

均质级数为一级，可选配二级均质阀，并可选购不同应用的均质阀；

7英寸触控显示屏操控，可显示压力工作曲线，提示过程故障及原因；

物料粒径可均匀细化到100nm以下；

柱塞材料为氧化锆；

样品途径容器、管路均为316L不锈钢材料，防污染防腐蚀，物料接触材料符合食品药品级要求；

采用高分子密封圈密封，对样品不易造成无污染（垫圈、密封圈和O型圈等采用耐高温卫生级材料制作）；

具备负压引流功能，可选配柱塞清洗功能；

进料模式：Tri-Clamp快速连接带自吸料设计，无须额外加泵吸料，避免污染及料斗搭配；

最大设计压力≥1800bar，最大工作压力≥1500bar，手轮调节，压力连续可调，处理酵母与大肠杆菌样品破碎率可达95%以上；

每分钟抽吸次数约140次；

选用卫生级数字隔膜压力表，0-2000bar指示范围，精度1Bar；

内置冷却系统，通过独有的冷路设计可实现破碎点瞬间降温，使用3-4℃冷却液可将样品温度控制在10-15℃，保证样品性能；

冷却系统制冷功率≤550w（25℃），最低温度≤- 20℃，覆盖-20~45℃，最大循环量≥ 20L/min；

外置单向阀结构，可拆卸，便于维护清洁；支持在线排气，排气无需降压，排气后自动恢复使用压力；

独有管路设计，可保证试验后管路内无物料残留；

破碎阀核心部件采用金刚石破碎阀，耐磨损，使用寿命长，寿命较合金阀长5倍以上；

动力系统采用曲轴结构，以保证设备可长时间高压下稳定运行，可实现断料走空、停机、暂停，且保证工作压力不变；

主马达功率为1.5KW/ 8级；

动力系统润滑方式：动力系统采用应液态润滑油，可保证传动过程中润滑充分；

可处理最大样品粘度≥2000cPs ；

物料最大进料颗粒≤500μm；

最高样品温度为90°C，支持在线清洗和高温灭菌，最高蒸汽温度≥121℃，完全符合FDA要求；

安全保护系统：具有压力保护，当均质压力超过设定的安全压力时，机器可以自动停机，可保护机器不会因为瞬间压力过大而损坏，防止误操作 ；

支持数据导出，配备USB接口；

可查询机器累计使用时间，便于回溯及维修；

支持二级权限管理；

可选配柱塞清洗功能；

设备在高压运行时，其噪音小于70dB；

动力源：220V/50Hz；

外形尺寸（宽x深x高mm）：L800*W460*H450mm；

	30
	大容量离心机
	1
	台
	电源：AC220V 50/60Hz。

输入功率[W] ：850W。

最大容量：≥2000ml（500ml×4）。

转速范围：200~6000rpm/步增10rp，最大相对离心力5150×g；离心转速与离心力步增调节为10rpm和10xg。

水平转子配：500mlx4孔（含转子体）
运转时间控制模式不低于三种可选：1-99小时/1-59分钟/1-59秒；精度±1秒。

静态温度设定范围-20℃~+40℃，步增0.5℃，显示精度0.1℃，控制精度≤±2℃。

Infineon矢量正弦波驱动，免维护无碳刷感应变频电机。

防水性：电机防水装置。

生物安全性：转头配备生物安全盖。

7寸IPS全视角1600万色度真彩液晶显示，亮度可调，多点触控+物理按键操作。

运行中转速和离心力同屏显示，离心力自动换算，内置启动计时和稳定计时2种方式可以有效的计算出离心效率。

具有自动失衡识别、超速保护、门盖保护、过压保护实时监测，通过声音提示及显示代码进行故障报警。

可内置不低于30个存储程序，面板上配有不低于5个快捷程序按键，并配有NORAML按键。

外形尺寸：长×宽×高[mm] ≤700×620×380。

重量(无转头)：≤95kg
设有一键预冷和单独的Flash瞬时离心按键，即按即转。

门盖：电控自动化吸入式双锁。

304不锈钢内腔，特氟龙表面处理。

一体成型密封圈，无粘接。
配备断路保护器（告别传统保险丝）。

转子自动识别：自动匹配对应转子号，防止误操作，确保离心安全。

最高转速下噪音水平≤60dB（A）。

最快加速时间30s/9挡。

最快减速时间25s/10挡，0挡自由停机。

外置USB2.0接口方便系统升级、实验数据下载，多种停机音乐铃声，音乐及提示音时长均可以调节，显示界面支持中英文菜单切换。

防护等级IP20，允许环境温度5-40℃/相对湿度80%。

具有相关质量体系认证。

	31
	超声细胞粉碎机
	1
	台
	1.采用先进的数字电源技术，可实现连续不间断超声、且换能器工作温升低，同时可自动追踪频率及自动谐振点和功率控制，无需频繁手动调节设置，占空比可实现0.1-99.9%调节。

2.高变幅比换能器，最大功率工作状态下，6mm变幅杆振幅不低于80um。

3.可选配分体式遥控器，配对连接超声主机和隔音箱可控制升降台高度操作（遥控器控制超声开关功能也可应标，但正常选配中不包括）。

4.采用7英寸TFT触摸屏，可实现时间、温度、功率及连续模式和间隙模式显示，实时显示工作参数，运行状态倒计时显示，整体UI设计简约，操作便捷直观。

5.可选择连续超声模式以及间隙性超声模式两种模式，并带有测试功能，也可空载运行，满足不同强度不同需求的实验场景。

6.连续超声模式下，超声时间不少999min；间隙模式下，具备开/关秒冲定时器，超声时间可设置0.1-99.9s，间隙时间可设置0.1-99.9s，总时间（间隙+超声）可设置时间见不少于999min。

7.具备智能微处理控制系统，可存储≥20组的工作预设程序，满足不同的实验条件与场景，快速实验。

8.超声变频器采用PCT晶体压电变频器，密封处理隔离水汽和腐蚀性气体 。

9.具有自动振幅和脉冲补偿功能，可维持实验过程超声频率稳定，确保探头振幅不因承载变化而变化。

10.超声探头采用TC4钛合金材质，独有的材料锻造工艺，能量转换效率高，探头可靠耐磨。

11.具备阻抗异常报警、功率保护、负载异常、频率保护、定时报警、温度保护和温度自恢复工作功能。

12.超声频率：20-25KHz自动追频，自适应。

13.超声标称功率：1000W（20-1000W可调），功率可调，调节幅度≥1%。

14.最大处理量≥600mL，最小处理量≤0.1mL，覆盖0.1～600mL处理体积，随机标配6号变幅杆，同时可选配2mm、3mm、10mm、15mm直径变幅杆，满足不同处理对象和处理量需求。

15.采用NTC热敏电阻温度传感器，控制样品温度（0～99.9 ℃），防止样品过热；

16.仪器分体式构成，两部分分别为电源主机与隔音箱工作台，电源机箱尺寸: 410*249*243 mm，隔音箱尺寸: 345*345*535 mm。隔音箱内置隔音棉，配置可视化视窗观察反应过程，同时可紧急开箱处理，易清洁且有效降低工作过程噪音影响。

17.隔音箱配备照明功能，可选配定时紫外杀菌功能以及自动升降平台，隔音箱可升级成低温循环功能，可配套夹套杯使用。

18.可应用于不同容量样本（依据不同体积选择对应型号及探头）的处理。能够破碎各类动植物组织、细胞、细菌，同时可用来乳化、分离、分散、提取、清洗及加速化学反应等等。

19.整机配置：超声破碎机电源1台，隔音箱1台；换能器（铝合金或钛合金可选)及钛合金探头1套；专用工具包1套；温度探头1个 。

20.全球累计发表SCI论文超过2000篇。

电源：220V,50Hz,常规实验室环境。

21.选配2mm变幅杆1个。

	32
	恒温金属浴
	1
	台
	1.功能：加热；

2.温度设定范围[℃]：0~100；

3.温度控制范围[℃]：室温-23~100；

4.温度控制精度[℃]：±0.5；

5.温度调节精度[℃]：0.1；

6.升温时间（25℃~100℃）：≤20min；

最大加热速率：8℃/min；
降温时间（20℃~0℃）：≤25min；
定时范围：0~999min/0~999sec；
程序：9个（每个2段）；
快速校准：支持；

错误代码提示：支持；
外形尺寸[长x宽x高mm]：110x162x140；

整机重量[kg]：≤1；

电源[V]：DC12V, 100~240V, 50/60Hz；

最大功率[W]：60；

工作温度[℃]：10~40；
工作湿度[% RH]：<80。

	33
	液氮罐
	3
	台
	1.高度(mm)
953

2.静态液氮保存期(天)
201

3.空重(Kg)
37.73

4.口径(mm)
152

5.满重(Kg)
135.73

6.提筒高度(mm)
无

7.提筒数量(n)
无

8.提筒外径(mm)
无

9.外径(mm)
558

10.类别
存储罐

11.容积(L)
121

12.液氮填充方式
手动

13.样品存储方式
液相

14.液位报警
标配

	备注
	“技术参数及要求”提供的内容为公共类技术参数，并非招标方唯一指定，投标单位需满足招标方教学及管理需求即可；
因本包专业性特点，招标方不排除根据使用需求及设备性质进行再次分包采购可能，最终结算以实际采购数量为准。
实际采购数量根据实际发生为准。


第三包：药物化学实验室
	序号
	仪器设备名称
	数量
	单位
	技术参数及要求

	1
	集热式磁力搅拌器
	10
	台
	1.采用集热式加热法,被加热容器处于强烈的热辐射之中,加热速度是其它平面加热磁力搅拌器的三倍。温度均匀、效率高，更适应球型烧瓶进行加热反应。

2.本机主要部件选材优良,电机选用直流大功率电机,搅拌力矩大、噪音小。特制不锈钢加热管在800℃高温中老化24小时。绝缘电阻>1000MΩ,干烧时安全可靠。磁钢选用目前磁力最强的“钕铁硼"永磁做转子，确保足够的吸力和扭矩。

3.技术参数:

特征：智能型;搅拌容量：2000ml（zui大）搅拌速度：0-2600（无极调速）;加热温度：-400℃（室温）;控温方式：智能自动;工作电压：220V/50Hz;整机尺寸：239×245×220;锅的直径220mm 锅深100mm

	2
	循环水式多用真空泵
	6
	台
	1.两个抽气嘴可单独或同时抽气作业，每个抽气嘴各装有一个真空表，方便独立观察真空度。

2.抽气通路上安装止回阀，可防止抽真空作业意外停机时，循环水回流到真空设备中。

3.泵体及叶轮采用304不锈钢材料，三通、止回阀为PP材料，耐酸碱腐蚀，无污染。

4.特制的流体消音器，减少气液摩擦，噪音低。

5.（仅限VWP-2）体积小、重量轻，可置于工作台，便于操作观察。真空度（Mpa）;0.098Mpa(一个标准大气压，循环水温度0～25℃）;泵排量（L/min）:80;单嘴抽气率（L/min）:10;水箱容积（L）:15;电机功率（W）:180;工作电压（V）:220V±10% 50Hz;外形尺寸（mm）:385×285×420;噪音（dB）:＜50;自重（kg）:11

	3
	数显恒温磁力搅拌电热套
	10
	台
	1.容量ml:1000

2.加热功率W:450

3.控温范围:室温-300℃;

4.搅拌速度：100-2000r/min

	4
	超声仪器
	3
	台
	1.容量：10L

2.频率：40KHZ

3.功率：240W

4.功率可调：40%-100%

5.加热功率：400W-800W

6.时间可调：1-480min（带常开功能）

7.温度可调：常温-80℃

8.内槽尺寸：300*240*150mm

9.产品配件：标配不锈钢清洗篮、不锈钢消声盖

	5
	旋蒸仪（配置旋蒸瓶24口，2L、1L；0.5L，配置制冷循环机装置和循环水真空泵）
	6
	台
	1.转速调节范围（rpm）: 10~120

2.蒸发能力（ml/min）: 20

3.温度调节范围（℃）:常温-180

4.显示方式:数字显示

5.升降方式:手动升降

6.旋转电机（W）:40

7.加热功率（KW）: 1.5

8.冷凝器：直立式双重蛇形管

9.旋转瓶（L）：2L、1L、0.5L

10.收集瓶（L）：1

11.水浴锅尺寸（mm）容量（L）：240×150，5-6L

12.浴锅升降行程（mm）：150

13.真空表：标配

14.制冷循环机：温度范围：-10℃~室温；制冷功率≥0.5kW

15.循环水真空泵：水箱容量≥10L；抽速≥2 m³/h

	备注
	“技术参数及要求”提供的内容为公共类技术参数，并非招标方唯一指定，投标单位需满足招标方教学及管理需求即可；
因本包专业性特点，招标方不排除根据使用需求及设备性质进行再次分包采购可能，最终结算以实际采购数量为准。
实际采购数量根据实际发生为准。


第四包 分析化学实验室
	序号
	仪器设备名称
	数量
	单位
	技术参数及要求

	1
	荧光分光光度计
	3
	套
	1、配置要求
每套包含：荧光分光光度计主机 1 台 、石英液体池 1 个 、原版操作软件(终身免费升级)1 套 、品牌电脑 1 台。

2、工作环境
2.1 电源：220V，50HZ；
2.2 温度：15～35℃；
2.3 相对湿度：40～80%。
3、详细技术指标
3.1灵敏度:信噪比S/N≥1200(RMS)峰值噪声；S/N≥10000(RMS)背景噪声（提供彩页或官方网站截图核对,此条为验收指标）；
3.2最小样品量0.6 毫升（使用标准10mm见方的荧光池），狭缝方式：水平狭缝；
3.3光源:150W 氙灯(自动除臭氧灯室)，光源寿命最大可达2500h；
3.4单色器:消相差凹面衍射光栅:900g/mm,校正像差，且可见光区高的光通量,提高检测灵敏度，激发侧闪耀波长:300nm，发射侧闪耀波长:400nm； 
3.5 检测器:光电倍增管，带自增益功能；
3.6 光度模式:单色光监控比率计算；
3.7 测量波长范围(激光和发射侧):220到730nm,零级光；
3.8 光谱带通:激发侧: 2.5,5,10,20nm ,发射侧: 2.5,5,10,20nm；
3.9 波长准确度: 2.0nm,波长重复性≤1.0nm；
3.10 波长扫描速度: 60,300,1500,3000和12000nm/min，波长移动速度:12,000nm/min；
3.11 响应时间从0到 98%,0.04,0.08,0.4,2s；
3.12 光度计的显示范围:-9999～9999；
3.13 主机由软件控制，在windows环境下工作。可完成：量子产率测量，三维测量，波长扫描（荧光、发光光谱），时间扫描（荧光、发光时间），定量分析（荧光、发光）等； 
3.14具有精确的零点校正功能，拥有6个及更高的数量级的光度值测量范围，带有性能确认的标准功能；（提供彩页或官方网站截图核对）

3.15具有光谱校正功能，输出真实光谱（提供软件功能截图核对）

3.16 选配量子产率检测附件：包含100mm的积分球、液体样品池、固体样品池、固体标准品等，用于液体、粉末和薄膜等样品的量子产率的测试，波长范围：200-2500nm（依据主机参数而定）（提供实物图片核对）；
3.17谱图自动识别,多个谱图能实现四则运算;导出数据直接成EXCEL文件，也可保存为TXT、ASCII码等 ；
3.18设备校准：除了内置校准程序外，还提供外副标准光源校准，校准220-800nm发射峰（其中220-600nm用标准试剂校准，500-800nm采用副标准）；（提供彩页或官方网站截图核对） 
3.19后期可加配同品牌3D多变量分析软件功能，包括数据输入、数据可视化、主成分分析、平行因子分析等功能。（提供软件截图核对）
4、售后服务 
4.1 仪器到货后 7 日内，仪器公司专业安装工程师上门免费安装调试；
4.2 现场免费培训仪器操作人员一至两名

	2
	紫外可见分光光度计
	2
	套
	1、配置要求 
每套包含：主机1台（含有光源）和软件1套、自动 6 连池塔轮、标准光程石英比色皿 4 只、品牌电脑一台。
2、工作环境
2.1、电源：220V，50HZ；
2.2、温度：15～35℃；
2.3、相对湿度：40～80%。
3、主要技术参数(带*星号必须满足)
3.1、光源：采用脉冲氙灯，光源质保 7 年；（提供产品彩页供核对） 
3.2、波长范围：190 nm～1100 nm ；

3.3、双光束光学系统:Czerny-Turner 单色仪； 
3.4、光度范围：-3.3～3.3Abs，0-300%T；
3.5、波长重复性±0.1 nm；
3.6、波长准确度 ±0.3 nm(Xe:260.6,484.3,881.9nm；Hg:253.7,435.8,546.1nm)；
3.7、分辨率宽:1nm，具有波长驱动系统设计；（提供产品彩页供核对） 
3.8、光度准确性(采用 NIST SRM 930 标准测量)：±0.002 Abs (0-0.5 Abs)；±0.004 Abs(0.5-1.0 Abs)；
3.9、光度重复性(采用 NIST SRM 930 标准测量): ±0.002 Abs (1.0 Abs)；
3.10、波长扫描速度10,40,100,200,400,800,1200,2400,4800,6000 nm/min（提供软件截图核对）；
3.11、基线稳定性 0.0005Abs/h(260nm,开灯 2 小时后)；
3.12、噪声水平：≤0.0001Abs/h, (RMS, 260nm, 0Abs)；
3.13、通过无线局域网可以远程控制仪器，并可以实时监测数据；配置 Ipad 可实现平板终端操作；

3.14、具有智能启动测量功能（提供软件截图核对）；
3.15、电脑配置：不低于 I3 处理器，4G 内存，1T 硬盘，Win7/10 操作系统。
4、技术资料和技术服务
4.1、全套资料包括产品合格证，操作手册、维修保养手册等各 1 份； 
4.2、安装调试培训：仪器制造厂授权技术员应按照采购方确定的时间在采购方所在地现场免费安装调试设备。中标单位派遣合格的技术人员到采购方指定地进行培训，或采购方派遣两位人员到销售方指定的地方接受集中免费培训。

	3
	气相色谱仪
	3
	套
	1、配置要求
每套包含：气相色谱仪主机 1 套；分流/不分流进样口 1 套；自动进样器 1 套；FID 检测器 1 套；氢气发生器 1 套；空气发生器 1 套；色谱工作站软件 1 套；启动工具包 1 套；工作站电脑 1 台；打印机 1 台； 色谱柱 2 根：氮气钢瓶 1 瓶，气瓶柜及所有附件。
2、工作环境
2.1 工作电源：220V±22V，50Hz±0.5Hz； 
2.2 环境温度：5℃-40℃； 
2.3 相对湿度：5%-90%（无冷凝）。

3、主要技术参数
3.1 系统参数 
3.1.1 保留时间重现性：< 0.008% 或 < 0.0008 min； 
3.1.2 峰面积重现性：≤1%RSD。 
3.2 气相色谱主机 
3.2.1具有不低于 10 寸高清电容触摸屏，交互式图形控制界面，可实时访问仪器状态、配置和流路信息，具有编辑方法参数、诊断、维护和报警等功能，操作简洁明了，目视化效果好；（提供官方证明材料） 
3.2.2 电子流量控制：所有流量、压力均可以电子控制，具有压力和流量自整定算法以及环境压力和温度补偿算法，控制精度 0.001psi，以提高重现性； 
3.2.3机载双核处理器，轻松实现智慧互联和自诊断功能，具有浏览器用户界面，手机、平板、电脑，轻松实现远程操控，随时随地监控仪器状态，无需额外软件，无需专用 APP。（提供官方材料证明）

3.2.4具有扫码枪功能，可以通过二维码加载色谱柱信息。（提供官方材料证明）

3.3 进样口
3.3.1 分流/不分流进样口，电子参数设定压力，流速和分流比，控制范围：0-100psi，具有压力、流量自整定算法，控制精度：0.001psi；（提供自整定软件操作截图） 
3.3.2 扳转式进样口，更换衬管无需使用扳手等专用工具，无需拆卸螺丝；（提供操作图片证明） 
3.3.3 气体控制方式：恒定压力、恒定流量、恒定线速度、程序升/降压、程序升/降流等； 
3.3.4 可选载气类型：N2、H2、He、Ar，以氮气为载气时，流量控制范围 0-500mL/min；最大设置分流比 12500：1。
3.4 柱温箱 
3.4.1 温度范围：高于室温+4℃-450℃； 
3.4.2 具有温度自整定算法，稳定性：≤ 0.01˚C；（提供软件操作截图证明） 
3.4.3 程序升温阶数：32 阶/33 平台；（提供软件操作截图证明） 
3.4.4 可设定最高升温速率：≥75℃/min； 
3.4.5 柱箱冷却时间（22℃ 室温）：从 450℃ 降到 50℃小于 5 min； 
3.4.6 最长程序运行时间：9999.9min； 
3.4.7 环境温度敏感度：环境温度变化 1°C， 柱箱温度变化< 0.01°C。 
3.5 FID 检测器 
3.5.1 具备灭火检测和自动再点火功能，程序流量点火，燃烧更稳定； 
3.5.2 最高使用温度：450℃；
3.5.3 最低检测限：≤0.5pg/s；
3.5.4 线性范围：≥107；

3.5.5 基线噪声：≤5*10-15A

3.5.6 数据采集速率：最高 1000Hz。 
3.6 16位自动进样器 
3.6.1 样品位数：16 位；
3.6.2 溶剂瓶位：2 位； 
3.6.3 废液瓶位：1 位； 
3.6.4 进样针清洗方式： 单独清洗、进样前清洗、进样后清洗； 
3.6.5 进样体积：0.1-5μL。 
3.7 色谱工作站 
3.7.1 自主研发，具有软件著作权，通过 CMMI 成熟度 5 级评估，软件产品研发水平已达到国际最高标准，为了方便操作和节省成本，可以对同一厂家的气相色谱仪、效液相色谱仪、离子色谱仪和质谱仪等产品进行控制，该软件可免费升级；（提供证书） 
3.7.2 详细的授权体系，可对用户进行多种级别的授权，具备记录、备份、电子签名功能，符合相应法规；一个用户可以分配多个角色，一个角色可以从系统和项目两个维度分配不同权限； 
3.7.3 强大的数据处理功能，智能化谱峰解析功能，可以一键批处理、批量切换处理方法，数据处理简单高效；
3.7.4 简洁高效的报告功能，自定义报告组件，可针对特定场景进行报告定制，搭建专用报告模板，更加人性化，报告设有一键布局和一键添加功能，能快速添加报告组件和对页面进行布局。
3.8 电脑配置： 
3.8.1 要求配置（DAD）： 
3.8.2 操作系统：Windows 10 64-bit，CPU(i7+代及以上)； 
3.8.3 内存类型：DDR4 2666，内存容量 16G； 
3.8.4 硬盘容量：4T 硬盘； 
3.8.5 光驱：4T 硬盘（分区 CD D 盘 3.8T）+512 固态硬盘 ；
3.8.6 显示器 23 寸常规机箱，主板上必须预留一个 PCI-E 卡槽。

	4
	电化学工作站
	1
	套
	1、配置要求

每套包含：恒电位仪1台、恒电流仪1台、电位计1台、波形发生和数据获得系统 1套、品牌电脑1台，及配套附件（电极线，USB，通讯线，电源线 ，Ag/AgCl，CHI104直径3mm玻碳电极，对电极，铂网10×10mm，电解池100ml，金属电极夹）。
2、主要技术参数

2.1 恒电位仪
2.1.1 零阻电流计；
2.1.2  2,3,4 电极结构；
2.1.3 浮动地线或实地最大电位范围：±10V ；
2.1.4 最大电流：±250mA连续，±300mA峰值，槽压：±13V；
2.1.5 恒电位仪上升时间：小于 1μs,通常 0.8μs ；
2.1.6 恒电位仪带宽 (-3 分贝 ):1MHz；
2.1.7 所加电位范围：±10mV, ±50mV, ±100mV, ±650mV, ±3.276V, ±6.553V,±10V ；
2.1.8 所加电位分辨：电位范围的 0.0015% ；
2.1.9 所加电位准确度：±1 mV, 满量程的±0.01% ；
2.1.10 所加电位噪声：<10μV rms 
2.1.11 测量电流范围：±10pA 至±0.25A,12量程；
2.1.12 测量电流分辨：电流量程的 0.0015%, 最低 0.3fA；
2.1.13 电流测量准确度：电流灵敏度1e-3A/V 至 1e-7A/V 时 为 0.2%,其他范围为 1%；

2.1.14 输入偏置电流：<10pA。
2.2 恒电流仪
2.2.1 恒电流范围：0.3nA-250mA；
2.2.2 所加电流准确度：±20pA,电流3e-7A至3e-3A 时为0.3%,其他范围为 1%；
2.2.3 所加电流分辨率：电流范围的 0.03%；
2.2.4 测量电位范围：±0.025V, ±0.1V,±0.25V,±1V,±2.5V,±10V；
2.2.5 测量电位分辨率：测量范围的 0.0015%。
2.3 电位计
2.3.1 参比电极输入阻抗：le12 欧姆；
2.3.2 参比电极输入带宽：10MHz；
2.3.3 参比电极输入偏置电流：<=10pA @25°C。
2.4 波形发生和数据获得系统 
2.4.1 快速信号发生更新速率：10MHz,16 位分辨；
2.4.2 快速数据采集系统：双通道 16 位分辨ADC, 同步采样速率 2.5M 赫兹 
2.4.3 外部信号记录通道最高采样速率：2.5MHz。
2.5 实验参数
2.5.1 CV和 LSV 扫描速度：0.000001V/s 至 10,000V/s，扫描时的电位增量：0.1mV (当扫速为 1,000V/s 时)；
2.5.2 CA和 CC 的脉冲宽度：0.0001 至 1000sec；
2.5.3 CA和 CC 的最小采样间隔：0.4μs；
2.5.4 CC模拟积分器；
2.5.5 DPV和 NPV 的脉冲宽度：0.001 至 10sec；
2.5.6 SWV频率：1Hz 至100kHz；
2.5.7 i-t的最小采样间隔：0.4μs；
2.5.8 ACV频率范围：0.1Hz 至10kHz；
2.5.9 SHACV频率范围：0.1Hz 至 5kHz；
2.5.10 FTACV频率范围：0.1Hz 至 50Hz,可同时获取基波，二次谐波，三次谐波，四次谐波，五次谐波，六次谐波的 ACV 数据；
2.5.11 交流阻抗：0.00001Hz 至 3MHz；
2.5.12 交流阻抗波形幅度：0.00001V 至 0.7V rms。
2.6 其他特点
2.6.1 自动或手动 iR 降补偿(正反馈和电流中断法)；
2.6.2 电流测量偏置：满量程，16 位分辨，0.003%准确度；
2.6.3 电位测量偏置：±10V,16 位分辨，0.003%准确度；
2.6.4 外部电位输入；
2.6.5 电位和电流的模拟输出；
2.6.6 可控电位滤波器的截止频率： 1.5MHz,150KHz,15KHz,1.5KHz,150Hz,15Hz,1.5Hz,0.15Hz；
2.6.7 可控信号滤波器的截止频率： 1.5MHz,150KHz,15KHz,1.5KHz,150Hz,15Hz,1.5Hz,0.15Hz 
2.6.8 旋转电极控制电压输出(CHI630F 以上型号): 0-10V 对用于 0-10000rpm 的转速，16 位分辨，0.003%准确度，需要某些旋转电极装置才能工作 ；
2.6.9 通过宏命令可以控制数字输入输出线；
2.6.10 内闪存储器可迅速更新程序；
2.6.11 USB口数据通讯；
2.6.12 电解池控制：通氮，搅拌，敲击(需要特殊电解池系统)；
2.6.13 CV数字模拟器和拟合器。用户定义反应机理 (CHI630F 以上)或预定义反应机理(其他型号)；
2.6.14 交流阻抗模拟器和拟合器(具有交流阻抗测量功能的型号)；

2.6.15 最大数据长度：256K-16384K 可选；
2.6.16 仪器尺寸：37 cm (宽)×23 cm (深)×12 cm (高)；
2.6.17 电脑配置：不低于 I5 处理器，4G 内存，1T 硬盘，Win10 操作系统。

	5
	万分之一分析天平
	6
	台
	1、最大称量值：120g；
2、可读性：0.1mg；
3、重复性：0.08mg；
4、线性误差: 0.06mg；
5、灵敏度偏移（标称加载下）: 0.8mg；
6、最小称量值（USP，允差 = 0.10%）：160mg；
7、秤盘外形尺寸：Ø90；
8、天平尺寸（宽*深*高） 209 × 354 × 354 mm；
9、标配引导式操作，每个称量过程仅需按照屏幕上的操作引导进行操作，方便简单。自动执行计算，打印结果或将结果传输到存储设备；
10、即插即用自动识别外围设备 USB-A 与 RS232 多个接口，便于轻松传输数据；
11、具有耐化学腐蚀性的 PBT 顶部外壳及金属底座；
12、密码保护可防止未经授权更改设置，确保所有天平操作员使用相同的设置，并确保过程一致；
13、内置 10 种应用程序，如称重、计件、密度、检重、动态称重、统计、总计和配方，每个步骤都有屏幕指导和自动计算，便于操作；
14、LCD 混合触摸屏超大的数字清晰的符号和图标，任何光照条件下均可毫不费力的读取数据；
15、坚固而持久的电磁力补偿 (EMFC) 称重传感器，避免环境的影响和干扰；

16、1/10d 可读性缩位功能，快速获得稳定称量结果；
17、支持任务和样品 ID 功能，方便客户记录样品信息；
18、下称钩设计，满足客户特殊应用需求；
19、PC-Direct 功能可将称量结果直接传输至 Excel 等开放式应用程序，传输过程自动开始无需其它辅助软件；
20、前置水平调节脚和水平指示器，方便观察和调节水平，时刻确保水平状态。

	6
	真空干燥箱
	2
	台
	输入功率：700W；

控温范围:RT+10~200℃C；
达到真空度:133Pa；
真空表:机械指针式；
工作环境温度 :+5~40 ℃；

6、内胆尺寸(mm)WxDxH：300x300x275；

7、外形尺寸(mm)WxDxH：605x490x450；

8、搁板：2 块；

9、工作室材料：不锈钢 316；

10、配真空泵：油泵；

11、抽气量每秒 2升。

	7
	超声波清洗器
	1
	台
	内槽长*宽*高：300*240*150mm；

容量：10L；
频率：40KHZ；
功率：240W；
加热功率：800W； 
温度可调：室温~80 度；

时间可调：1-999；
网架：有；
降音盖：有；
排水：有。

	8
	恒温搅拌器
	10
	台
	一.认证资质：
证书类型：CE EMC、FCC、ICES、cTUVus、CB、CE LVD、UKCA 安规、UKCA 电磁兼容。
二.特点优势： 
1. 铝合金喷塑表面封闭外壳，防护等级 IP21，耐高温耐化学腐蚀； 
2. 陶瓷涂层铝合金盘面，受热均匀，导热性好，适合化学合成平行反应； 
3. 最高加热温度 340℃，两个独立安全回路：超过 420℃自动停止加热；停止加热关机后盘面温度超过 50℃，屏幕提示“hot”； 
4. LCD 屏显示温度设定值/真实值，转速设定值/真实值； 
5. PT1000 温度传感器，精确测定样本温度，控温精度±0.2℃； 
6. 防爆直流无刷电机，免维护，无火花； 
7. RS232 数据传输功能，可远程电脑操控仪器并记录转速和温度数据；
8. 最大搅拌量：20L（H20)；
9. 搅拌子最大尺寸：80mm；
10. 包括金属砂浴加热模块在内的多种加热模块可选；
11. 重量：2.8kg；
12. 尺寸（长×宽×高 mm）：280×160×100mm；
13. 三种加热模式可选：A 模式：加速升温； B 模式：稳定升温 C 模式：精准控温；
三.技术参数： 
1. 电源：100-120/200-240V，50/60Hz；
2. 功率：650W；
3. 搅拌点位数量：1；
4. 最大搅拌量（H20)：20L；
5. 搅拌子最大长度：80mm；
6. 电机类型：直流无刷电机；
7. 电机输入功率：18W；
8. 电机输出功率：10W；
9. 速度范围：100-1500rpm；
10. 转速显示：LCD；
11. 转速显示精度：±1rpm；
12. 工作盘材质：陶瓷涂层铝盘面；
13. 工作盘尺寸：φ135mm（5 寸）；
14. 加热功率：600W；
15. 加热温度范围：室温-340℃，步进 1℃；
16. 温度显示：LCD；
17. 温度显示精度：0.1℃；
18. 加热温度控制精确度：±1℃；
19. 工作盘安全温度：420℃；
20. 外置温度传感器：PT1000；
21. 外置温度传感器控温精确度：±0.2℃；

22. 定时功能：1min-99h59min；
23. 外形尺寸（长 x 宽 x 高）： 280×160×100mm；
24. 重量 ：2.8kg；
25. 允许环境温度：5-40℃；
26. 允许环境湿度：80%RH；
27. 外壳防护等级：IP21；
28. RS232 接口：有；
29. 配磁子 A 型 7*15mm 5 个，A 型 8*20mm 5 个。

	9
	10 通道恒温搅拌器
	3
	台
	一、资质证书：
证书类型：FCC、ICES、CE EMC、CB、CE LVD、cTUVus、UKCA 安规、UCKA 电磁兼容。
二、特点优势 
1. 最高加热温度 120℃；
2. 高效的多道磁力搅拌器，10 个搅拌位点，有效利用实验室空间；
3. 内置温度控制板，加热板温度分布均匀；
4. 搅拌子同步运转，提供样品绝对相同的反应条件；
5. 电机无级调速，设置方便灵敏； 
6. 直流无刷电机驱动，有效降低转速噪声，免维护；
7. 抛光铝盘面。
三、技术参数 
1. 工作盘尺寸[长×宽]：180x450mm；
2. 盘面材质：铝盘面；
3. 电机类型：直流无刷电机；
4. 电机输入功率：12W；
5. 电机输出功率：4W；
6. 功率：490W ；
7. 热输出功率：470W ；
8. 电源： 100~120/200~240V，50/60Hz ；
9. 搅拌点位数量：10 ；
10. 最大搅拌量（水）：0.4L x 10 ；
11. 搅拌子最大尺寸（长度）：40mm ；
12. 转速范围：0~1100rpm ；
13. 转速显示：刻度 ；
14. 温度显示：刻度 ；
15. 加热温度范围：室温至 120℃ ；
16. 过热保护：140℃；
17. 外壳防护等级：IP20 ；
18. 尺寸（长 x 宽 x 高）：182×622×65mm ；
19. 重量：3.2kg ；
20. 允许环境温度湿度：5~40℃，80%RH ；
21. 配烧杯 50mL 5 个，100ml 5 个，250ml 5 个，塑料滴管 2ml 2 包，5ml 2 包。

	10
	移液器
	3
	套
	0.1-2.5ul,0.5-10ul,2-20ul,5-50ul,10-100ul,50-200ul,100-1000ul,200-1000ul,1-10ml,0.5-5ml 
配移液枪枪头：10μL 1 包，100μL 1 包，200μL 1 包，1000μL 1 包

	11
	十万分之一分析天平
	1
	台
	1.经典的后置电磁平衡力传感器：
独特的后置式电磁力传感器，高精度、高分辨率；确保称重结果的准确性、稳定性和快速响应；
2.高性价比的杰出设计，出色的完成各项称重任务；
3.独特的分体式设计：
显示单元与称量单元分离，避免操作按键时对天平造成震动影响，可多角度检测测量过程；
4.优化微小加样称量功能：
采用最新的数字处理技术，在保持天平读数稳定性的同时，大大提高对微量加样的响应速度；使客户的加样量和天平的读数保持一致，适用于粉末和液体微量加样，具有卓越的准确性；
5.可拉伸式的 LCD 液晶显示屏：
采用可拉伸式的 LCD 液晶显示屏，屏幕清晰明亮，布局合理，方便用户读取称量结果；
6.透明玻璃防风罩：
使称量过程中的样品多方位可见，也可进行拆卸、清洗，实现快速清洁；
7.多种称量模式：
基本称重、百分比称重、技术称重；
8.多种称量单位转换功能：
克（g）、克拉（Ct）、盎司（oz）、英镑（lb）等单位自由切换；
9.内置 RS232 双向通讯接口：
可实现天平与电脑、微型打印机的连接。也可将称量结果传输至 PC 等其他开放式应用程序；
10.全自动校准系统，确保称量准确：
全自动校准系统，当温度变化 1.5℃或者距上次校准时间超过 2 小时，天平自行启动校准功能，避免了未进行定时校准或者外部砝码不准确的潜在因素，使用户的称量结果更准确可靠，并减少不必要的操作（仅限内校型天平）；
11.最大量程（g）：31/210 ；
12.分度值（d）：0.01/0.1mg ；
13.重复性（典型误差）（mg）：±0.02/0.1 ；
14.线性误差（典型误差）（mg）：±0.02/0.1 ；
15.响应时间 （平均值）（s）：≤2.5/≤6 ；
16.开机预热时间（min）：30-60 ；
17.外形尺寸（mm）：470*310*320 ；
18.秤盘尺寸（mm）：Φ90 ；
19.称量室高度（mm）：230 ；
20.显示屏尺寸（mm）：185*100 ；
21.工作环境温度：10℃~30℃ ；
22.环境湿度：20%~80%RH ；
23.工作电源：输入：220V AC/50Hz ；输出：12V / 2A。

	12
	鼓风干燥箱
	2
	台
	电源电压:AC220V 50HZ,控温范围:RT+10~300°C,温度波动度:±1.0℃C,温度分辨率:0.1℃,温度均匀度:±3% (测试点为 100℃),工作环境温度:+5~40℃,输入功率:850W, 容积:30L,内胆尺寸(mm)WxDxH:340x320x320,外形尺寸(mm)WxDxH:620x440x490,载物鏘萨托架(标配):2 块,定时范围:0~9999min。

	13
	液相色谱 3D 仿真软件（阿司匹林游离水杨酸含量的测
定）
	1
	套
	1、软件概述：
软件主要培训学员学习液相色谱仪的基本构造、仪器运行原理、仪器常见故障的处理以及仪器的基本操作。旨在通过此软件，强化学员对液相色谱仪相关知识的掌握。 
1.1、仿真仪器型号：安捷伦 LC1200 
1.2、培训项目：阿司匹林中水杨酸含量的测定 
2、软件内容 
2.1、仪器构造 
对仪器构造进行讲解，支持交互式结构讲解功能。在整体视图下，将鼠标悬停于各部件即可显示其名称及功能说明，点击后可查看详细的技术参数。 
2.2、基础知识 
讲解液相色谱仪基础知识，包括实验原理、实验准备、仪器运行、故障维护、分析方法的建立、色谱工作站、色谱图、谱图对比、常见问题及原因等知识点。 
2.3、仿真实训以高效液相色谱法测定阿司匹林中水杨酸含量为案例模拟液相色谱仪的操作全流程。包括以下内容： 
2.3.1、背景介绍：介绍实验背景及检测方法； 
2.3.2、仪器搭建：根据实验样品选择色谱柱，流动相，进样器等，能够给出不同搭建组合下对应的实验结果； 
2.3.3、故障题目：在仪器运行过程中，出现故障题目，学员根据内容描述进行解决方法的选择。
2.3.4、操作全流程模拟 
2.3.4.1、流动相配制：无机相为例，进行流动相的润洗、过滤、超声等操作。 
2.3.4.2、检测条件设置：泵设置（排除管路中的气泡、泵流量及运行时间设置）、流动相比例（等度洗脱、梯度洗脱）、柱箱参数设置（柱箱温度、运行时间）、检测器设置（检测波长、运行时间）、序列表设置（样品位置、样品名称、运行序列）。
2.3.4.3、数据采集：实时谱图记录 
2.3.4.4、数据处理：数据谱图调用、积分方法设置、校正曲线绘制、外标法定量 
2.3.4.5、分析报告查看 
#现场演示消防系统的拆分。通过鼠标拖拽将建筑中的消防系统设备一一安装。设备可任意从工具栏中拖出至房间内任意位置，且数量无限制。设备方向可根据墙面自动调整。拖至正确位置可自动吸附。 
#现场演示模拟发生火灾事故，消防系统联动。建筑为半透明形式，展现各个组件包括烟感温感、手动火警按钮、声光报警、防排烟系统、应急照明等与主机之间的信号传递和联动状态。 
#需同时具有实验室安全类的软件著作权和软件产品证书。 
3、培训系统功能 
3.1、评分系统：对虚拟现实场景中的操作和工艺参数进行实时评定，可导出、打印成绩。 
3.2、学习模式选择：包括演示、练习和考核模式，方便老师教学和考核。 
3.3、智能引导系统：采用文字指引的形式，引导完成仿真操作。 
#需同时具有仪器分析类的软件著作权和软件产品证书。 
4.配套学员能力测评系统账号（至少一个） 
（1）管理员可自由定义评分维度及评分标准，实现评分维度与评分标准的绑定、编辑； 
（2）系统可通过 AI 智能算法，对学员成绩进行分析，计算出学员真实能力值及题目难易度； 
（3）通过雷达图展示学员各维度的掌握程度，为教学管理、教材更新等提供数据支撑； 
（4）系统支持 SGD，牛顿法等多种优化算法，提升算法收敛速度、计算精准度，提供源代码佐证； 
#现场演示以上学员能力测评系统内容。 
5. 配套 AI 助教账号（至少一个） 
AI 助教需支持软件管理界面和手机扫描二维码两种方式启动，与软件系统完全兼容，不允许外链展示或链接公共通用大模型平台；可根据软件考核模式、软件配置参数进行显隐控制；针对学员问题，AI 助教以内置窗口形式，展示文本，视频，三维程序和 H5 应用程序等格式的回答内容。 
管理员可自由上传任意资料创建相关专业知识库，至少支持 word、pdf、ppt、pptx、excel、png、jpeg、jpg、gif、mp4、wav 和 mov 等格式;至少支持预览并上传 fbx、dwg、dxf、obj、sol 和 grdecl 等三维格式。支持上传 H5 应用。管理员可通过模块拖拽和连线方式完成问答机器人过程定义，模块结构支持用户输入、聊天记录、AI 对话、知识库搜索、 
指定回复、问题分类和文本内容等模块。连线结构连接不同的模块，表示数据的输入输出关系。
现场演示以上 AI 助教功能。
6.教师技能练习模块账号（至少一个） 
（1）教师技能练习模块包含教学设计、课堂导入、课堂讲解、课堂板书、课堂提问、课堂结束、说课评课 7 项技能培训。 
（2）教师教学实战模块具备填写教学目标、教学重难点功能。 
（3）具备导课、说课、巩固练习、归纳小结、作业安排五个环节的注意事项、学习方式、内容/安排填写功能;
（4）具备生成教案的功能，教案未提交前可进行不限次数修改; 
（5）在填写过程中具备随时查看勾选的电子教材和课件 PPT 功能; 
（6）具备师生互动功能：支持用户预设不少于 10 个问题的内容、学生回答及问题回复; 
（7）具备添加自主回答功能：每个预设问题支持添加不少于 10 个回答，并支持随机分配给场景内的学生，分配数量不少于 10 人。 
#提供视频演示教师技能练习模块。 
7.配套精品课程资源 
#所提供的精品课程资源需为专家课程资源，实地高清拍摄专家讲师讲授仪器分析课程，视频长度不少于 220 分钟。视频画面清晰流程、风格统一，音质清晰。至少包含有： 
（1）滴定分析基本操作练习： 
①滴定分析基本操作练习——吸管 
②滴定分析基本操作练习——容量瓶 
③滴定分析基本操作练习——分析天平 
④滴定分析基本操作练习——滴定管 
（2）酸碱溶液的配制和 HCl 溶液的标定 
（3）混合碱的测定（理论+实验两部分） 
（4）EDTA 标准溶液的配制及标定 
（5）铅铋混合液中铅铋含量的连续滴定 
（6）KMnO4 标准溶液的配制和标定 
（7）石灰石中钙含量的测定（理论+实验两部分） 
（8）恒电流电解法测定铜含量 
（9）循环伏安法研究电极反应过程（理论+实验两部分） 
（10）邻二氮菲分光光度法测定微量铁
（11）醇系物的气相色谱法（理论+实验两部分） 
（12）离子选择性电极法测定水中氟含量 
（13）高效液相色谱法测定硝基苯酚的三种同分异构体（理论+实验两部分） 
（14）有机化合物的紫外吸收光谱测定 
（15）原子吸收法测定废液中铜的含量（理论+实验两部分+2 个 flash）等不少于 15 个。

	14
	台式高速离心机
	3
	台
	技术参数 
1.最高转速≥18500r/min；
2.转速精度≤±10r/min； 
3.最大相对离心力≥23700xg， 
4.最大容量：≥6×100ml，可选配不少于 19 款转子，既能高速离心，又能大容量离心； 
5.整机噪音：≤65dB(A)； 
6.定时范围：1s～99min59s、1min～99h59min； 
7.加/减速曲线： 11 种升速曲线、12 种减速曲线、10 档为自定义档位，可以根据实验需要直接设定升速和减速的时间，确保获得最佳离心效果。 
8.控制系统：7 寸高清触摸屏控制,操作简便,显示直观。 
9.可配备通过第三方认证的气密性角转子，有效防止气溶胶及液体外泄(需提供第三方证书)。 
10.用户可设置多组程序，并可对每组程序进行简易命名，更方便使用时调取。 
11.具有超速、电机过热、门盖自锁、不锈钢内套、三级保护套等多种保护、确保人身、机器安全。 
12.外形尺寸(L×W×H)：不超过 380*505*360mm； 
13.净重≤36kg； 
14.配置要求：12*10ml 角转子（最高转速≥13000r/min，最大相对离心力≥17370xg）；配离心管：1.5ml（圆底连盖）1 包（500 支/包），10ml（圆底连盖）1 包（100 支/ 包），50ml（圆底压盖）4 包（25 支/包）

	备注
	“技术参数及要求”提供的内容为公共类技术参数，并非招标方唯一指定，投标单位需满足招标方教学及管理需求即可；
因本包专业性特点，招标方不排除根据使用需求及设备性质进行再次分包采购可能，最终结算以实际采购数量为准。
实际采购数量根据实际发生为准。


附件二

投标主要标准文件格式

（一）投标封面格式

                                                   项目招标
 投

 标

 文

 件
招标编号：                                              
项目名称：                                              

投标文件内容：    
      商务标/技术标   

        
投 标 人：                   （盖公章）                 

法定代表人或其委托代理人：      （签字、盖章）          

联系方式：：                                            

日  期：       年      月     日

（二）法定代表人身份证明书

单位名称：                                                       

单位性质：                                                      

地    址：                                                       

成立时间：              年                月               日

经营期限：                                                       

姓    名：        性别：        年龄：         职务：            

系                               的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          

                     日  期：       年       月      日


（三）投标授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）         系                  （投标单位名称）的法定代表人，身份证号：                   ，现授权委托本单位：             的同志为我公司的合法代理人，就（项目名称）                     的投标，以本公司的名义签署投标书，解释投标文件，进行合同谈判、签署合同及处理与之有关的一切事宜。
代理人无转委托权，特此委托。

代理人：         （签字）性别：       年龄：          

身份证号码：                          职务：          

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                             （签字或盖章）

授权委托日期：        年    月    日


（四）投标函

投标函

致：安徽医科大学临床医学院：

1.我方已仔细研究  （招标项目名称） 招标文件的全部内容，在考察工程现场或咨询项目技术负责人后，愿以

第一包：人民币（大写）    （¥    元）

第二包：人民币（大写）    （¥    元）

第三包：人民币（大写）    （¥    元）

第四包：人民币（大写）    （¥    元）

按合同约定实施和完成承包项目，修补工程中的任何缺陷。

2.本次投标所报内容完全按照招标文件要求填报，所有内容都是真实、准确的，我方资质符合投标单位资质要求。

3.我方将与本投标函一起提交投标保证金，且承诺投标保证金转出账户真实有效。

4.我方承诺在投标有效期内不撤销投标文件，如果投标人在投标有效期内撤回投标，投标保证金将被贵方没收。

5.我方同意按照贵方可能要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.我方理解，最低报价不是中标的唯一条件，贵方有选择中标人的权利。

7. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）我方承诺除非招标文件另有约定，我方派驻本项目的项目经理及项目管理机构主要人员、项目施工人员均为我单位在职人员（不含外聘人员、返聘人员、临时聘用人员）。如我方拟派驻的人员和设备不满足要求，你方有权取消我方中标资格；

（6）我方完全理解提供产品的各项技术参数均能达到招标文件或合同约定的标准或正偏离，如有负偏离，我方将承担由此造成的一切损失。

（7）我方完全理解招标文件中“技术参数及要求”提供的内容为公共类技术参数，并非招标方唯一指定，我方在制作投标文件时将根据甲方及现场需求，据实填写投标产品的技术参数与性能指标，承诺不照搬招标方技术参数。
8. 除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

9.我方若未成为中标人，贵方可以有权不作任何解释。

10.（其他补充说明）。

投 标 人： （盖单位章）

法定代表人： （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码： 电话： 传真：

日期：_____年___月___日

（五）分项报价表

第*包：
	序号
	分项内容
	制造商名称
	产地
	技术参数
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计：（大写）                                                            元(小数点保留两位)


                              投标单位公章

                          日期：   年   月   日

（六）投标报价说明
（1）本报价依据本项目投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

（2）产品报价包含产品价格、辅材、运输、保险、税费、装卸、施工、相关部门的检测、验收费用、成品保护、管理费、售后服务等全部费用，除非另有约定，招标人为履行本项目产品采购无需支付其他任何款项、费用。

（3）本分项报价表中的每一包项均应填写报价，对没有填写单价的项目费用，视为已包括在其他单价或合价之中。

（4）本报价的币种为：人民币 。

（5）投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

投标人（公章）：

法定代表人或授权人签字：
（七）投标报价需要说明的其他资料

投标单位认为需对其投标报价进行其他补充说明及证明材料。

附件三

保证承诺书

致安徽医科大学临床医学院：
保证人***，身份证号码***，系***公司法定代表人/项目负责人。现保证人针对***公司与安徽医科大学临床医学院）、就***项目合作并签订《       合同》（下称主合同）事宜，为确保***公司全面履行其在主合同中的各项责任与义务，保证人自愿为其向安徽医科大学临床医学院提供不可撤销的连带保证责任担保，并向安徽医科大学临床医学院郑重承诺：
一、保证范围。保证人的保证范围，为主合同项下***公司对安徽医科大学临床医学院应承担的全部责任、义务、债务等，以及安徽医科大学临床医学院为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费/仲裁费、财产保全费、财产保全服务费、律师费、差旅费、公证费、执行费、公告费等费用）。

二、保证期间。保证人的保证期间，为***公司在主合同项下债务履行期限届满后三年；若主合同项下的债务约定分期履行的，则保证期间至***公司在主合同项下最后一期债务履行期限届满后三年。

三、保证方式。保证人承担独立的、不可撤销的、连带责任保证担保。任何情况下，不因主合同无效、撤销等等而影响本承诺书的效力。
四、保证人承诺，无论安徽医科大学临床医学院是否对被担保债权享有其他担保（包括但不限于保证、抵押、质押等），保证人在本承诺书项下的保证责任均不因此减免。安徽医科大学临床医学院均可直接要求保证人依照本承诺书约定承担保证责任，保证人不提出任何异议。

五、保证人是具备完全民事行为能力的自然人，保证人为签订本承诺书提供的所有文件、信息及签字均真实、完整、有效。

六、保证人已充分理解并全面认可主合同及本承诺书的所有条款内容，并承诺任何情况下不得对其提出任何异议。
保证人：
日期：

注：本《保证承诺书》为采购合同组成部分，投标文件不作要求。

附件四
廉政承诺书

甲方：采购方
乙方：供应方
为加强甲乙双方合作及廉政建设，规范甲乙双方各项合作行为，预防发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护双方合法权益，根据国家有关法律法规和新华集团相关文件规定，特订立本廉政承诺书。

第一条 甲乙双方共同承诺

（一）严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装、物资采购和市场活动等有关法律、法规和相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。

（三）坚持公开、公平、公正的原则，不为获取不正当利益而损害对方利益。

（四）保守对方的商业秘密，不将其用于交易以外的目的。

第二条 甲方承诺

在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项： 

（一）不参加乙方或相关单位的宴请。

（二）不私自收受乙方或相关单位的礼品、礼券或以“低价付款”的物品。

（三）不接受乙方或相关单位的礼金、贿赂、账外回扣等任何形式的私下经济利益。

（四）不私自接受乙方或相关单位提供的娱乐、游玩或任何考察形式的变相旅游等活动。

（五）不利用职务之便谋取非法利益；不向乙方或相关单位介绍配偶、子女及其他亲属参与同交易有关的经济活动；不以任何理由向乙方或相关单位推荐分包单位、供货商，或要求乙方购买交易合同规定以外的材料、设备等。

（六）不得有其他任何在乙方等相关单位获取不当利益的行为。

第三条 乙方承诺

在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项：

（一）与甲方保持正常的业务交往，严格执行合同约定。

（二）不向甲方工作人员及任何与甲方相关联的单位或个人提供宴请、旅游、健身、娱乐、变相考察等活动。

（三）不私自向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼品、现金、有价卡券等。

（四）不在账外给予甲方、相关单位及其工作人员回扣；不假借促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、好处费、感谢费、佣金等名义，或者以报销各种费用等方式，给付甲方、相关单位及其工作人员财物（利益）。

（五）及时向甲方通报甲方人员违反本承诺书规定的行为。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员违反本承诺书第一条、第二条的，严格按甲方相关公司制度处理和有关法律法规处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给乙方造成经济损失的，责任人应予以赔偿。

（二）乙方工作人员违反本承诺书第一条、第三条的，按乙方相关制度和有关法律法规处理，甲方有权终止合同;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给甲方造成经济损失的，乙方承担赔偿责任。

第五条 本承诺书作为交易合同或协议的附件，与交易合同或协议具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 乙方在履行合同或协议过程中，若发现甲方的相关人员有违反《廉政承诺书》所规定的行为，可以直接向甲方审计督查部投诉（电话：15005518562）。

注：招投标双方应严格遵守上述承诺事项，如投标方违反上述承诺视为放弃招标资格，招标方保留最终解释权。

投标单位：
日期：









身份证复印件粘贴处














身份证复印件粘贴处














身份证复印件粘贴处














身份证复印件粘贴处









8

