[image: image1.png]ol

ﬂU

L.H





招

标

文

件

安徽新华学院

药学院实验室设备采购项目
编    号：ZBWJ-2026-0051
电    话：0551-65872619

地    址：安徽省合肥市望江西路555号

目 录

第一部分 招标项目内容

第二部分 投标人资质要求

第三部分 项目需求说明

第四部分 投标文件制作要求（要求必须装订、密封）

第五部分 招标文件获取、答疑、标书送达时间及送样

第六部分 投标人须知

第七部分 重要提示

安徽新华学院药学院实验室设备采购项目招标文件
新华集团创办于1988年，总部位于中国合肥。30多年来，集团始终肩负“新华教育、兴国为民”的崇高使命，秉承“团结、务实、开拓、奉献”的新华精神，现已发展成为以教育为主，集科技、投资和金融于一体的国际化、现代化企业集团。

新华集团专注教育事业，成绩斐然，涵盖高等教育、职业教育、基础教育和教育培训服务等领域，拥有中国新华教育（02779.HK）和中国东方教育（00667.HK）两家上市公司。集团旗下院校有安徽新华学院、安徽医科大学临床医学院、南京财经大学红山学院、安徽新华学校等。
因单位需求，现对集团旗下院校安徽新华学院药学院实验室设备采购项目进行招标，欢迎全国有资质的供应商前来投标。
第一部分 招标项目内容
1.项目编号：ZBWJ-2026-0051
2.项目名称：安徽新华学院药学院实验室设备采购项目

3.项目地址：合肥市
4.招标内容：见附件一
第二部分 投标人资质要求
1.投标人必须是中华人民共和国境内有效存续的独立法人，注册资本不少于人民币200万元且经营范围须包括招标采购项目内容（以营业执照为准）；

2.投标人应具有三年以上（包括三年）生产厂家或授权销售招标项目内设备、服务的商家，需具有优秀工作经验和良好售后服务经验；

3.投标人必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.投标人有依法缴纳税金和社会保障资金的良好记录；

5.信用资格要求：至投标截止时间，投标人不得出现以下情况，否则投标无效（提供承诺）：

（1）投标人被人民法院列入失信被执行人的（以最高法“全国法院失信被执行人名单信息公布与查询平台”、“信用中国”网站查询为准）；

（2）投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的（以“信用中国”网站查询为准）；

（3）投标人被列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（以“中国政府采购网”网站查询为准）；

（4）投标人被列入严重违法失信企业名单的（以“国家企业信用信息公示系统”网站查询为准）。

6.投标人在三年内具有类似本项目的案例3家及以上，并赢得良好口碑的单位；

7.具有履行合同所必需的人员、设备和专业技术能力；

8.投标产品必须为成熟产品且有相应成功案例；

9.投标人须具备所投设备相关资质，依法享有知识产权或合法授权，并提供相关资质证书复印件，原件备查；

10.不接受联合体投标；
11.满足《中华人民共和国招标投标法》及其它相关法律、法规、管理办法中规定的其它条件。

第三部分 项目需求说明
一、项目及报价要求
1.总体要求：需满足采购方招标参数中各项功能需求。能够确保采购方相关教学管理及科研实践需求；

2.包装及环境要求：中标方货物包装应严格按照采购方要求包装，确保无裸露、确保运输过程中无磕碰损伤等情况存在。外包装应规范无污染，到货及安装过程中如发现有表面损伤，中标方应予以及时更换并确保不影响交付日期。安装、施工结束后需及时清理安装、施工所产生的各项垃圾，确保不损坏现场环境并做到安装、施工后现场的环境清洁；

3.报价要求：本招标项目的产品报价包含标的物的价格、辅材、保险、税费、包装、运输、卸货、上楼、上下车力资费、设备安装调试、检测、培训、验收费用、成品保护、管理费、差旅费和售后服务等全部费用。除非双方另有约定，否则，采购方为履行本采购无需支付其他任何费用。

二、质保期限
中标方承诺所有项目自采购方验收合格之日起免费质保一年以上（全国联保产品按联保政策执行）、软件产品免费质保三年以上。质保期内设备系统或配件出现故障，中标方免费上门维修、免费提供配件；软件系统质保期内免费提供升级服务，质保期结束，质保期内最终升级的版本确保可以继续使用。
三、故障检修
1.故障响应：中标方在接到采购方电话或书面的检修通知后，必须指定技术人员在24小时内到达故障现场或远程服务。
2.故障修复：中标方应在接到采购方电话或书面的检修通知后，在48小时内修复，如不能及时修复，质保期内的无条件更换全新产品或重新施工。
第四部分 投标文件制作要求
投标文件应含以下材料，并按要求加盖公章（附件未提供格式的部分内容由投标单位根据项目需求自拟）

一、商务标内容（独立封装）：

企业简介；

投标函；

总报价表及分项报价表（分项报价表详见附件：实验室设备分项报价表模版）；

法定代表人身份证明及身份复印件；

投标授权委托书及受委托人身份证复印件；

经年审合格的营业执照（三证合一）复印件；

信用资格承诺书；

不高于市场价格承诺书；

《廉政承诺书》（附件四）；

招标文件中要求提供的其他相关资料及投标人认为需要提供的其他材料。

二、技术标要求内容（★不得体现价格，独立封装）：

企业简介；

投标产品品牌及生产（开发）企业介绍；

★投标产品主要功能、性能参数说明（软件要求展示操作界面、硬件要求提供产品图片）；

★技术参数偏离表；

供货及施工周期承诺书（必须明确供货施工周期）；

售后服务承诺书（必须明确质保年限）；

投标企业获得的相关资质证书或技术等级证书复印件；

第三方专业检测机构出具的相关产品、零部件检测报告复印件（如有）；

主要产品厂家品牌授权(此项为可选项，可提供经销商授权、项目授权，也可中标后提供原厂授权，自有品牌可不提供授权）；
最近一期的财务报表、依法缴纳税收和社会保障资金证明复印件；

近三年相似类型主要业绩（需提供3家以上合同复印件）；

招标文件中要求提供的其他相关资料及投标人认为需要提供的其他材料。

★以上投标文件装订成册并在封面标明投标项目名称、投标公司名称及联系人联系方式等信息。

技术标可编辑电子版发送至新华集团采购部邮箱：xhjtcgb01@xinhuaedu.com（不得含有报价）。

三、标书制作
本次招标投标书须要一式贰份：正本一份、副本一份，正副本统一密封（商务标、技术标分开密封）。
第五部分 招标文件获取、答疑、标书送达时间及送样
一、招标文件获取

各投标单位于2026年5月8日前，通过招标公告自行下载或联系项目负责人获取招标文件。

二、标书费

此次投标，招标方不收取标书费。
三、答疑

2026年5月8日11时前（投标单位根据投标需要自行对接）。
四、投标书送达时间（投标文件送达地点：安徽新华学院内）

2026年5月11日11时前，过期不予接收，投标单位进校递交投标文件需要提前2个小时联系项目负责人，报备后方可入校（也可邮寄）。
五、样品

本次招标投标单位提交的样品经双方确认后将作为项目验收依据，投标单位务必严格按照样品标准供应产品或组织施工（如有）。
第六部分 投标人须知
一、投标保证金及履约保证金
本次招标不收取投标保证金，中标单位自收到中标通知书之日起2个工作日内，交纳不高于中标金额的5%作为合同履约保证金，履约保证金于项目供货、安装结束并调试完毕，达到具备使用条件后10个工作日内无息退还。如果中标单位不按照合同履约，采购方不予退还合同履约保证金。
二、项目付款方式
本项目无预付款及进度款，项目完工并经验收合格、决算完成后一个月内付总货款的95%，剩余5%作为质量保证金，于验收合格之日起满一年无质量问题或其他扣款情形，期满相关手续办理完毕后一次性付清。付款采用转账形式，付款前中标单位须提供符合采购方要求的正规增值税发票（全额），否则采购方可暂缓支付货款且不因此承担任何责任。

三、投标人的义务
1.投标人必须对其投标书的真实性与准确性负责。投标人一旦中标，其投标书将作为合同的重要组成部分。

2.投标书中的所有承诺，将作为合同承诺的一部分，与合同具有同等效力。

3.投标人必须自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.需要现场勘测的项目，中标单位须到实际施工场地进行现场勘测。如因中标单位没有勘测现场，对后期施工、产品制作产生影响，责任由中标单位自行承担，对招标人造成损失的，中标单位应承担赔偿责任。

四、投标人须知

1.投标人中标后，不得转包或分包，所投的品种必须符合国家标准，杜绝串货和假冒伪劣行为；招标参数供参考并非要求完全一致，但需满足使用功能需求。
2.投标人中标后必须响应采购方在招标范围内产品所提出的开票要求。

3.本次采购项目招标无论投标过程中的做法和结果如何，投标人自行承担所有与准备递交投标文件有关的费用。

4.投标人依据招标清单报价表所述要求，进行分项及总项报价。

5.招标所需的任何项目若未有明确加在所列价款中，该部分有关费用应视作包括在投标报价之内（如投标、运送、开票等全部费用）。

6.投标人的报价一旦为招标人所接受，则不会受任何因素变化而调整。

7.各投标人需具备充足的补需能力、仓储条件及稳定合理的供货机制。

8.本项目具体建设位置、规模、现场情况、货物进出路线、场地施工难易情况等需自行勘察了解，若投标人因未现场勘察出现偏差自行承担所有损失。

9.因本项目专业性特点，招标方有权根据项目所需对各分包项目进行再次分包采购。
五、下列情况将会造成投标人投标无效
1.未按规定时间递交标书；
2.未按招标书规定的内容制定投标书；
3.标书未封闭并加盖单位公章；
4.因投标人的恶意行为，使招标人遭受损失。
六、联系方式
（一）现场及技术咨询联系人：
	序号
	实验室名称
	技术咨询人及电话

	1
	药物质量控制实验室
	刘老师18066108814 

	2
	药物合成技术实验室
	陈老师15155213808

	3
	诊疗药研实验室
	戴老师15240019385 

	4
	创新药物绿色合成实验室
	胡老师19855125836


（二）业务联系人：薛老师189 4985 0329  秦老师181 5518 5293
电子邮箱：xhjtcgb01@xinhuaedu.com
联系地址：中国·合肥国家高新技术开发区望江西路555号安徽新华学院行政楼104室新华集团采购部

第七部分 重要提示

1.投标人对本招标文件中涉及对产品、服务等描述的技术参数、技术标准、产品配置等认为包含指定性、倾向性的内容，欢迎投标人向招标人提出质疑或咨询。

2.投标人对本项目的质疑、咨询等需要招标人解释、答疑的，应当在答疑截止时间前，以投标人法定代表人或其授权代表签字的书面方式向招标人提出质疑文件并提供电子版（发至招标人电子邮箱xhjtcgb01@xinhuaedu.com，并电话告知）。

3.本项目的澄清、答疑及相关补充文件通过招标人电子邮箱发出，招标人不再另行书面通知，投标人应及时关注、查阅。因未及时查看导致不利后果的，责任自负。

附件：

附件一：安徽新华学院药学院实验室设备采购清单
附件二：投标主要标准文件格式

附件三：保证承诺书

附件四：廉政承诺书
安徽新华集团采购部

2026年4月29日

附件一

安徽新华学院药学院实验室设备采购清单

第一包：药物质量控制实验室
	序号
	设备

名称
	数量
	参数

	1
	紫外可见分光光度仪
	8台
	测定方式：单光束

波长范围190-1100nm，

波长准确度：≤±1 nm

带宽 2nm

光度范围：-3~3A

透射比准确度：≤±0.5%T

透射比重复性：≤0.2%T

光度准确度±0.002Abs

光源：氘灯+钨灯

显示与操作：≥7英寸彩色触摸屏，支持USB联机及软件反控

电源：AC 220V±10%，50 Hz 

	2
	溶出度测定仪（配工具箱）
	2台
	溶出杯数量：≥3杯

桨杆摆动幅度：≤0.5 mm

转篮摆动幅度：≤1.0 mm

转速范围：20～200 r/min

转速精度：≤±2 r/min（或≤±1%）

试验方法：兼容桨法、篮法

机头设计：手动翻转，平稳灵活

控温范围：室温～45.0℃

控温精度：≤±0.3℃（或≤±0.5℃）

加热方式：磁性水泵循环水流匀热系统，水浴温度均匀

控制方式：全自动智能化控制温度、转速及时间三个参数

显示方式：分时显示预置值和实时值

桨杆/篮杆/转篮体材质：优质SUS316L不锈钢

如预算充足，可购买以下基础配件（含在整机报价中）：

备用桨杆 ≥1支

备用篮杆 ≥1支

备用转篮体 ≥1个

备用溶出杯 ≥1个（185mm高，1000mL容积）

	3
	离心机
	4台
	最高转速：≥16000 r/min

最大相对离心力（RCF）：≥18000×g

最大容量：≥12×10 mL

转速精度：≤±50 r/min

定时范围：0～99min

电机类型：无刷直流电机/变频电机，免维护

控制系统：微电脑控制，触摸面板/数字显示，可预选转速/时间/离心力

安全功能：超速保护、不平衡保护、超温保护

	4
	医用等离子空气消毒机
	3台
	消毒因子：等离子体

适用体积：≥60 m³（移动式）

循环风量：≥800 m³/h

人机共存：支持，可在有人状态下连续动态消毒，对人体无伤害

等离子体密度：≥3.4×10¹⁷ m⁻³

等离子体发生器寿命：≥25000 h

臭氧泄漏量：≤0.008 mg/m³（消毒60 min后）

自然菌消亡率：≥90%（100 m³空间，60 min消毒）

过滤配置：初效过滤器+活性炭分子过滤器（有效过滤毛发、粉尘、去除异味及挥发性气体）

风速调节：高/中/低三档可调

控制方式：手动+遥控，支持定时消毒功能

安全要求：不得含有紫外线杀菌灯（人机共存模式下不得产生紫外辐射），应符合WS/T 648-2019卫生要求

	5
	气相色谱仪
	1台
	1）柱温箱 

温度范围：室温～ 425 ℃ 

最大升温速率：75 ℃/min 

冷却速率（250→50 ℃）：≈ 4 min 

控温精度：±0.01 ℃ 

2）进样口（分流 / 不分流 SSL 标配） 

最高温度：400 ℃ 

压力范围：0 ～ 60 psi（EPC 电子控制） 

流量范围：N₂：0 ～ 200 mL/min；H₂/He：0 ～ 500 mL/min 

分流比：最高 1000:1 

3）检测器：

FID（氢焰离子化）

线性范围：>10⁷（±10%） 

最高温度：450 ℃ 

4）整体性能 

保留时间重复性：<0.0008 min 

峰面积重复性：<1% RSD

5）自动进样器

	6
	全自动数显旋光仪
	4台
	旋光度范围±89.99° 

分辨率0.001° 

准确度±0.01°（-45°～+45°） 

重复性≤0.002° 波长589.3 nm 

温控范围10～55 ℃（±0.1 ℃） 

光源LED 冷光源 

有传输数据的接口

	7
	电位滴定仪
	4台
	电位范围-2000～+2000 mV 

电位分辨率0.1 mVpH 

范围 / 分辨率0～14 pH / 0.001 pH10 mL 

滴定管精度±5 μL20 mL 

滴定管精度±10 μL 

滴定重复性≤0.2% R 

SD温度范围 / 精度-5～105 ℃ / ±0.2 ℃ 

有传输数据的USB接口

	8
	多功能超声波清洗机
	2台
	内槽尺寸 (mm) 300×240×150 

超声频率40 kHz 

超声功率W0–240 

加热功率200 W 

温控范围常温～80 ℃ 

定时范围1–99 min 

材质SUS304

	9
	冰箱
	1台
	箱体：冷轧钢板喷涂，高密度无氟发泡保温；内胆：食品级 ABS/PS 材质；门封：多层磁性密封条，可拆卸清洗；总有效容积：≥208L（冷藏 + 冷冻） ；冷藏：≥3 个可调搁架；冷冻：≥2 个抽屉 / 储物篮；温区配置：双温区独立控温（冷藏 + 冷冻） ；冷藏区：2℃~8℃（连续可调）， 冷冻区：-10℃~-26℃（连续可调） ；温度精度：±1℃（显示分辨率 0.1℃）； 制冷方式：冷藏室风冷，冷冻室直冷 / 风冷； 控制方式：微电脑智能控制，双温区独立数显；制冷剂：环保无氟（R600a/R134a）；能效等级：≥国家 2 级（日耗电 ≤1.0kWh）；噪音：≤45dB(A)；冷冻能力：≥3kg/12h；电压 / 频率：220V±10% / 50Hz；功率：≤150W；安全与报警功能：、高低温报警、传感器故障报警、开门超时报警、断电记忆 + 来电自动恢复、开机延时 / 停机间隔保护（防压缩机过载）；资质要求提供：3C 认证、产品检测报告、合格证；质保：整机≥1 年，压缩机≥3 年

	10
	C18色谱柱
	2根
	柱管材质：固定相类型：十八烷基硅烷键合硅胶（C18，USP L1）；色谱柱规格：长度 250mm × 内径 4.6mm × 粒径 5μm；颗粒形状：高纯度球形硅胶；孔径：100Å~120Å；碳载量：≥12%；端基封尾：完全封尾（Endcapped）；分离模式：反相高效液相色谱（RP-HPLC）316L 医用级不锈钢；筛板：2μm 不锈钢烧结筛板；密封：耐溶剂 PEEK 密封组件；接口：标准 10-32 螺纹（Parker 式）；柱效（理论塔板数）：≥70,000 plates/m（萘 / 甲醇）；峰对称性（As）：0.9 ~ 1.2；批次重现性：保留时间RSD ≤ 1.0%，峰面积 RSD ≤ 1.5%；pH 适用范围：2.0~ 8.0；最高耐受温度：≥60℃；最大耐受压力：≥400 bar（5800 psi）；适用流动相：0-100% 水/甲醇 /乙腈/缓冲盐

	11
	石英比色皿
	8盒
	透光面精度：双面精抛光，粗糙度 Ra≤0.02μm；密封性：粘合牢固，无渗漏、无脱胶；耐溶剂性：耐水、耐常见酸、碱、有机溶剂（乙醇、甲醇、乙腈、氯仿等）；材质：高纯熔融石英（JGS1），全石英材质；光程：10mm（光程误差 ±0.1mm）；透光面：两面通光，另两面磨砂 / 非透光；包装：2支/盒；透光波长范围：190nm～2500nm；紫外透过率：紫外区（190–220nm）透光率≥82%；可见-近红外区透光率≥88%；光学平行度：≤30″；内壁光洁度：无条纹、无气泡、无内应力；匹配性：同批次配对使用，透光率差值≤0.5%

	12
	旋光管
	6葛
	灯泡式（球泡式/鼓泡式），带排气泡结构；光程长度：50 mm（标称光程），光程误差≤±0.1 mm；材质：透光窗口：光学级石英玻璃；管体：高硼硅玻璃/石英玻璃

	备注
	“技术参数及要求”提供的内容为公共类技术参数，并非招标方唯一指定，投标单位需满足招标方教学及管理需求即可；
因本包专业性特点，招标方不排除根据使用需求及设备性质进行再次分包采购可能，最终结算以实际采购数量为准。
实际采购数量根据实际发生为准。


第二包：药物合成技术实验室
	序号
	设备名称
	数量
	参数

	1
	油浴锅（带磁力搅拌）
	30台
	1.控温范围：室温～300℃

2.搅拌转速：0～1500r/min可调

3.数显智能控温，精度±0.5℃

4.不锈钢内胆，耐腐蚀，防干烧保护

5.一体式加热磁力搅拌，适合回流合成反应

	2
	真空泵(水泵)
	6台
	1.极限真空度：0.098MPa

2.抽气速率≥80L/min

3.双表双抽头，可同时多路抽滤、减压蒸馏

4.防腐水箱，耐有机溶剂腐蚀

5.静音运行，缺水断电保护

	3
	水浴锅
	30台
	1.控温范围：室温～100℃

2.控温精度±0.3℃，数显恒温

3.优质不锈钢内胆，防生锈防腐蚀

4.恒温均匀，带缺水保护

5.适合低温加热、溶解、萃取预热实验

	4
	紫外仪
	2台
	1、双波长切换：254nm、365nm紫外光源

2、一体式暗箱观察，透射+反射两用

3、高强度纯紫外灯管，无杂光干扰，薄层斑点显色清晰可见

4、内置防紫外线护眼防护，防泄漏辐射

5、封闭式箱体，防潮耐腐蚀，适合药物合成产物检测、硅胶板层析观察

6、电源安全稳定，静音无频闪，高校化学实验室标准规格

	5
	铁架台
	30个
	1.主杆高度60cm，加厚不锈钢材质

2.配套十字夹、烧瓶夹、冷凝管夹

3.底座加重稳固，承重强不易倾倒

4.耐腐蚀、不易生锈，标准实验室通用规格

	6
	加热套
	30个
	1.容量：250mL/500mL通用可选

2.最高加热温度450℃，无级调温

3.耐高温阻燃保温内胆，圆底烧瓶专用

4.升温快、受热均匀，无明火安全合成

	7
	电子秤
	6台
	1.量程0～500g，精度0.01g

2.高精度电子分析计数，去皮功能

3.防风罩设计，耐腐蚀台面

4.单位切换，称量试剂、原料样品专用

	备注
	“技术参数及要求”提供的内容为公共类技术参数，并非招标方唯一指定，投标单位需满足招标方教学及管理需求即可；
因本包专业性特点，招标方不排除根据使用需求及设备性质进行再次分包采购可能，最终结算以实际采购数量为准。
实际采购数量根据实际发生为准。


第三包：诊疗药研实验室
	序号
	设备名称
	数量
	参数

	1
	组合式荧光光谱仪
	1
	一、技术指标

1. 主机要求

1.1 系统由光源、参比检测器、反射光路、样品架、单色仪、荧光检测器等部分组成

1.2 校正的激发光谱、发射光谱、三维光谱、同步扫描光谱、光度计定量

1.3 ★信噪比：≥13000:1（FSD法，室温R928P，5nm带宽，1s响应时间，水拉曼信号，无滤光片辅助）

1.4 ▲稳态荧光动力学采集速度：≤5ms/point 

2. 光源

2.1 稳态光源：150W无臭氧氙灯，垂直安装；

2.2 激发波长范围覆盖：230-1000nm；

3. 单色仪

3.1 ★单色仪焦长≤200mm

3.2 光谱带宽：0-29nm连续可调，0.05nm步进

3.3 波长分辨率：0.02-200nm

3.4 波长重复性：≤±0.1nm

3.5★波长准确度：≤±0.1nm，作为售后验收指标

4 紫外可见检测器

4.1 波长范围覆盖200-900nm

4.2 光子计数模式

5. 近红外铟镓砷检测器

5.1 波长范围覆盖800-1700nm（室温条件下）

5.2 ★制冷方式：液氮制冷，不接受其他制冷方式

5.3 ▲分体式设计，检测器在主机外方面操作。

6. 固体样品支架

6.1 360可旋转，带角度刻度盘

6.2 前表面测量，保证样品前表面始终处于焦平面，无需前后调节样品支架位置

6.3 ▲卡槽式固定，无需额外工具，固体液体样品支架之间更换方便

7. 软件功能

7.1 ▲多波长对动态扫描（≥8对），独立参数设置； 

7.2 可批量执行测试方法文件，可以暂停和继续测试过程；

7.3 自动消除3D光谱的1阶2阶散射峰带；

7.4 自动绘制标准曲线，直接获得未知样品浓度

7.5 ▲附赠Origin正版软件及密钥

7.6 ▲参数设置：狭缝（带宽）和波长等参数在发射光谱、激发光谱等功能窗口中，同窗口即可设定完成，无需切换不同窗口

	2
	光纤耦合激光器660 nm
	1
	波长 Wavelength (nm) 660±5

光谱线宽 Spectral Linewidth (nm) <3

输出功率 Output Power (mW) >1300（0~Pmax可调节）

工作方式 Working Mode CW

光纤芯径 Fiber core diameter (um) 400

数值孔径 Numerical aperture 0.22

光纤长度 Length of Fiber(m) 1

光纤接口 Fiber connector SMA905、FC/PC（可选）

光纤准直器 Fiber collimator（配件） COL-20（准直光斑~10mm&18mrad）

功率稳定性 Power Stability (RMS, over 4 hours) <3%

激光头 

Laser Head 

尺寸 Dimensions (L×W×H, mm) 140×49×42

重量 Net Weight (kg) 0.6

驱动电源

Power Driver

尺寸 Dimensions (L×W×H, mm) 150×110×56

重量 Net Weight (kg) 0.7

制冷方式 Cooling System TEC&AIR

供电方式 Power Supply 90~240VAC@50Hz

工作温度 Operation Temperature (℃) 0~40

使用寿命 Expected Lifetime (hours) >10000

保修期 Warranty Time 1 yearg

	3
	光纤耦合激光器808 nm
	1
	波长 Wavelength (nm) 808±5

光谱线宽 Spectral Linewidth (nm) <3

输出功率 Output Power (mW) >5000（0~Pmax可调节）

工作方式 Working Mode CW

光纤芯径 Fiber core diameter (um) 400

数值孔径 Numerical aperture 0.22

光纤长度 Length of Fiber(m) 1

光纤接口 Fiber connector SMA905

光纤准直器 Fiber collimator（配件，二选一）

COL-11（准直光斑~5mm&31mrad）

COL-26（准直光斑~10mm&15mrad）

功率稳定性 Power Stability (RMS, over 4 hours) <1%

激光头 

Laser Head 

尺寸 Dimensions (L×W×H, mm) 160×77×60

重量 Net Weight (kg) 0.9

驱动电源

Power Driver

尺寸 Dimensions (L×W×H, mm) 277×145×106

重量 Net Weight (kg) 2.3

制冷方式 Cooling System TEC&AIR

供电方式 Power Supply 90~240VAC@50Hz

工作温度 Operation Temperature (℃) 10~40

使用寿命 Expected Lifetime (hours) >10000

保修期 Warranty Time 1 year

	4
	光纤耦合激光器980 nm
	1
	中心波长：980±10nm

工作模式：CW

产品类别：半导体激光器

光纤前输出功率>2500mW

功率稳定性<1%（rms，4小时）

配多模光纤耦合输出：光纤芯径400um，长1米，SMA905接口

预热时间<5分钟

工作温度：10-35℃

电源：PSU-III-LED（功率可调）

激光头尺寸：146 (L) ×73 (W) ×46. 2 (H) mm3 , 0.7kg

激光电源尺寸：179 (L) ×155 (W) ×92 (H) mm3 , 1.5kg



	5
	光纤耦合激光器1064 nm
	1
	中心波长：1064±10nm

工作模式：CW

产品类别：半导体激光器

光纤前输出功率>2500mW

功率稳定性<1%（rms，4小时）

配多模光纤耦合输出：光纤芯径400um，长1米，SMA905接口

预热时间<5分钟

工作温度：10-35℃

电源：PSU-III-LED（功率可调）

激光头尺寸：146 (L) ×73 (W) ×46. 2 (H) mm3 , 0.7kg

激光电源尺寸：179 (L) ×155 (W) ×92 (H) mm3 , 1.5kg

	6
	激光功率计
	1
	功率测量范围：2mW-5W

灵敏度：2mW

波长适用范围：0.19μm-25μm

探头有效探测面积直径：22mm

最大平均功率密度：15kW/cm²

测量精度≤±2%

线性度±1%

响应时间（0-90%）＜1s

探头材质：热电堆，采用宽带镀膜，可选配SMA905/FC光纤接口

支持USB1.1、USB2.0电脑接口

供电方式为内置2节18650电池或外接100-240 VAC、50/60 Hz、DC 12V-3.34A电源

冷却方式：风冷

工作温度：5℃-45℃

存储温度：-20℃-70℃，

	7
	光纤冷光源卤素灯
	1
	1、电源电压：220V±20V，50HZ±1HZ(3A管式保险丝)。

2、灯泡型号：24V150W。

3、灯泡色温：大于或等于3200K。

4、波长范围：380-1100nm

5、光口尺寸：直径8mm-22mm(多种可选）。

6、对地漏电流：小于0.5mA。

7、整机噪音：小于55dB。

8、工作环境温度：在-5摄氏度至45摄氏度可持续工作。

9、正常工作机壳温度：小于54摄氏度。

10、电源有过压、过流及短路自动保护功能。 

11、光纤出光口带聚光镜

	8
	超声理疗仪
	1
	工作频率：1MHz/3MHz双频

辐射面积：5cm2±20%
占空比：10%-100%，步进10%

治疗时间：1-30分钟可调，步进1分钟

输出功率：0.5W-15W，步进0.5（30档）

有效声强：0.1-3.0W/cm2，步进0.1（30档）

	9
	红外热像仪
	1
	热像仪硬件技术参数

1.▲热像探测器物理像素：不低于352*264像素；具备像素增强技术，像素提升为704*528
2.测温精度：±2℃或读数2%，取大值；

3.▲测温范围：-20℃—+650℃ ；

4.▲测温模式：不少于12个可移动点，不少于8个可移动区域分析，不少于4条可移动直线；支持区域发射率，为不同材料设置不同发射率；

5.对焦：手动对焦；

6.▲镜头识别方式：自动识别

7.▲细节增强成像技术：实时热像画面中，通过触控的方式呈现目标区域的彩色热成像，其他区域则以黑白热成像显示

8.▲触控温宽模式：根据手指触控图像自动调节画面温宽，支持触控选择热像图温宽的最大值和最小值

9.▲相间温差计算：自动计算出电气设备的相间温差数值

10.▲全屏温升自动计算功能：自动计算出整个热像画面的温升数值，屏蔽环温干扰

11.分区发射率：支持每个测温区域单独设置发射率

12.▲HawkAI™智能助手：支持AI语音控制、AI语音听写、AI文本识别、AI智能按键、扫一扫

13.▲自动命名热像图：扫描二维码命名；键盘输入命名

14.▲WiFi-FTP数据快传：支持无线连接至PC，采用FTP协议远程传输热像数据，传输速率可达100Mbps

15.▲收藏标注：对感兴趣的热像图可以添加收藏标注，并且在热像仪的图库内快速查找到标注过的图片

16.声音报警：可以分区单独设置报警阀值，支持高温报警和低温报警

17.视频录制：本机全辐射热像视频录制、本机非辐射热像视频录制，连接PC录制全辐射热像视频

18.▲可见光像素：工业级1300万像素；

19.▲存储介质：32GB SD卡；

20.传输接口：USB、HDMI、蓝牙、WiFi；

21.单个电池工作时间：≥4小时

22.▲电池数量：2个锂离子可充电电池，带座充

23.▲整机免费质保2年，核心探测器质保10年

专业分析软件

1.▲自定义的多窗口分析模式，最多可支持10个窗口同步测试分析；

2.支持设备实时在线测温、在线分析、实时报警等功能；

3.▲支持录制全辐射红外热像视频流，单个热像文件存储深度达1TB，可以自定义录制采样帧频，可以自定义自动录制的触发条件（高温触发、低温触发、持续时间触发、外部触发等）；

4.支持自定义的不规则区域温度分析，自动捕捉最高、低点温度，显示平均温度、极差温度；

5.▲在线分析支持超温报警、低温报警、极差值温度报警三种模式。

6.对录制后的全辐射视频流可添加任意多个点、线、区域分析对象

7.▲支持多样品分析功能，可将不同样品的热像温度视频的任意点或区域的温升曲线进行叠加分析，找出最优的设计方案。

8.▲自动生成任意点，任意区域的最高、最低、平均值温度-时间曲线，可将全幅图像、区域的温度值或温升曲线数据导入excel表格进行二次分析。

9.可将温度-时间曲线导入excel表格，首列为时间值，其余列为温度值；

10.▲内置测量范围计算器，计算最大测量范围、像素解析度、测量镜头、测试距离等参数。

11.支持全辐射红外照片的任意编辑和拼接功能，可将任意多个照片拼接成一个完整视频，并且可以分析并绘制任意点、线及区域的温度—时间的温升曲线。

12.可以批量自动生成word版测试报告。

13.支持bmp、jpeg图片存储。


14.▲分析软件提供原始模式和温差模式两种分析模式，可以快速定位任意点、线、区域的温度值与标准值的温差数据及温差随时间的变化曲线。

15.▲支持等温线功能，不少于3种等温线颜色显示。

16.▲支持在红外热图及红外视频中添加多条测温线，测温线自动显示最高温、最低温及平均温，可导出静态红外热图的线温分布图及动态红外视频中的线温随时间变化的温度分布图。

17.▲支持导出全幅红外热图的温度三维图，支持导出在红外热图上选定的任意区域的温度三维图。
配置：

热像仪主机、镜头、镜头盖、可充电锥电池2块、座充、电源适配器、USB Type-C至USB接口线缆1根、Micro HDMI接口至HDMI接口线缆、SD卡1张、SD卡读卡器、附件袋（手腕带、2个手腕带固定架、2个M4*8螺钉、挂绳、内六角扳手、取卡针）、资料袋（装箱单、标定证书、用户手册、合格证、保修卡）、便携软包、硬质便携箱


	10
	涡旋震荡仪
	2
	1、直流无刷电机，动力强劲，免维护；

2、进口硅胶振头，韧性强，弹性足，使用寿命长；

3、样品可在2秒内快速起漩；

4、按压启动，无级调速，操作方便，应用广泛；

5、采用柔性凝胶脚垫，抗振性能好；

6、锌合金底座，搭配金三角结构，仪器运行更稳定。

7、电源电压：AC100～240V 50/60Hz

功率：12W

9、转速范围：500～3500rpm

10、振动模式：按压点动运行+调速

11、振幅：4.5mm

12、最大处理量：50ml

13、适用试管直径：≤Φ30mm

	11
	体式显微镜
	1
	技术参数如下：

★1.质量标准：通过“国家光学仪器质量监督检验中心”的检测，检测报告中关键指标参考如下：

（1）总放大率误差≤3%；

（2）视场中心最小分辨力（5X物镜）≥200线/mm；

（3）左右光学系统出瞳高度差≤0.6mm；

（4）左右光学系统向面方位差≤1°；

（5）左右光学系统像面不一致性上下方向≤0.08mm；

（6）左右光学系统像面不一致性左右方向≤0.25mm；

（7）电器安全性能介电强度 泄露电流≤0.3mA；

  标书需提供投标型号显微镜的检测报告并划出以上关键指标核实；

2.光学系统：Greenough光学系统；

3.平场目镜：10X/23mm，瞳距调节范围为52mm～75mm，双目头部倾斜35度；双目视度可调；

★4.变倍体：变倍比为6.7：1，连续变倍范围7.5X～50X；变倍手轮双侧水平设置，可以通过月牙形扳手调整松紧度，满足不同用户的力度要求，需提供月牙形扳手调整松紧度的现场实物照片核实；

5.工作距离≥113mm（即焦面到物镜的距离）；

6.调焦机构：防霉设计燕尾导轨与齿轮齿条组合构成调焦结构，双侧水平调焦手轮，调焦行程为50mm；

★7.圆柱型立柱带防滑保险栓设计，以防显微镜头部下滑损坏，需提供防滑保险栓在立柱上的实物照片核实；

8.上光源：3W/6V LED灯照明，亮度可调，光线角度可调；

9.下光源：3W/6V LED灯照明，亮度可调，落射透射照明可单独使用；

★10.显微镜底座：超大矩形工作平台，宽度X深度不小于330mmX280mm。

	12
	超净工作台
	1
	1、水平流形或垂直流形超净工作台，气幕式隔离设计，防止内外空气对流产生交叉污染，适用不同使用场景；

2、内部（除去出风口以及玻璃窗）全为不锈钢，耐腐蚀、洁净易清洁；

3、采用LCD液晶仪表控制，显示内容齐全，更好控制仪器状态完成实验；

4、紫外线灯高效杀菌，精心打造无菌的工作环境，照明灯采用嵌入式LED，使工作区域美观且明亮；

5、配备万向轮及刹车装置，便于设备移动和放置；

6、紫外照明互锁，防止造成误操作，保护使用者安全；

7、内置防水插座，方便实验及工作；

8、电源：AC220V/50Hz/500W

9、洁净度：ISO 5级（100级）

10、菌落数：≤0.5个/皿·时（φ90mm培养平皿）

11、荧光灯规格及数量：T5×1
12、照明强度：≥300LX

13、紫外灯规格及数量：30W×1

14、紫外线波长：253.7nm

15、平均风速：0.33m/s

16、振动半峰值：≤5μm（X·Y·Z)

17、送风方式：垂直送风
18、高效过滤器规格：1230×530×50mm

19、工作台高度：735mm

20、工作区域尺寸：1300×655×550mm

21、产品尺寸：1450×700×1600mm

	13
	蠕动泵
	1
	流速范围：0.1～120ml/min

流速调节精度：0.1ml/min

转速：0～140r/min

调速方式：旋钮

转速：支持正反转

显示方式：4位LED显示

外控方式：启动控制/方向控制、速度控制

适配YZ/TX/BZ/DG等多种泵头，满足多种液体传输需求

	14
	台式恒温振荡器
	1
	1、多段转速、温度、时间控制系统。可将多种不同的转速、温度、时间实验模式一次设定完成，运行中自动转换运行模式。

2、超低速运行，转速失控后，自动锁定，启动速度可调。独特的动平衡设计，确保运转平稳性。

3、静音风扇设计和强制对流方式及独特的风道设计，确保了良好的温度均匀度。

4、制冷方式自动，可根据环境温度变化自动调节制冷系统的开启与关闭，无须人工操作。

5、智能制冷无霜运行技术，可使设备在低温状态下长时间稳定运行，自动除霜功能。
6、用户可自由设置正转、反转，正反交替三种运转模式。

7、LCD液晶显示，温度、时间、转速同界面显示。

8、故障自诊断功能，故障时显示故障部位，故障代码，可迅速方便发现问题，解决问题。

9、高精度的转速控制：PID反馈控制，避免长期低速运行导致电机过热而停机造成损失。

10、高精度的温度控制：PID反馈控制，具有温度偏离报警功能。

11、具有开门自停保护、自诊断、安全报警功能。

12、运行参数可记忆、保护。电源意外断电，来电后自动按原设定程序恢复运行。

13、可以设置预约开机，机器可以达到预约时间后，自动运行机器。

14、独特的电机过热、温度失控自动保护装置。

15、可定时或连续运行，显示剩余时间或运行时间。

16、独特慢启动设计，防止了骤然启动造成的摇瓶液体外溅，有效保证了定量实验的准确性。

17、流线型、超大视窗设计，ABS箱体，镜面不锈钢内衬和腔体组件，倾斜式人性化控制面板。

主要技术指标：

控制方式：P.I.D微电脑处理芯片

对流方式：强制对流

振荡方式：回旋

显示方式：LCD液晶显示

驱动方式：单维驱动

下载处理：USB数据口下载

控制方式：标准模式；静态模式；持续模式；程控模式（多段温度、转速、时间的控制）

回旋频率范围：0；20-450rpm/min（可做静态培养，正反转或交替运行）

回旋频率精度：±1rpm

摇板摆动幅度：Φ26

最大配置：（烧瓶夹）100ml*23或250ml*15或500ml*9或1000ml*6或2000ml*4、（粘板）100ml*30或250ml*20或500ml*9或1000ml*8或2000ml*4

标准配置：50ml*5  100ml*5  250ml*4   500ml*3

托盘尺寸：450*410mm

定时范围：0-9999h/min（可不定时，连续运行）

温控范围：4-65℃（25℃）

温控调节精度：±0.1℃

温度均匀度：±0.5（37℃，有效工作面）

温度波动度：≤0.1（37℃）

托盘数量：1块

外型尺寸：750*710*520mm

容积：70L

功率：650w

电源：AC220±10%   50Hz

	15
	恒温恒湿箱
	1
	控温范围：0~60℃（不控湿时），10~60℃（控湿时）
分辨率：0.1℃
波动度：±0.5℃（25℃时）
均匀度：±1℃（25℃时）
控湿范围：50%~90%RH
湿度波动：±5%
输入功率：1450W
定时范围：0~9999min
内胆尺寸：510×390×760mm
外形尺寸：650×680×1400mm
载物托架：3块
托架承重：15kg

	16
	梯度PCR仪
	1
	①技术指标：

★1、提篮式模块设计，无需借助工具，数秒内轻松更换模块，实现一台主机满足多种PCR应用需求，提供彩页和实物图片证明；

2、96*0.2ml模块、54*0.5ml、96*0.2ml+77*0.5ml、384well四种独立模块可选；

★3、标配镀金模块，提供彩页和实物图片证明；

★4、采用Windows CE操作系统，可实现智能化操作，具备多达108项故障自诊断功能，具备智能故障判断能力，提供彩页证明；

5、采用7寸彩色液晶触屏操作系统，具有触屏校准功能，保证触屏系统操作的精确性；

6、采用最新一代半导体制冷技术，采用进口制冷片，提供如报关单证明文件；

7、具有时间和温度的touch down PCR和Long PCR功能；

8、温度控制范围为0-100℃；

9、具有温度梯度功能，梯度范围为30-99℃，梯度温度宽度为1-30℃；

10、升降温速率高达5℃/s，有效的节省程序时间，提高机器的有效使用时间；

11、温度均一性≤0.2℃（@45℃-75℃时），提供彩页证明；

★12、采用无极热盖压力调节保证热盖与试管充分接触，提供彩页和实物图片证明；

13、主机标配程序存储量≥2000；

14、最大循环数达到999；

15、处理器采用高性能的ARM9微处理器；

16、具备断电保护功能；

★17、具有热盖升降控制机构，可任意角度定位热盖系统，操作舒适方便，提供证明文件；

18、支持用户实验预约设定和TM值计算，配备闹钟提醒功能；

19、主机可直接连接互联网，可实现远程故障判断，使维护更便捷；

20、可连接PC机，并实现PC机的一机多控，可实现打印和程序升级功能；

21、具有环境温度感应系统，自动选择季节模式，保证温度控制的精确性；

22、具有不同用户权限密码功能；

23、可同时连接鼠标进行参数等操作设定，安全系数高；

24、生产企业需为高新技术企业，产品质量有保证，需提供相关证明；

25、在当地有办事处，配备专职售后服务人员；

26、整机质保五年。

	17
	超微量核酸蛋白分析仪
	1
	一、技术特点

*10.1寸电容触摸屏，优化设计的APP软件（提供产品彩页或技术白皮书佐证）；

仅需0~2ul的微量样品即可进行纯度与浓度测量，样品可回收；

新增OD600光路检测系统，新的比色皿模式，方便微生物等培养液浓度的检测；

极快的检测速度，每个样品可在5秒内测试完成；

内置打印机直接打印报告；

可通过USB闪存、SD-RAM卡输出，便于数据的分析和保存；

*高灵敏度的主机:采用3648像素线性CCD阵列，拥有更高的灵敏度和高精度；（提供产品彩页或技术白皮书佐证）

数据的高重复性:成熟的动态可变光程浓度检测技术，轻松实现从0.02mm到1mm；

无极自动变换光程,从而实现吸光度检测的高度重复性；

内置打印机:直接打印报告。

二、技术参数

软件操作平台：10.1寸电容触摸屏，安卓系统

波长范围：
185-910nm

比色皿模式(OD600)：600±8nm

样本体积要求：0-2.0ul

*光程：1mm、0.5mm、0.2mm、0.05mm、0.02mm 自动切换（提供产品彩页或技术白皮书佐证）

光源：氙闪光灯（寿命可达10年)

检测器：3648像素线性CCD阵列

波长精度：1nm

波长分辨率
≤1nm(FWHM at Hg 546nm)

吸光度精准度：0.001Abs

吸光度准确度：1%（7.332 Abs at 260nm)

吸光度范围(等效于10mm)：0-780A;

比色皿模式(OD600测量)：
0~4A

测试时间：≤5S

核酸检测范围：0-38880ng/ul(dsDNA)

蛋白检测范围：0.06-1100mg/ml（BSA）

数据输出方式：USB、SD-RAM卡

样品基座材质：石英光纤和高硬质铝

打印：内置热敏打印机

锂电池
20000mA（选配）

荧光检测
激发波长460nm发射波长525nm（选配）

输入电源：AC220V,50/60HZ 

	18
	实时荧光定量PCR
	1
	①技术指标：

1、样本容量96孔×0.2ml；

2、 四通道荧光检测系统，预留一个通道备用；精巧的滤光片组合设计，保证通道之间无交叉干扰：无需crosstalk校正； 

3、采用超强亮度单色LED光源，具有宽广的激发波长，可通用市场上常见的荧光染料；

★4、采用深度制冷型高分辨率科学级CCD"采集荧光信号，确保机器高灵敏度检测；

★5、所有样品均在同一时刻采集荧光信号，确保荧光采集的一致性和准确性，荧光信号采集和激发采用独立光纤传导，无光路交叉干扰；

★6、基于Linux的操作系统，配备A8处理器，保证机器运行的流畅性和体验感；

7、整体开模，机身采用1.5mm铝合金；结实耐用，美观；

8、全封闭样品座设计，能有效避免样品挥发，保证测试样品的安全；

9、加热冷却方式采用最先进的半导体技术，确保扩增速率，扩增结果的准确性；

★10、标配镀金模块，最大升降温速度高达5℃/s，可大大节省用户的时间；

11、具有两种温度控制模式，即模块温控和模拟管控，保证检测的灵活性；

12、温控范围为0-100℃，温控均一性为±0.2℃（45℃-75℃时），确保各孔之间低拷贝样品数据的准确测试；

13、全中文向导式操作界面，直观、清晰、功能全面；同时可方便、快捷进行中英文切换；

14、涵盖多种分析模式：定性、相对定量、绝对定量、终点定量、溶解曲线分析等；

15、内置统计分析工具和自定义公式编辑工具，数据无需导出，直接在仪器软件中分析完成；

16、具有梯度设置功能，梯度范围为30-100℃，具有touch down PCR、long PCR、具有温度/时间，递增/递减等高级编程功能，有利于优化实验条件；

17、主机内标配有WIFI模块，可通过平板电脑直接连接控制主机，操作便捷，同时也可以通过LAN有线连接主机；

★18、特有的滑动轨道式热盖设计，配备热盖保护技术，防止样品蒸发、浓缩，减少非特异 PCR 产物;

19、支持单节升降温速率可设和梯度设置，提高工作效率；

20、支持程序运行后实时修改功能，确保珍贵样品的利用效率；

	19
	高速冷冻离心机
	1
	一：技术参数：

1. 台式离心机（非落地式），最高转速≥15000 rpm，最大离心力≥22000*g；

★2.最大容量：16*5ml；

3.配备24孔气密性生物安全防护微量角转头，实现0.2ml、0.5ml、2/1.5ml尖底离心管离心；

★4.具有转子自动识别，面板真实显示转子编号，防止转子装错或设置超速而出现差错；
★5.采用旋钮式设计，可通过旋钮实现参数快速设定，操作灵活方便；

6.具有瞬时离心功能，短时间离心操作无需设置参数，方便快捷；

7.具有转速和离心力设定切换功能，可快速实现参数设定切换；

8.具有三组升/降速曲线设定功能，满足不同升降速曲线应用需求；

9.面板具有三个快捷程序键，可快速调用程序，无需重复设置；

★10.具有快速预制冷功能，面板上具有“Q TEMP”快速与制冷按键，能够快速预制冷，节省预制冷时间；

11.具有实时参数修改功能，可在运行过程中修改转速、离心力、温度、时间等参数；

12.具有到设定目标转速后开始离心倒计时功能；

13.电子式不平衡探测系统，在转头开始低速旋转的时候，检测出不平衡现象的产生14.温度控制范围－5℃到40℃，无氟制冷系统，控温精确

15.离心时间设定：0－9小时59分钟

16.噪音≤60 dBA

17.净重：≥47Kg

	20
	电热恒温鼓风干燥箱
	1
	PID控温技术，控温更稳定，内置式LCD液晶屏显示温度状态；

软件具有定时、超温报警、温度偏差修正、控温自整定等功能；

左侧电热管加热，底部无热源，电热管质量升级，运行时不易漏电和短路，使用更安全；

可独立开关的风机，耐高温耐腐蚀经久耐用，且工作时噪音不超过50dB（全功率运行时，箱体正面5cm处测得）；

工作室采用优质不锈钢板，四角圆弧设计，隔板可自由装卸，易于清洁；

冷轧钢外壳，采用静电喷塑处理工艺，抗腐蚀、耐老化。
输入电源：AC220V/50Hz

功率：1500W

显示方式：LCD 液晶屏

温控范围：RT+5～300℃

控温精度：±1℃

温度均匀度：±2%（测试点为 100℃）

鼓风功能：有

定时范围：9999min

工作室尺寸：350×450×450mm

有效容积：70L

标配隔板数量：2

隔板材质：镀锌

隔板承重：15Kg

隔板层数上限：8

	21
	手动单道可调式移液器
	5
	调节方式：连续可调，支持单手粗调与微调结合，每圈刻度50等分，提高精度；

双控按钮设计，顶部旋转式按钮帽确保流畅稳定的移液，底部液量调节按钮用于精细的移液操作，手感好。有效预防移液中间的误操作；

符合人体工程学设计，轻触推杆设计，宽大放松指靠设计，使移液更轻松；

色彩靓丽，不同色彩标记不同的量程，易于辨识；

低于50ul量程的移液器双活塞设计确保移液器具有强吹出能力；

清晰的移液量程显示屏，大号字体，黑白分明，大大提高了视觉的舒适度，有效减少了长期工作中的视觉疲劳；具有微调功能的标尺；

可以方便取下管嘴连件进行高温高压灭菌，并可整支紫外灭菌；

规格：1-10 μL、2-20 μL、10-100 μL、20-200 μL、0.5-5ml

	22
	手提式紫外分析仪
	2
	滤色片尺寸：150×50mm

长波紫外线：365nm

短波紫外线：254nm

电源：AC 220V/50HZ

	23
	冷却水循环泵
	2
	体积小巧，适合实验室台面操作，标配恒温定时功能，省时省力；

LCD液晶显示，工作信息均显示在液晶屏上，内胆采用SUS304不锈钢，经久耐用、防腐蚀性能强；

内置轴流风扇，搭配知名品牌压缩机制冷，散热和制冷效率高；

配备液位观察窗，可实时显示当前循环水/防冻液液位状态；

具备过热、过电流保护，控制系统具有超温鸣叫报警功能。

电源/频率：AC220V/50Hz

整机功率：400W

显示方式：LCD液晶显示

容积：4L

最大制冷量：600W

温控范围：-20℃～常温

温度波动度：3℃（≥0℃）；4℃（＜0℃）

内胆材质：SUS304不锈钢

额定流量：8L/min

最大扬程：2.7M

	24
	高速离心机
	1
	阶梯程序设置功能，支持用户阶梯离心需要。

智能控制变频电机，运行平稳、无噪音，13s到达最高转速。

微机控制，彩色液晶屏显示，按键触摸，显示清晰操作简便。

运行中可随时调整运行时间、转速，无需停机。

转子锁定，严防超速运行；瞬时离心，快速沉降样品。

采用特制弹簧锥连接转子与主轴，装卸转子方便简单。

自动计算并同步显示离心力RCF值，直观明了。

设有电子安全门锁，超速、超温等多重保护功能，同时具有故障自动诊断功能，确保人机安全。

最大转速（rpm)：≥18500

转速控制精度（rpm)：±10

最大离心力（xg)：不小于22575

最大容量（mL）：不小于6×100mL

配置可实现15ml、50ml尖底离心管离心使用需求。

	25
	直联旋片式真空泵
	2
	采用油泵强制进油装置，润滑更高效，真空度更高。

配置特殊设计气镇阀，防止泵油混水，延长泵油的使用时间。

可选配小口径转换接头、KF接口。

功率：≥370W

抽速：≥2L/s

加油量约1L

	26
	液氮罐
	1
	采用特种合金材料制造，是生物标本、精液、胚胎、干细胞等生物制品长期储存的理想设备。

可搭配25格和40格方形金属提篮，存取灵活方便，储存性能显著。

采用超级绝热和高真空技术，提供安全优秀的储存能力。

储存空间分配合理，操作安全方便。

当容器内部液氮≤5cm时，所有样本贮存温度仍能保持在-180℃以下。

技术参数

有效容积：30 L

口径：125 mm

外径：447 mm

高度：665 mm

静态液氮蒸发量：0.31 L/D

静态液氮保存期：96 天

空重：14 kg

满重：38.3 kg

冻存管（2ml）：可容纳600个（方形提篮容纳6个，4层，每层25个）

冻存管（5ml）：可容纳300个（方形提篮容纳6个，2层）

随机标准配置件：

圆形提桶：3个，规格ø89×175 mm

皮革保护套

	27
	超声波清洗机
	2
	超静音设计：多重降音设计，噪音低于65分贝。

背景光液晶显示屏，实时显示运行信息（功率、时间、模式、电流、频率、温度），更好掌握产品运行状态。 

整机外壳采用SUS304不锈钢激光切割一体成型，手感更舒适安全，采用抗指纹及疏油污处理设计，更好保持清洁。 

超声功率可调：运行时10%调节，设置时1%调节。

功率（W）：≥800
超声频率（KHz）：40

超声功率（W）：≥400

振头数量（个）：≥8

内槽容量（L）：15

定时时长（min）：1-999/常开

温控范围（℃）：RT~80

加热功率（W）：≥400

脱气功能：有
是否含排水阀：有

	28
	电子天平
	2
	1.全彩大屏幕：大屏幕真彩TFT液晶显示器。

2.全屏触摸：戴多双手套也可精确操作。

3.玻璃门运输保护锁：有效的提供天平的运输保护。

4.用户界面：应用Metro配色方案，采用环保色彩，长时间工作眼睛也不会疲劳。

5.显示屏防护罩：防尘和防划保护，延长天平的使用寿命。  

6.过载保护秤盘，能够有效的保护传感器。

7.水平调节系统及水平指示器：符合人体工程学的水平调节系统和前置的水平指示器，方便用户调节水平。

8.单位转换：快速的单位转换使操作更加方便，清晰和直观。

9.称量速度可调，显示亮度可调，支持软件升级。

10.自动故障诊断和超载超限报警功能。

11.RS23接口或USB接口双向通讯功能。

12.称量范围（g）：0-220g

实际分度值（mg）：0.1mg

重复性（≤mg）：0.1

最大允许误差(≤mg)：±0.2

	29
	多点式磁力搅拌器
	1
	产品特点

液体混合通用设备，适配低粘度液体/固液混合；免维护无刷直流电机，高转速低噪音、搅拌量大；高性能磁铁，高转速/低粘度下平稳运行，减少跳子；支持正反交替运行，带正计时、定时功能；双旋钮+LED数码管，转速实时显示、操作简便；自带自我诊断功能，故障时显示故障信息。

技术参数

转速范围：100~1500rpm，设置精度10rpm；

最大搅拌量：10L（水）；

计时范围：0-10D、定时0-99min59s；

盘面介质：不锈钢+耐腐蚀硅胶，尺寸240×240mm；

整机尺寸：240×350×67mm，重量2.36kg；

电源：AC100-240V 50/60Hz；

直流电压：24V；

电机类型：无碳刷电机，输出功率15W；

保护等级DIN EN60529：IP42。

	30
	磁力搅拌器
	2
	产品特点

专为低粘度液体加热搅拌设计；旋钮+触摸按键操作，仅保留核心加热/搅拌功能；自带自我诊断，故障显故障信息；内置两路PT100/PT1000温度传感器，超温保护；支持自定义硬件安全温度；PID（控温精准）、2P（加热快速）双控温模式；加热盘面铝合金+陶瓷涂层，耐高温耐腐蚀；直流无刷电机，寿命长、噪音小。

技术参数

温度范围：室温~340℃（加热盘面）；

转速范围：50-1700rpm ；

最大搅拌量：20L（水），搅拌方向可正反转；

加热功率：750W；

显示类型：LED数码管；

可调安全温度：28~370℃；

外置PT1000传感器；

盘面介质：铝合金+特氟龙涂层；

盘面尺寸：138mm；

电源：220V50Hz；

保护等级DIN EN60529 IP42，符合DN12878超温保护标准。

标配主机1台；温度计固定支架三件套、不锈钢水浴锅。

	31
	单通道灌注型注射泵
	1
	产品特点

生物实验室专用，一体结构；单通道、仅注射工作模式；

内置主要厂家、型号注射器选择。

可通过校正程序获得更为精准的液量。

掉电后上电可保留原参数。

2路启停控制输入，分别为下降沿触发、TTL电平信号控制。

技术参数

线速度范围：1um/min-13mm/min；

适配多规格注射器（10uL/25uL/50uL/100uL/250uL/500μL/1mL/2mL/5mL/10mL/20mL/30mL/60mL等），对应不同流量范围；

整机尺寸约280×250×140mm，重量4.5kg。

	32
	pH计（酸度计）
	1
	采用大屏幕带背光液晶屏显示；
自动识别3种标准缓冲溶液，1-2点校准；
手动温度补偿；
内置搅拌功能。

仪器级别： 0.01级 

测量参数： pH值、mV（ORP） 

测量范围：

pH：（-2.00～19.99）pH 

mV： （-1999～1999）mV 

分辨率：

pH： 0.01pH

mV：1mV

基本误差：

pH：±0.01pH

mV：±0.1%FS

稳定性：（±0.01pH±1个字）/3h

温度补偿：手动（0.0～60.0）℃

	33
	集热式磁力搅拌器
	1
	PID控温技术，LED数码管显示设定温度及当前温度。

直流永磁电机，无极调速。

外接PT100温度传感器，耐高温，温度测量准确可靠。

采用集热式加热法，加热速度快，温度均匀，效率高。

选用强磁力磁铁，确保足够吸力，配合搅拌子使得搅拌效果显著。

锅体采用304不锈钢冲压而成，耐高温，耐腐蚀，结构坚固耐用。与特制加热管和耐高温材质密封组合，可加水（水浴）、加油（油浴）。

显示方式：LED数码管

最大搅拌量/有效容积ml:≥2000

转速范围:不少于0-2800r/min

电机类型:直流永磁电机

温控范围:室温～300℃

控温精度:±1℃

	34
	集热式磁力搅拌器
	1
	PID控温技术，LED数码管显示设定温度及当前温度。

直流永磁电机，无极调速。

外接PT100温度传感器，耐高温，温度测量准确可靠。

采用集热式加热法，加热速度快，温度均匀，效率高。

选用强磁力磁铁，确保足够吸力，配合搅拌子使得搅拌效果显著。

锅体采用铝合金材质，具有良好的耐腐蚀性、导热性。与特制加热管和耐高温材质密封组合，可加水（水浴）、加油（油浴）。

配备防干烧功能，可避免干烧损坏仪器。

显示方式：LED数码管

最大搅拌量/有效容积ml:800

转速范围:0-2200r/min

电机类型:直流永磁电机

温控范围:室温～300℃

控温精度:±1℃

	35
	循环水真空泵
	2
	显示方式：压力表*2

抽气头数量：2

最大真空度：0.098MPa

单头抽气量：10L/min 

流量：60L/min

扬程：8m

抽头、止回阀材质：四氟

泵头材质：聚氯乙烯

水槽容积：15L

	36
	真空干燥箱
	1
	1.长方体工作室，使有效容积达到最大；

2.PID控温技术，控温精准可靠，LCD屏显示设定温度及当前温度，清晰直观、具有定时、超温报警，自动校正误差等功能；

3.工作室采用优质不锈钢板制成，确保产品经久耐用，便于清洁；

4.隔板可自由装卸，易于清洁；

5.箱门闭合松紧可调节，整体成型的硅胶密封条，确保箱内的高真空度，且可向工作室内充入惰性气体（充气压力不大于0.1MPa)；

6.采用钢化双层加厚玻璃，察工作室内物体更加清晰；

7.冷轧钢外壳，采用静电喷塑处理工艺，表面配合细磨砂处理，白灰经典色系搭配，美观大气同时更抗腐蚀、耐老化；

8.储存、加热、试验及干燥可在没有氧气或者充满惰性气体环境中进行，不会导致氧化；

9.优质标注贴纸示意，便于用户阅读及理解，细节彰显品质。

10.输入电源AC 220V/50Hz，整机功率300W；

11.真空度133pa

12.温控范围RT+10～200℃，控温精度±1℃

13.定时0~9999min

14.内胆尺寸300×300×275mm

15.容积25L；

16.标配隔板2块，承重15kg；

	备注
	“技术参数及要求”提供的内容为公共类技术参数，并非招标方唯一指定，投标单位需满足招标方教学及管理需求即可；
因本包专业性特点，招标方不排除根据使用需求及设备性质进行再次分包采购可能，最终结算以实际采购数量为准。
实际采购数量根据实际发生为准。


第四包：创新药物绿色合成实验室
	序号
	设备名称
	数量
	参数

	1
	超声波清洗机
	2套
	900 W

	2
	电子天平
	2套
	万分之一，200g

	3
	磁力搅拌器
	2套
	搅拌量：5–20L（H₂O） 

转速范围：100–1500 rpm

	4
	pH计（酸度计）
	1套
	-2-20 pH

	5
	集热式磁力搅拌器
	1套
	DF-101S

	6
	集热式磁力搅拌器
	1套
	DF-101D

	7
	旋转蒸发仪
	2套
	（含真空泵）旋转瓶容量：50mL – 3000mL (3L)，标准口 50#

接收瓶容量：2L，标准口 35# 

转速范围：20 – 200 rpm（数字显示，变频调速） 

水浴温度：室温～99℃，PID 控温，精度 ±1℃ 

加热功率：1200W（特氟龙复合锅） 

升降行程：0 – 150mm（自动升降） 

真空能力：-0.095 MPa（约 760 mmHg）

	8
	水环真空泵
	2套
	SHZ-D(Ⅲ)型

	9
	数显转速智能控温电热套500 mL
	1套
	ZNCL-TS

	10
	数显转速智能控温电热套250 mL
	1套
	ZNCL-TS

	11
	制冰机
	1台
	日产冰20-40 kg，储冰 15 kg

	12
	真空干燥箱
	1台
	DZF-6020

	13
	电热恒温鼓风干燥箱
	1台
	DHG-9053A

	14
	全消毒手动单道可调式移液器
	5把
	0.5-10 μL、2-20 μL、10-100 μL、20-200 μL、1000-5000 μL

	15
	手提式紫外分析仪
	2台
	ZF-7A

	16
	冷却水循环泵
	2台
	CCA-20

	17
	高速离心机
	1台
	转速范围：0～18000 rpm

最大相对离心力（RCF）：≥20000×g

常温 

转子容量：常用 1.5/2 mL×12、50 mL×6、100 mL×6

转速精度：±50 rpm

控制：可编程、自动锁盖、不平衡保护

电机：无刷直流电机

电源：220V 50Hz

	18
	直联旋片式真空泵
	2台
	2XZ-2

	19
	冰箱
	1套
	250L

	20
	安防用品
	2套
	护目镜、防毒面具、急救医药箱、灭火器

	21
	门禁
	1台
	磁吸、人脸、指纹、密码、远程，含安装

	备注
	“技术参数及要求”提供的内容为公共类技术参数，并非招标方唯一指定，投标单位需满足招标方教学及管理需求即可；
因本包专业性特点，招标方不排除根据使用需求及设备性质进行再次分包采购可能，最终结算以实际采购数量为准。
实际采购数量根据实际发生为准。


附件二

投标主要标准文件格式

（一）投标封面格式

                                                   项目招标
 投

 标

 文

 件
招标编号：                                              
项目名称：                                              

投标文件内容：    
      商务标/技术标   

        
投 标 人：                   （盖公章）                 

法定代表人或其委托代理人：      （签字、盖章）          

联系方式：：                                            

日  期：       年      月     日

（二）法定代表人身份证明书

单位名称：                                                       

单位性质：                                                      

地    址：                                                       

成立时间：              年                月               日

经营期限：                                                       

姓    名：        性别：        年龄：         职务：            

系                               的法定代表人。

特此证明。

投标人：                          

                     日  期：       年       月      日


（三）投标授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）         系                  （投标单位名称）的法定代表人，身份证号：                   ，现授权委托本单位：             的同志为我公司的合法代理人，就（项目名称）                     的投标，以本公司的名义签署投标书，解释投标文件，进行合同谈判、签署合同及处理与之有关的一切事宜。
代理人无转委托权，特此委托。

代理人：         （签字）性别：       年龄：          

身份证号码：                          职务：          

投标人：                                      （盖章）

法定代表人：                             （签字或盖章）

授权委托日期：        年    月    日


（四）投标函

投标函

致：安徽新华学院：

1.我方已仔细研究  （招标项目名称） 招标文件的全部内容，在考察工程现场或咨询项目技术负责人后，愿以

人民币（大写）    （¥    元）
按合同约定实施和完成承包项目，修补工程中的任何缺陷。

2.本次投标所报内容完全按照招标文件要求填报，所有内容都是真实、准确的，我方资质符合投标单位资质要求。

3.我方将与本投标函一起提交投标保证金，且承诺投标保证金转出账户真实有效。

4.我方承诺在投标有效期内不撤销投标文件，如果投标人在投标有效期内撤回投标，投标保证金将被贵方没收。

5.我方同意按照贵方可能要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.我方理解，最低报价不是中标的唯一条件，贵方有选择中标人的权利。

7. 如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；

（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务；

（5）我方承诺除非招标文件另有约定，我方派驻本项目的项目经理及项目管理机构主要人员、项目施工人员均为我单位在职人员（不含外聘人员、返聘人员、临时聘用人员）。如我方拟派驻的人员和设备不满足要求，你方有权取消我方中标资格；

（6）我方完全理解提供产品的各项技术参数均能达到招标文件或合同约定的标准或正偏离，如有负偏离，我方将承担由此造成的一切损失。

（7）我方完全理解招标文件中“技术参数及要求”提供的内容为公共类技术参数，并非招标方唯一指定，我方在制作投标文件时将根据甲方及现场需求，据实填写投标产品的技术参数与性能指标，承诺不照搬招标方技术参数。
8. 除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件以及招标文件、招标文件澄清、修改、补充文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

9.我方若未成为中标人，贵方可以有权不作任何解释。

10.（其他补充说明）。

投 标 人： （盖单位章）

法定代表人： （签字或盖章）

单位地址：

邮政编码： 电话： 传真：

日期：_____年___月___日

（五）总报价表

	序号
	内容名称
	单位
	数量
	合价（元）
	备注

	1
	药物质量控制实验室
	批
	1
	
	

	2
	药物合成技术实验室
	批
	1
	
	

	3
	诊疗药研实验室
	批
	1
	
	

	4
	创新药物绿色合成实验室
	批
	1
	
	

	全部合计：（大写）                             元  (¥      )

	质保期：       年
	供货安装周期：     天


分项报价表

第一包：药物质量控制实验室
	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	产地
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计：（大写）                                                            元(小数点保留两位)


第二包：药物合成技术实验室
	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	产地
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计：（大写）                                                            元(小数点保留两位)


第三包：诊疗药研实验室
	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	产地
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计：（大写）                                                            元(小数点保留两位)


第四包：创新药物绿色合成实验室
	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	产地
	单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	合计：（大写）                                                            元(小数点保留两位)


                              投标单位公章

                          日期：   年   月   日

（六）投标报价说明
（1）本报价依据本项目投标须知和合同文件的有关条款进行编制。

（2）产品报价包含产品价格、辅材、运输、保险、税费、装卸、施工、相关部门的检测、验收费用、成品保护、管理费、售后服务等全部费用，除非另有约定，招标人为履行本项目产品采购无需支付其他任何款项、费用。

（3）本分项报价表中的每一包项均应填写报价，对没有填写单价的项目费用，视为已包括在其他单价或合价之中。

（4）本报价的币种为：人民币 。

（5）投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

投标人（公章）：

法定代表人或授权人签字：
（七）投标报价需要说明的其他资料

投标单位认为需对其投标报价进行其他补充说明及证明材料。

附件三

保证承诺书

致安徽新华学院：
保证人***，身份证号码***，系***公司法定代表人/项目负责人。现保证人针对***公司与安徽新华学院）、就***项目合作并签订《       合同》（下称主合同）事宜，为确保***公司全面履行其在主合同中的各项责任与义务，保证人自愿为其向安徽新华学院提供不可撤销的连带保证责任担保，并向安徽新华学院郑重承诺：
一、保证范围。保证人的保证范围，为主合同项下***公司对安徽新华学院应承担的全部责任、义务、债务等，以及安徽新华学院为实现债权而支付的各项费用（包括但不限于诉讼费/仲裁费、财产保全费、财产保全服务费、律师费、差旅费、公证费、执行费、公告费等费用）。

二、保证期间。保证人的保证期间，为***公司在主合同项下债务履行期限届满后三年；若主合同项下的债务约定分期履行的，则保证期间至***公司在主合同项下最后一期债务履行期限届满后三年。

三、保证方式。保证人承担独立的、不可撤销的、连带责任保证担保。任何情况下，不因主合同无效、撤销等等而影响本承诺书的效力。
四、保证人承诺，无论安徽新华学院是否对被担保债权享有其他担保（包括但不限于保证、抵押、质押等），保证人在本承诺书项下的保证责任均不因此减免。安徽新华学院均可直接要求保证人依照本承诺书约定承担保证责任，保证人不提出任何异议。

五、保证人是具备完全民事行为能力的自然人，保证人为签订本承诺书提供的所有文件、信息及签字均真实、完整、有效。

六、保证人已充分理解并全面认可主合同及本承诺书的所有条款内容，并承诺任何情况下不得对其提出任何异议。
保证人：
日期：

附件四
廉政承诺书

甲方：采购方
乙方：供应方
为加强甲乙双方合作及廉政建设，规范甲乙双方各项合作行为，预防发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护双方合法权益，根据国家有关法律法规和新华集团相关文件规定，特订立本廉政承诺书。

第一条 甲乙双方共同承诺

（一）严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装、物资采购和市场活动等有关法律、法规和相关政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行合同文件，自觉按合同办事。

（三）坚持公开、公平、公正的原则，不为获取不正当利益而损害对方利益。

（四）保守对方的商业秘密，不将其用于交易以外的目的。

第二条 甲方承诺

在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项： 

（一）不参加乙方或相关单位的宴请。

（二）不私自收受乙方或相关单位的礼品、礼券或以“低价付款”的物品。

（三）不接受乙方或相关单位的礼金、贿赂、账外回扣等任何形式的私下经济利益。

（四）不私自接受乙方或相关单位提供的娱乐、游玩或任何考察形式的变相旅游等活动。

（五）不利用职务之便谋取非法利益；不向乙方或相关单位介绍配偶、子女及其他亲属参与同交易有关的经济活动；不以任何理由向乙方或相关单位推荐分包单位、供货商，或要求乙方购买交易合同规定以外的材料、设备等。

（六）不得有其他任何在乙方等相关单位获取不当利益的行为。

第三条 乙方承诺

在交易的事前、事中、事后遵守以下（包括但不限于）事项：

（一）与甲方保持正常的业务交往，严格执行合同约定。

（二）不向甲方工作人员及任何与甲方相关联的单位或个人提供宴请、旅游、健身、娱乐、变相考察等活动。

（三）不私自向甲方、相关单位及其工作人员赠送礼品、现金、有价卡券等。

（四）不在账外给予甲方、相关单位及其工作人员回扣；不假借促销费、宣传费、赞助费、科研费、劳务费、咨询费、好处费、感谢费、佣金等名义，或者以报销各种费用等方式，给付甲方、相关单位及其工作人员财物（利益）。

（五）及时向甲方通报甲方人员违反本承诺书规定的行为。

第四条 违约责任

（一）甲方工作人员违反本承诺书第一条、第二条的，严格按甲方相关公司制度处理和有关法律法规处理;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给乙方造成经济损失的，责任人应予以赔偿。

（二）乙方工作人员违反本承诺书第一条、第三条的，按乙方相关制度和有关法律法规处理，甲方有权终止合同;涉嫌犯罪的，移交司法机关处理；给甲方造成经济损失的，乙方承担赔偿责任。

第五条 本承诺书作为交易合同或协议的附件，与交易合同或协议具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

第六条 乙方在履行合同或协议过程中，若发现甲方的相关人员有违反《廉政承诺书》所规定的行为，可以直接向甲方审计督查部投诉（电话：15005518562）。

注：招投标双方应严格遵守上述承诺事项，如投标方违反上述承诺视为放弃招标资格，招标方保留最终解释权。

投标单位：
日期：









身份证复印件粘贴处














身份证复印件粘贴处














身份证复印件粘贴处














身份证复印件粘贴处









8

